# Адаптация наборов ДДС  и   DiaSys

для биохимического анализатора

Clima  Plus,

RAL, Испания

(  2009 г.)

Содержание

Альбумин  ФС  "ДДС"								  3

Щелочная фосфатаза  ФС  "ДДС"						  4

-Амилаза  ФС  "ДДС"								  5

Аланинаминотрансфераза  ФС  "ДДС"					  6

Аспартатаминотрансфераза  ФС  "ДДС"					  7

Кальций  Арсеназо III  “ДДС”							  8

Кальций ОКФ  “ДДС”								  9

# Холестерин  ФС  "ДДС"							10

Креатинин  "ДДС" (кинетика)						11

Креатинкиназа  ФС  "ДДС"							12

Хлориды   "ДДС"									13

Железо  "ДДС" (феррозин)								14

Гамма-глутамилтрансфераза  ФС  "ДДС"					15

Глюкоза  (ОКС) ФС  "ДДС"							16

α-Гидроксибутиратдегидрогеназа  (α-HBDH FS) DiaSys		17

Лактатдегидрогеназа  ФС  "ДДС"						18

Липаза (Lipase DC FS) DiaSys							19

Магний (Mg XL FS) DiaSys							20

# Фосфор  "ДДС"									21

Общий белок  ФС  “ДДС”							22

Общий белок ПГК  "ДДС"							23

Триглицериды  ФС  "ДДС"							24

Мочевая кислота  ФС  "ДДС"							25

Мочевина  КТ  "ДДС"  								26

Мочевина  ФС  "ДДС" (кинетика)						27

Билирубин общий  "ДДС" 				.			28

Билирубин прямой  "ДДС" 							29

Креатинкиназа  МВ  DiaSys							30

ЛПВП (HDL)  DiaSys	    						          31

ЛПНП (LDL)  DiaSys	    						          32

Глюкоза (ГК)  DiaSys	    						              33

Билирубин общий  DiaSys 				.			34

Билирубин прямой  DiaSys 				.			35

Креатинин  DiaSys                                                                                  36

Альбумин  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации альбумина в диапазоне от 10 до 60 г/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (1) Albu |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (1) Conc |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (4) 546 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochr [(6) 630 nm]** |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (4) g/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 50 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 60 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 50 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 35 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 5 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 600 |

- Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

** - При работе с наливной кюветой  рекомендуется использовать второй фильтр  WL2

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 10 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация альбумина в пробе превышает 60 г/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 2.

Щелочная фосфатаза ФС "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности щелочной фосфатазы в диапазоне от 40 до 700 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (21) Al Pho |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (2) KIN |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (2) 405 nm |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (1) U/L |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| FACTOR: ( ) | Фактор | 2757 |
| N. OF READINGS: ( ) | Число замеров | 3 |
| INTERVAL: ( ) | Интервал | 30 |
| DELAY: ( ) | Задержка | 30 |
| ABS. LIM. MAX (Y/N) | Предел абсорбции (верхн./нижн.) | Y |
| ABS. LIM | Предел абсорбции | 1.0 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 700 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 306 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 64 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 10 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 20 | 10 |
| Монореагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 20 | 10 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить: |  |  |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Процедура

Примечания:    * Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если активность щелочной фосфатазы в пробе превышает 700 Ед/л, то сыворотку разводят в пять раз 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 5.

- Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету)

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки READ или после забора пробы в проточную кювету.

-Амилаза  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности -амилазы в диапазоне до 3500 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (2) Amyl |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (2) KIN |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (2) 405 nm |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (1) U/L |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| FACTOR: ( ) | Фактор | 9000 |
| N. OF READINGS: ( ) | Число замеров | 3 |
| INTERVAL: ( ) | Интервал | 60 |
| DELAY: ( ) | Задержка | 120 |
| ABS. LIM. MAX (Y/N) | Предел абсорбции (верхн./нижн.) | Y |
| ABS. LIM | Предел абсорбции | 1.0 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 4000 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 220 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 1 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 10 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Образец | 20 | 10 |
| Монореагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 20 | 10 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 1 мин, затем добавить: |  |  |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Процедура

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если активность амилазы в пробе превышает 3500 Ед/л, то сыворотку разводят в пять раз 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 5.

- Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету)

- При работе с мочой образец следует развести в два раза, и полученный результат умножать на два.

- Слюна и кожа содержат -амилазу, поэтому следует избегать контакта реактива с кожей. Также не следует касаться пипеток ртом.

Аланинаминотрансфераза  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности аланинаминотрансферазы в диапазоне от 20 до 260 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (27) GPT |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (2) KIN |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (1) 340 nm |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (1) U/L |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| FACTOR: ( ) | Фактор | 1750 |
| N. OF READINGS: ( ) | Число замеров | 3 |
| INTERVAL: ( ) | Интервал | 30 |
| DELAY: ( ) | Задержка | 30 |
| ABS. LIM. MAX (Y/N) | Предел абсорбции (верхн./нижн.) | N |
| ABS. LIM | Предел абсорбции | 0.7 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 260 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 40 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 1 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 50 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Образец | 100 | 50 |
| Монореагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 100 | 50 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 1 мин, затем добавить: |  |  |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Процедура

Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету)

Примечания:    * Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если активность аланинаминотрансферазы в пробе превышает 260 Ед/л, то сыворотку разводят в пять раз 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 5.

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки READ или после забора пробы в проточную кювету. В то время,  как фотометр измеряет предыдущую пробу, следующая проба инкубируется в термостате прибора.

- Начальная оптическая плотность реакционной смеси должна быть не ниже чем 0.8.

Аспартатаминотрансфераза  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности аспартатаминотрансферазы в диапазоне от 20 до 260 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (26) GOT |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (2) KIN |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (1) 340 nm |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (1) U/L |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| FACTOR: ( ) | Фактор | 1750 |
| N. OF READINGS: ( ) | Число замеров | 3 |
| INTERVAL: ( ) | Интервал | 30 |
| DELAY: ( ) | Задержка | 30 |
| ABS. LIM. MAX (Y/N) | Предел абсорбции (верхн./нижн.) | N |
| ABS. LIM | Предел абсорбции | 0.7 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 260 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 40 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 1 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 50 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 100 | 50 |
| Монореагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 100 | 50 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить: |  |  |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Процедура

Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету)

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если активность аланинаминотрансферазы в пробе превышает 260 Ед/л, то сыворотку разводят в пять раз 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 5.

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки READ или после забора пробы в проточную кювету. В то время,  как фотометр измеряет предыдущую пробу, следующая проба инкубируется в термостате прибора.

- Начальная оптическая плотность реакционной смеси должна быть не ниже чем 0.8.

Кальций  Арсеназо III  “ДДС”

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации кальция в диапазоне до 7.5 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (11) Calc |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (1) Conc |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (6) 630 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochr [(6) 630 nm]** |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (11) mmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 2.50 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 7.5 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 2.57 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 2.15 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 2 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 5 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 300 |

- Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

** - При работе с наливной кюветой  рекомендуется использовать второй фильтр  WL2

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 5 мин.

Измерить пробы.

Примечания:

- Данным методом анализируют сыворотку, гепаринизированную плазму или мочу. Не испльзовать ЭДТА плазму!

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация кальция в пробе превышает 7.5 ммоль/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

- Особые меры предосторожности должны быть приняты против появления случайных примесей. Рекомендуется использовать одноразовую пластиковую посуду. Следовые количества хелатирующих веществ, таких как ЭДТА, которые могут присутствовать в детергентах, препятствуют образованию окрашенного комплекса.

Кальций  ОКФ  “ДДС”

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации кальция в диапазоне до 7.5 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (11) Calc |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (1) Сonc |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (5) 578 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochr [(6) 630 nm]** |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (11) mmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 2.50 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 5.0 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 2.57 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 2.15 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 2 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 5 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 300 |

Приготовление рабочего реагента: смешать реагент 1 и реагент 2 в соотношении 4:1.

- Схема определения

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Рабочий реагент | 505 | 500 | 500 |

** - При работе с наливной кюветой  рекомендуется использовать второй фильтр  WL2

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 5 мин.

Измерить пробы.

Примечания:

- Данным методом анализируют сыворотку, гепаринизированную плазму или мочу. Не испльзовать ЭДТА плазму!

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация кальция в пробе превышает 7.5 ммоль/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

- Особые меры предосторожности должны быть приняты против появления случайных примесей. Рекомендуется использовать одноразовую пластиковую посуду. Следовые количества хелатирующих веществ, таких как ЭДТА, которые могут присутствовать в детергентах, препятствуют образованию окрашенного комплекса.

# Холестерин  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации холестерина в диапазоне от 1.0 до 19.4 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (14) Chole |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (1) Conc |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (3) 500 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochr [(6) 630 nm]** |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (11) mmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 5.2 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 19.4 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 5.0 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 3.3 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 1 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 5 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 600 |

- Схема определения

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

** - При работе с наливной кюветой  рекомендуется использовать второй фильтр  WL2

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 10 мин. при температуре 37С, или 30 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация холестерина в пробе превышает 19.4 ммоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

Креатинин  "ДДС" (кинетика)

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации креатинина в диапазоне от 36 до 1060 мкмоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (18) Creat |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (3) FXT |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (3) 500 nm |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (12) mkmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 177 |
| INTERVAL: ( ) | Интервал | 60 |
| DELAY: ( ) | Задержка | 30 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 1060 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 124 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 44 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 25 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |

- Схема определения

Приготовление монореагента: смешать в равных количествах реагент 1 и реагент 2.

(например 10мл Р1 + 10 мл Р2 = 20 мл монореагента). Монореагент можно хранить в темном месте при температуре 2-8С не более двух недель или при комнатной температуре не более трех суток.

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода дист. | 25 | - | - |
| Калибратор | - | 25 | - |
| Проба | - | - | 25 |
| Монореагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету).

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация креатинина в пробе превышает 1060 г/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

- Абсолютно необходимо тщательное соблюдение температурного режима. Температура реактивов, проб, стандарта, кювет и кюветного отделения должна быть одинаковой  и постоянной.

Креатинкиназа  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности креатинкиназы в диапазоне до 1000 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (16) CK-NAC |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (2) KIN |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (1) 340 nm |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (1) U/L |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| FACTOR: ( ) | Фактор | 4127 |
| N. OF READINGS: ( ) | Число замеров | 3 |
| INTERVAL: ( ) | Интервал | 60 |
| DELAY: ( ) | Задержка | 120 |
| ABS. LIM. MAX (Y/N) | Предел абсорбции (верхн./нижн.) | Y |
| ABS. LIM | Предел абсорбции | 1.0 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 1000 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 190 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 1 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 25 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 50 | 25 |
| Монореагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 50 | 25 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить: |  |  |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если активность креатинкиназы в пробе превышает 1000 Ед/л, то сыворотку разводят в десять раз 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 10.

- Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету).

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов, допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки READ или после забора пробы в проточную кювету.

Хлориды  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации хлоридов в диапазоне до 130 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (12) Chlor |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (1) Conc |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (3) 500 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochr [(6) 630 nm]** |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (11) mmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 100 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 130 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 105 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 95 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 5 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 300 |

- Схема определения

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

** - При работе с наливной кюветой  рекомендуется использовать второй фильтр  WL2

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 5 мин.

Измерить пробы.

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация хлорид-ионов в пробе превышает 130 г/л, то сыворотку разводят в два раза 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 2.

Железо  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации железа в диапазоне от 8.0 до 179 мкмоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (36) Iron |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (4) Conc |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (5) 578 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (6) 630 nm |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (12) mkmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 17.9 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 179 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 31.2 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 8.9 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 2 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 100 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 600 |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Стандарт, калибратор или проба | 200 | 100 |
| Монореагент | 1000 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы имонореагент, перемешать.

Инкубировать 10 мин.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 30 мин

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Стандарт, калибратор или проба | 200 | 100 |
| Реагент 1 | 1000 | 500 |
| Перемешать, инкубировать 1 мин, затем добавить: |  |  |
| Реагент 2 | 250 | 125 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив 1, перемешать.

Инкубировать 1 мин.

Пипетировать реактив 2, перемешать.

Инкубировать 10 мин.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 30 мин.

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация железа в пробе превышает 179 мкмоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl, приготовленным на деионизированной воде и полученный результат умножают на разведение.

- Причиной грубых ошибок может быть недостаточно чистая посуда. Посуду следует обрабатывать соляной кислотой, после чего ополаскивать только деионизированной водой.

# Гамма-глутамилтрансфераза  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности гамма-глутамилтрансферазы в диапазоне до 220 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (25) GGT |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (2) KIN |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (2) 405 nm |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (1) U/L |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| FACTOR: ( ) | Фактор | 1158 |
| N. OF READINGS: ( ) | Число замеров | 3 |
| INTERVAL: ( ) | Интервал | 30 |
| DELAY: ( ) | Задержка | 30 |
| ABS. LIM. MAX (Y/N) | Предел абсорбции (верхн./нижн.) | Y |
| ABS. LIM | Предел абсорбции | 1.0 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 230 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 50 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 7 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 50 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 100 | 50 |
| Монореагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 100 | 50 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить: |  |  |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если активность гаммаглутамилтрансферазы в пробе превышает 230 Ед/л, то сыворотку разводят в пять раз 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 5.

- Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету).

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки READ или после забора пробы в проточную кювету.

Глюкоза  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации глюкозы в диапазоне до 22.2 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (28) GLUC |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (1) Conc |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (3) 500 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochr [(6) 630 nm]** |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (11) mmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 5.55 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 22.2 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 6.4 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 3.9 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 2 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 5 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 600 |

- Схема определения

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

** - При работе с наливной кюветой  рекомендуется использовать второй фильтр  WL2

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 10 мин. при температуре 37С, или 20 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация глюкозы в пробе превышает 22.2 ммоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

α-Гидроксибутиратдегидрогеназа  (α-HBDH FS)

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности гидроксибутиратдегидрогеназы в диапазоне до 2400 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (33) HBDH |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (2) KIN |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (1) 340 nm |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (1) U/L |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| FACTOR: ( ) | Фактор | 16030 |
| N. OF READINGS: ( ) | Число замеров | 3 |
| INTERVAL: ( ) | Интервал | 30 |
| DELAY: ( ) | Задержка | 30 |
| ABS. LIM. MAX (Y/N) | Предел абсорбции (верхн./нижн.) | N |
| ABS. LIM | Предел абсорбции | 0.7 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 2400 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 182 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 72 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 5 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 10 | 5 |
| Монореагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 10 | 5 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить: |  |  |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если активность гидроксибутиратдегидрогеназы в пробе превышает 2400 Ед/л, то сыворотку разводят в десять раз 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 10.

- Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету)

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки READ или после забора пробы в проточную кювету.

- Начальная оптическая плотность реакционной смеси должна быть не ниже чем 0.8.

Лактатдегидрогеназа  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности лактатдегидрогеназы в диапазоне до 1200 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (39) LDH |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (2) KIN |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (1) 340 nm |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (1) U/L |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| FACTOR: ( ) | Фактор | 16030 |
| N. OF READINGS: ( ) | Число замеров | 3 |
| INTERVAL: ( ) | Интервал | 30 |
| DELAY: ( ) | Задержка | 30 |
| ABS. LIM. MAX (Y/N) | Предел абсорбции (верхн./нижн.) | N |
| ABS. LIM | Предел абсорбции | 0.7 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 1200 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 450 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 225 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 5 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 10 | 5 |
| Монореагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 10 | 5 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить: |  |  |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Процедура

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если активность лактатдегидрогеназы в пробе превышает 1200 Ед/л, то сыворотку разводят в десять раз 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 10.

- Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету).

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки READ или после забора пробы в проточную кювету.

Липаза  (Lipase DC FS)

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности липазы в до 1500 ед/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 37С. Перед началом работы реактив, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (40) Lipase |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (3) FXT |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (1) 340 nm |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (1) U/L |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | * (91,7 последн) |
| INTERVAL: ( ) | Интервал | 240 |
| DELAY: ( ) | Задержка | 240 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 1500 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 190 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 1 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 25 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |

- Схема определения

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода дист. | 25 | - | - |
| Калибратор | - | 25 | - |
| Проба | - | - | 25 |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Дозируйте сыворотки и реагенты. Кассеты прогреть в инкубаторе, по одной кассете перемешивать, переносить кассету в зону считывания и нажимать кнопку READ. По окончании распечатывания результатов (считывания результатов с экрана) смешивать и измерять следующую кассету.

Если DELAY установлено на 5сек, то приготовленную смесь инкубировать ровно 4мин в термостате, а потом ставить кассету в зону считывания. В этом случае для экономии времени допускается при измерении фотометром очередной пробы смешивать и инкубировать следующую реакционную смесь.

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если активность липазы в пробе превышает 1500 ед/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

- В редких случаях некоторые образцы могут давать увеличение экстинкции вместо уменьшения. В этом случае необходимо разбавить 1 часть образца 1 частью 0.9% раствором NaCl, повторить анализ и умножить полученный результат на 2.

- Необходимо тщательное соблюдение температурного режима. Температура реактивов, проб, стандарта, кювет и кюветного отделения должна быть одинаковой  и постоянной.

Магний  (Mg XL FS)

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации магния в диапазоне до 2.05 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (42) Mag |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (1) Conc |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (4) 546 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochr [(6) 630 nm]** |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (11) mmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 0.82 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 2.05 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 1.06 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 0.73 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 2 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 5 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 300 |

- Схема определения

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

** - При работе с наливной кюветой  рекомендуется использовать второй фильтр  WL2

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 5 мин.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

- Данным методом анализируют сыворотку, плазму, ликвор и мочу. Не использовать гемолизированные образцы.

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация магния в пробе превышает 2.05 ммоль/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

- Мочу необходимо подкислить несколькими каплями конц. Соляной кислоты (до рН 3 – 4) и разбавить 1 часть мочи 4 частями деионизированной воды. При расчете результат умножить на 5.

- Особые меры предосторожности должны быть приняты против появления случайных примесей. Рекомендуется использовать пластиковую посуду. Следовые количества хелатирующих веществ, таких как ЭДТА, которые могут присутствовать в детергентах, препятствуют образованию окрашенного комплекса.

# Фосфор  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации фосфора в диапазоне до 7.5 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (22) Phosp |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (1) Conc |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (1) 340 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (2) 405 nm |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (11) mmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 1.61 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 7.5 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 1.45 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 0.84 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 2 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 5 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 300 |

- Схема определения

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 5 мин.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация фосфора в пробе превышает 7.5 ммоль/л, то сыворотку разводят в два раза 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 2.

- При сборе суточной мочи в бутыль для сбора необходимо добавить 10 мл 10% HCl, чтобы избежать осаждения неорганического фосфата. Перед анализом образец мочи необходимо разбавить дистиллированной водой 1 + 20. Результат умножить на 21.

# Общий белок  ФС  “ДДС”

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации общего белка в диапазоне от 10 до 150 г/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (46) T Prot |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (1) Conc |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (4) 546 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochrom. |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (4) g/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 50 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 150 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 88 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 66 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 10 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 600 |

- Схема определения

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 10 мин.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 60 мин.

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Все пробы, включая холостую, должны иметь одинаковую температуру.

Общий белок в моче,  ПГК  “ДДС”

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации общего белка в моче в диапазоне от 0.02 до 3 г/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (45) UrProt |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (1) Conc |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (5) 578 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochr [(6) 630 nm]** |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (6) mg/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 200 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 3000 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 880 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 630 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 10 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 300 |

- Схема определения

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

** - При работе с наливной кюветой  рекомендуется использовать второй фильтр  WL2

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 5 мин.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 30 мин.

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация белка в пробе превышает 3 г/л, то образец разводят в два раза 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 2.

- При концентрации белка меньше 0.02 г/л необходимо увеличить объем образца (например 50 мкл образца и 1000 мкл реагента, полученный результат разделить на 2,5).

Триглицериды  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации триглицеридов в диапазоне до 11.4 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (49) Trigli |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (1) Conc |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (3) 500 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochr [(6) 630 nm]** |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (11) mmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 2.3 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 11.3 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 2.3 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 1.0 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 2 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 5 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 600 |

- Схема определения

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

** - При работе с наливной кюветой  рекомендуется использовать второй фильтр  WL2

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 10 мин. при температуре 37С, или 20 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация триглицеридов в пробе превышает 11.4 ммоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

Мочевая кислота  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации мочевой кислоты в диапазоне до 1190 мкмоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (50) Uric A |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (1) Conc |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (4) 546 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochr [(6) 630 nm]** |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (12) mkmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 357 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 1190 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 420 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 140 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 10 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 600 |

- Схема определения

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода дист. | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Проба | - | - | 10 |
| Монореагент | 500 | 500 | 500 |

** - При работе с наливной кюветой  рекомендуется использовать второй фильтр  WL2

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 10 мин. при 37С, или 30 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация мочевой кислоты в пробе превышает 1190 мкмоль/л, то сыворотку разводят в два раза 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 2.

Мочевина  КТ  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации мочевины в диапазоне от 2.0 до 50 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (51) Urea |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (1) Conc |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (4) 546 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochr [(6) 630 nm]** |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (11) mmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 8.3 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 50 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 8.3 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 2.5 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 1 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 5 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 300 |

- Схема определения

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода дист. | 5 | - | - |
| Стандарт | - | 5 | - |
| Проба | - | - | 5 |
| Реагент 1 | 250 | 250 | 250 |
| Тщательно перемешать, инкубировать при температуре 37С в течение 5 мин или при комнатной температуре (18-25С) в течение 10 мин, затем добавить: |  |  |  |
| Реагент 2 | 250 | 250 | 250 |
| Пробы перемешать, инкубировать при температуре 37С в течение 5 мин или при комнатной температуре (18-25С) в течение 10 мин. Измерить. |  |  |  |

** - При работе с наливной кюветой  рекомендуется использовать второй фильтр  WL2

Процедура

Дозировать холостую пробу, стандарт, пробы и реагенты в соответствии со схемой определения. Для приготовления холостой пробы, вместо сыворотки берется соответствующее количество дистилированной воды.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 40 минут.

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация мочевины в пробе превышает 50 г/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

Мочевина  ФС  "ДДС"  (кинетика)

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации мочевины в диапазоне от 2.0 до 50 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (51) Urea |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (3) FXT |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (1) 340 nm |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (11) mmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 8.3 |
| INTERVAL: ( ) | Интервал | 60 |
| DELAY: ( ) | Задержка | 40 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 50 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 8.3 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 2.5 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 2 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 5 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |

- Схема определения.

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

После смешивания выдержать выдержать в течение 30 мин. при температуре 15 - 37С.

Монореагент можно хранить в темном месте при температуре 2-8С не более месяца или при комнатной температуре не более 5 сут.

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода дист. | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Проба | - | - | 5 |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету).

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация мочевины в пробе превышает 50 г/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

- Необходимо тщательное соблюдение температурного режима. Температура реактивов, проб, стандарта, кювет и кюветного отделения должна быть одинаковой  и постоянной.

Билирубин общий  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации билирубина в диапазоне от 4 до 510 мкмоль/л.

- Подготовка пробы	Смешать необходимые объемы реагентов 1 и 2 в соотношении 1:100, например: 10мл реактива 1 + 0,1 мл реактива 2 = 10,1мл рабочего реактива. Перед использованием рабочий реагент выдержать в темном месте при температуре 18 - 25С не менее 15 мин.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (8) Bilir. Total |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (4) DIF |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (4) 546 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochr [(6) 630 nm]** |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (12) mkmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | (1) 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 32.5 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 510 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 20.5 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 0 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 2 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 50 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 30 |

- Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Калибровочная проба |  | Опытная проба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бланк | проба | Бланк | проба |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 100 | 100 |
| Калибратор | 100 | 100 | - | - |
| Рабочий реактив | - | 1000 | - | 1000 |
| Реактив 1 | 1000 | - | 1000 | - |

** - При работе с наливной кюветой  рекомендуется использовать второй фильтр  WL2

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Калибровочная проба |  | Опытная проба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бланк | проба | Бланк | Проба |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 50 | 50 |
| Калибратор | 50 | 50 | - | - |
| Рабочий реактив | - | 500 | - | 500 |
| Реактив 1 | 500 | - | 500 | - |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактивы, перемешать.    Инкубировать 10 мин. при комнатной температуре.   Измерить бланк по рабочему реагенту (без пробы).   Измерить бланк стандарта (стандарт с реагентом 1); измерить стандарт.  Измерить пробы против соответствующих сывороточных бланков.

Окраска стабильна в течение 30 мин.

Примечания:      *  Калибровать только по свежеприготовленному калибратору. При отсутствии пригодного калибратора следует использовать старую калибровку.

- Концентрация калибратора указана на этикетке флакона.

- Эта же калибровка используется для измерения прямого билирубина.

- Если концентрация билирубина в пробе превышает 510 мкмоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

Билирубин  прямой  "ДДС"

.

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации билирубина в диапазоне от 4 до 510 мкмоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра: рекомендуется использовать тот же канал, что и для определения общего билирубина.

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (7) Bilir. Direct |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (4) DIF |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (4) 546 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochr [(6) 630 nm]** |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (12) mkmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | (1) 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 42 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 137 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 20.5 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 0 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 2 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 50 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 30 |

- Схема определения

# а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Бланк | Проба |
| --- | --- | --- |
| Реактив 3 | 1000 | 1000 |
| Сыворотка крови | 100 | 100 |
| Вода дистиллированная | 20 | - |
| Реактив 2 | - | 20 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Бланк | Проба |
| --- | --- | --- |
| Реактив 3 | 500 | 500 |
| Сыворотка крови | 50 | 50 |
| Реактив 2 | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - |

** - При работе с наливной кюветой  рекомендуется использовать второй фильтр  WL2

Процедура

Пипетировать пробы и реактивы, перемешать.

Инкубировать точно 3 мин. при комнатной температуре.

Измерить бланк по реагенту.

Измерить пробы против соответствующих сывороточных бланков.

Примечания:

*  Используется калибровка, определенная для общего билирубина. Возможна калибровка по мультикалибратору, аттестованному по прямому билирубину.

- Если концентрация билирубина в пробе превышает 137 мкмоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

Креатинкиназа    МВ   DiaSys

Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности креатинкиназы в диапазоне до 1000 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

1. Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (16) CK-МВ |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (2) KIN |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (1) 340 nm |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (1) U/L |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| FACTOR: ( ) | Фактор | 8254 |
| N. OF READINGS: ( ) | Число замеров | 3 |
| INTERVAL: ( ) | Интервал | 60 |
| DELAY: ( ) | Задержка | 120 |
| ABS. LIM. MAX (Y/N) | Предел абсорбции (верхн./нижн.) | Y |
| ABS. LIM | Предел абсорбции | 1.0 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 1000 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 24 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 1 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 1 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 20 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента).

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 40 | 20 |
| Монореагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | При работе с наливной кюветой | При работе с проточной кюветой |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 40 | 20 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить: |  |  |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

3. Если активность креатинкиназы в пробе превышает 1000 Ед/л, то сыворотку разводят в десять раз 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 10.

- Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету).

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов, допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки READ или после забора пробы в проточную кювету.

ЛПВП (HDL-C Immuno) DiaSys

Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации ЛПВП-холестерина в диапазоне от 0.03 до 4.7 ммоль/л.

Измерения проводить в наливной кювете.

1. Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (34) HDL |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (4) DIF |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (4) 578 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) monochrom |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (11) mkmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | (1) 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | * |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 4,7 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 4,7 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 0,9 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 2 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 10 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 1000 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 1000 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 300 |

- Схема определения

При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Проба | - | - | 10 |
| Реагент 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Реагент 2 | 250 | 250 | 250 |

Процедура

Измерить бланк (реагент 1 с реагентом 2). Измерить бланк стандарта (стандарт с реагентом 1), добавить реагент 2 и измерить стандарт.  Измерить пробы против соответствующих сывороточных бланков

Примечания:      *  Концентрация калибратора указана  в паспорте на калибратор.Калибровать только по свежеприготовленному калибратору Trucal HDL/LDL. При отсутствии пригодного калибратора следует использовать старую калибровку.

Объемы проб, калибратора и реагентов приведены для стандартной наливной макрокюветы с рабочим объемом 1000 мкл. При использовании наливной полумикрокюветы   объемы проб, калибратора и реагентов сократить в 2 раза.

ЛПНП (LDL-C Select)  DiaSys

Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации ЛПНП-холестерина в диапазоне от 0.03 до 4.7 ммоль/л.

Измерения проводить в наливной кювете.

1. Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (56) LDL |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (4) DIF |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (4) 578 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) monochrom |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (11) mkmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | (1) 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | * |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 4,7 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 4,7 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 0,9 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 2 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 10 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 1000 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 1000 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 300 |

- Схема определения

При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Проба | - | - | 10 |
| Реагент 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Реагент 2 | 250 | 250 | 250 |

Процедура

Измерить бланк (реагент 1 с реагентом 2). Измерить бланк стандарта (стандарт с реагентом 1), добавить реагент 2 и измерить стандарт.  Измерить пробы против соответствующих сывороточных бланков

Примечания:      *  Концентрация калибратора указана  в паспорте на калибратор.Калибровать только по свежеприготовленному калибратору Trucal HDL/LDL. При отсутствии пригодного калибратора следует использовать старую калибровку.

Объемы проб, калибратора и реагентов приведены для стандартной наливной макрокюветы с рабочим объемом 1000 мкл. При использовании наливной полумикрокюветы   объемы проб, калибратора и реагентов сократить в 2 раза.

Глюкоза  ГК  (Glucose Hexokinase)  DiaSys

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации глюкозы в диапазоне до 50 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (28) GLUC |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (1) Conc |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (1) 340 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (6) 630 nm. |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (11) mmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 5.55 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 22.2 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 6.4 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 3.9 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 2 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 5 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 300 |

- Схема определения

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 5 мин. при температуре 37С, или 10 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 30 минут.

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация глюкозы в пробе превышает 22.2 ммоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

Билирубин общий  DiaSys

Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации билирубина в диапазоне от 4 до 510 мкмоль/л.

Подготовка пробы	Смешать необходимые объемы реагентов 1 и 2 в соотношении 4:1. Перед использованием рабочий реагент выдержать в темном месте при температуре 18 - 25С не менее 15 мин.

Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (8) TO BIL |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (4) DIF |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (4) 546 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochr [(6) 630 nm]** |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (12) mkmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | (1) 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | * |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 510 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 20.5 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 0 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 2 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 13 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 30 |

- Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Калибровочная проба |  | Опытная проба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бланк | проба | Бланк | проба |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 25 | 25 |
| Калибратор | 25 | 25 | - | - |
| Рабочий реактив | - | 1000 | - | 1000 |
| Реактив 1 | 1000 | - | 1000 | - |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Калибровочная проба |  | Опытная проба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бланк | проба | Бланк | Проба |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 13 | 13 |
| Калибратор | 13 | 13 | - | - |
| Рабочий реактив | - | 500 | - | 500 |
| Реактив 1 | 500 | - | 500 | - |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактивы, перемешать.    Инкубировать 5 мин. В инкубаторе или 10 мин. при комнатной температуре.   Измерить бланк по рабочему реагенту (без пробы).   Измерить бланк стандарта (стандарт с реагентом 1); измерить стандарт.  Измерить пробы против соответствующих сывороточных бланков.

Примечания:   *  Концентрация калибратора указана в паспорте на калибратор.

Рекомендуется использовать калибратор TruCal U фирмы Diasys. Калибровать только по свежеприготовленному калибратору. При отсутствии пригодного калибратора следует использовать старую калибровку.

** - При работе с наливной кюветой  рекомендуется использовать второй фильтр  WL2

Если концентрация билирубина в пробе превышает 510 мкмоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

Билирубин прямой  DiaSys

Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации билирубина в диапазоне от 1.7 до 170 мкмоль/л.

Подготовка пробы	Смешать необходимые объемы реагентов 1 и 2 в соотношении 4:1. Перед использованием рабочий реагент выдержать в темном месте при температуре 18 - 25С не менее 15 мин.

Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (7) DI BIL |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (4) DIF |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (4) 546 nm |
| WL2: ( ) | Выбор фильтра 2 | (0) Monochr [(6) 630 nm]** |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (12) mkmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | (1) 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | * |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 170 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 20.5 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 0 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 2 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 50 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |
| REDING DLY: ( ) | Длительность считывания (сек.) | 2 |
| REAC. TIME: ( ) | Время реакции (сек.) | 30 |

- Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Калибровочная проба |  | Опытная проба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бланк | проба | Бланк | проба |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 100 | 100 |
| Калибратор | 100 | 100 | - | - |
| Рабочий реактив | - | 1000 | - | 1000 |
| Реактив 1 | 1000 | - | 1000 | - |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Калибровочная проба |  | Опытная проба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бланк | проба | Бланк | Проба |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 50 | 50 |
| Калибратор | 50 | 50 | - | - |
| Рабочий реактив | - | 500 | - | 500 |
| Реактив 1 | 500 | - | 500 | - |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактивы, перемешать.    Инкубировать 5 мин. В инкубаторе или 10 мин. при комнатной температуре.   Измерить бланк по рабочему реагенту (без пробы).   Измерить бланк стандарта (стандарт с реагентом 1); измерить стандарт.  Измерить пробы против соответствующих сывороточных бланков.

Примечания:   *  Концентрация калибратора указана в паспорте на калибратор.

Рекомендуется использовать калибратор TruCal U фирмы Diasys. Калибровать только по свежеприготовленному калибратору. При отсутствии пригодного калибратора следует использовать старую калибровку.

** - При работе с наливной кюветой  рекомендуется использовать второй фильтр  WL2

Если концентрация билирубина в пробе превышает 170 мкмоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

Креатинин  DiaSys   (кинетика)

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации креатинина в диапазоне от 18 до 1330 мкмоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения  37С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит | Нажать кнопки |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики | (18) Creat |
| MODE: ( ) | Выбор режима | (3) FXT |
| WL1: ( ) | Выбор фильтра 1 | (3) 500 nm |
| UNITS: ( ) | Набрать код единиц измерения | (12) mkmol/l |
| TEMPERATURE: ( ) | Температура | 37С |
| STANDARD (Y/N) | Стандарт (есть/нет) | (Y) Используется |
| STD: ( ) | Концентрация стандарта | 177 |
| INTERVAL: ( ) | Интервал | 60 |
| DELAY: ( ) | Задержка | 30 |
| LIN. LIMIT.: ( ) | Предел линейности | 1330 |
| NORM. HIGH: ( ) | Верхний предел нормы | 124 |
| NORM. LOW: ( ) | Нижний предел нормы | 44 |
| DECIMALS: ( ) | Число знаков после запятой | 0 |
| SAMPLE V.: ( ) | Объем образца (мкл.) | 25 |
| REAG V.: ( ) | Объем реагента (мкл.) | 500 |
| SIPPING. V.: ( ) | Объем закачки | 450 |

- Схема определения

Приготовление монореагента: смешать  реагент 1 и реагент 2 в соотношении 4:1.

Стабильность монореагента 5 часов при температуре 15-25С.

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода дист. | 25 | - | - |
| Калибратор | - | 25 | - |
| Проба | - | - | 25 |
| Монореагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветнок отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету).

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация креатинина в пробе превышает 1330 мкмоль/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

- Абсолютно необходимо тщательное соблюдение температурного режима. Температура реактивов, проб, стандарта, кювет и кюветного отделения должна быть одинаковой  и постоянной.