Тест-система "Диагностика тромбофилий, APTT-SI реагент с хлоридом кальция" / APTT-SI reagent with CaCl2

(APTT-SiL Minus содержит  в качестве активатора коллоидный раствор смеси алюминиевой и магниевой соли кремниевой кислоты )

I. Применение

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) - тест, используемый для диагностики дефицита факторов свертываемости внутреннего пути (ФVIII, IX, XI и XII), а также для проведения контроля за терапией гепарином.

Тест APTT-SiL Minus является клоттинговым тестом,  обладает  высокой  чувствительностью к дефициту факторов внутреннего пути (40% активности и ниже) и гепарину (0.1ед/мл) и низкой чувствительностью к волчаночным антикоагулянтам. Является оптимальным скрининговым реагентом рекомендованным ВОЗ.

Информация для заказа

| Каталожный No. | Компоненты теста |
| --- | --- |
|  | R1 | R2 |
| 5559 | 10 x 10.0 мл | 10 x 10.0 мл |
| 5559.1 | 1 x 10.0 мл | 1 x 10.0 мл |

II. Состав Реагентов

R1 : Реагент  APTT-SiL

Реагент APTT-SiL Minus содержит коллоидный раствор смеси алюминиевой и магниевой соли кремниевой кислоты и фосфолипиды с буфером и стабилизаторами.

Приготовление. Перед использованием прогрейте реактив при комнатной температуре и хорошо перемешайте.

R2 :  Раствор хлорида кальция 0.025M (ж)

Реагент поставляется в готовом для использования виде.

III. Хранение и стабильность

- Реактив APTT-SiL Minus

Реагент стабилен до окончания срока годности при условии правильного хранения при температуре 2-60С. Устойчив в течение 30 дней после вскрытия  при температуре хранения 2-80C. Не замораживать. Избегать попадания инородных частиц.

2. Раствор хлорида кальция 0.025M (ж).

Реагент стабилен до окончания срока годности при условии правильного хранения при температуре хранения 2-60С. Помутнение раствора говорит о его загрязнении.

IV. Меры предосторожности

Реактивы, содержавшиеся в этом наборе, предназначены только для  диагностики in vitro. Все отходы, содержащие биологический материал, должны храниться отдельно и быть промаркированы.

Утилизируйте эти отходы в соответствии с международным, государственным и местным законодательством.

V ПРИГОТОВЛЕНИЕ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

Для работы следует использовать только пластиковые или силиконированные стеклянные пробирки. Кровь забирается в пробирку с цитратным антикоагулянтом (3,2% или 3,8% цитрат натрия) в соотношении 9 + 1. После центрифугирования, проводимом при 2000-3000 * g в течение 15 минут (использование других параметров должно проверяться лабораторией), полученную плазму необходимо отделить от форменных элементов крови. Плазму следует хранить при температуре 2-60С. Тестирование должно быть проведено в течение 2 часов после забора образцов,  либо  плазму можно однократно заморозить и хранить при температуре -200С в течение 2 недель или при -700С в течение 1 месяца. Перед проведением исследования плазму следует быстро разморозить при 370С. Не держать плазму при 370С более 5 минут. Это сможет минимизировать нейтрализацию волчаночных антикоагулянтов (в случае их наличия).

Ложные результаты могут быть получены из-за загрязнения пробы тканевыми жидкостями. Не трясти пробу, избегать пузырьков и пены. Необходимо учитывать влияние лекарственных препаратов, см.ссылку Young, et al6. При разрушении тромбоцитов выделяются вещества, которые могут ингибировать волчаночные антикоагулянты.

VI. Необходимое, но не поставляемое оснащение

- Анализатор.

- Таймер.

- Парафильм.

- Точная пипетка на 100 или 50 мкл.

- Контроль.

VII. ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗА

Все пипетки, пробирки, шприцы должны быть пластиковыми.

A. Ручной метод.

- Соберите кровь для анализа в соответствии с этой инструкцией.

- Приготовьте контрольные плазмы в соответствии с вложенными инструкциями.

- Прогрейте АПТВ реагент и раствор хлорида кальция 0.025M до 370С.

- Поместите 100 мкл плазмы пациента (контроля) в реакционную пробирку.

- Осторожно переверните флакон с АПТВ реагентом, чтобы ресуспендировать возможный осадок.

- Добавьте в реакционную пробирку 100 мкл АПТВ реагента, в котором уже содержится плазма пациента или контрольная плазма.

- Инкубируйте смесь при 370С 3 минуты.

- Добавьте 100 мкл прогретого раствора хлорида кальция 0.025M и засекайте время.

- Если Вы делаете тест вручную - то аккуратно трясите кювету (вперед-назад) в водяной бане. Остановите таймер при образовании сгустка.

- Делайте все тесты в дубле. Если коэффициент вариации превышает установленную Вами норму (обычно менее 5%) - то переделайте тест.

Б. При выполнение теста на автоматическом анализаторе гемостаза – смотрите инструкцию по его эксплуатации.

Все анализы (пациенты + контроли) следует выполняйть в дубле и рассчитывать среднее значение. Коэффициент вариации для двух измерений не должен превышать 5% (если превысил, то повторите измерение). При выдаче конечного результата сообщайте также диапазон нормальных значений.

Измерение контрольной плазмы должно подтверждать правильность работы прибора (отсутствие температурных сбоев, годность реактивов и прибора и.т.д.).

IX. Контроль качества

Каждая лаборатория должна установить программу контроля качества. Рекомендуется проводить один нормальный и патологичный контроль при каждом определении образцов, для гарантии правильности работы анализатора и оператора. Референсные значения для контролей должны устанавливаться лабораторией.

X. Ожидаемые значения

Нормальный диапазон для данного набора приблизительно равен 30-40 секунд. Однако, каждая лаборатория должна сама устанавливать референсные значения, обусловленные их прибором, реагентами, способом  забора и.т.д. Также нормальный диапазон может различаться между человеческими популяциями.

Нормальный диапазон должен устанавливаться заново:

при замене прибора, изменении способа забора крови, смене антикоагулянта и также при изменении серии (лота) реагента.

XI. Ограничения

При сборе образцов избегайте:

    - Использование стеклянных пробирок. Используйте только пластиковые.

    - Отсроченное смешивание крови с антикоагулянтом.

    - Гемолиз образцов (или липиемичные образцы).

    - Загрязнение образцов тканевым тромбопластином.

    - Неправильное соотношение антикоагулянта с кровью.

Требования к исполнению лабораторных методик.

    - Выполняйте тесты при температыре 37°C.

    - Используйте дистиллированную воду хорошего качества.

    - Оптимальное pH 7.0-7.5

XII. Аналитические характеристики

Компания Helena приводит аналитические характеристики только в качестве примера. Вы должны сами установить свои локальные аналитические характеристики.

Точность.

Внутри одной аналитической серии (АЧТВ в секундах): Испытания проводились на приборе SYSMEX CA 1500 при использовании двухуровневых контрольных материалов.

| Контроль | Среднее значение | Коэффициент вариации | Число повторов |
| --- | --- | --- | --- |
| Норма (Norm-Trol 1) | 33 | 0.36% | 10 |
| Патология (Ab-Trol 3) | 77.9 | 0.31% | 10 |

Между аналитическими сериями (АЧТВ в секундах) Испытания проводились при тех-же условиях, в трех аналитических сериях.

| Контроль | Среднее значение | Коэффициент вариации | Число повторов |
| --- | --- | --- | --- |
| Норма (Norm-Trol 1) | 32.9 | 2.41% | 100 |
| Патология (Ab-Trol 3) | 78,3 | 0.77% | 100 |

Чувствительность к факторам.

Исследования были выполнены, чтобы оценить чувствительность реактива AЧТВ к различным дефицитам фактора. Были получены следующие результаты:

Верхний предел нормальных значений для этого исследования составил 34,9 секунды.

Чувствительность к гепарину.

Вариации значений, при определении АЧТВ в образцах, может быть в следствии проведения гепариновой терапии. Было проведено исследование по изучению влияния гепарина на значения АЧТВ. К нормальной плазме были добавлены различные количества гепарина и, используя данный реагент и оптический анализатор, были получены следующие результаты:

XIV. Литература

- Langdell, R., Wagner, R., Brinkhous, K.: Effect of Antihemophilic Factor on One Stage Clotting Tests. J. Lab. Clin. Med. 41: 637, 1953.

- Proctor, R., Rapaport, S.: The Partial Thrombopastin Time with Kaolin. Am. J. Clin. Path. 36: 212, 1961.

- Ratnoff, O., Crum, S.: Activation of Hageman Factor by Solutions of Ellagic Acid. J. Lab. Clin. Med. 63: 359, 1964.

- Hathaway, W., Clarke, S., Christian, M., Jacobson, L.: Sensitivity of the Activated Partial Thromboplastin Time to Mild Factor Deficiencies; in Standardization of Coagulation Assays: An Overview. College of American Pathologists, Skokie, IL. pp. 131, 1982.

- Brandt, J., Triplett, D.: Laboratory Monitoring of Heparin. Effect of Reagents and Instruments in the Activated partial Thromboplastin Time. Am. J. Clin. Path. 76: 530, 1981.

- CLSI: Guidelines for the Standardized Collection, Transport and Preparation of Blood Specimens for Coagulation Testing and Performance of Coagulation Assays. H21-A4.