Каталожный номер: L-99110             Фасовка: 100 тестов/упаковка

Справка

Антистрептолизин «О» (АСЛО) антитела вырабатываются организмом при инфицировании бета-гемолитическими стрептококками в ответ на высвобождающийся из бактерий стрептолизин «О». Обнаружение и количественная оценка АСЛО в сыворотке позволяет определить сам факт и степень инфицирования.

Предназначение и принцип метода

АСЛО латексный реагент является суспензией латексных частиц, сенсибилизированных стрептолизином «О». При смешивании реагента с образцом сыворотки, содержащим АСЛО-антитела, происходит реакция агглютинации, которая легко регистрируется визуально.

Состав

Латексный реагент, 5 мл	1

(Латексные частицы, сенсибилизированные стрептолизином О, реагент содержит азид натрия 0,095%)

Позитивный контроль, 0,5 мл	1

(Сыворотка крови человека, позитивная по АСЛО-антителам (>200 МЕ/мл), реагент содержит азид натрия 0,095%)

Негативный контроль, 0,5 мл	1

(Сыворотка крови человека, негативная по АСЛО-антителам (<200 МЕ/мл), реагент содержит азид натрия 0,095%)

Стеклянная подложка	1

Одноразовые мешалки	100

Инструкция	1

Стабильность и хранение

1. Хранить в холодильнике при температуре 2-8°C.

2. Не замораживать!

Меры предосторожности

- Только для диагностики in vitro и профессионального использования.

- Все реагенты, производимые из донорской крови, показали отрицательный результат при тестировании на антитела к гепатитам В, С и ВИЧ. Тем не менее, работа должна проводиться с осторожностью, т.к. эти материалы могут быть потенциально инфицированы.

- Образцы с присутствием фибрина должны быть предварительно отцентрифугированы.

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5–1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию и при хранении при 2-80С остаются работоспособными до окончания срока годности, указанного на упаковке.

Исследуемые образцы

Сыворотка крови.

Взятие и подготовка проб

Образцы сыворотки при 2-8°C хранятся не более 48 часов, при длительном хранении образцов их необходимо замораживать. Замороженные образцы должны быть полностью разморожены при комнатной температуре. Не используйте сыворотку с микробным заражением. Не используйте сильно гемолизированную или липемичную сыворотку.

Процедура тестирования

a) Качественное определение

- Довести реагенты и образцы сыворотки до комнатной температуры.

- Поместить каплю неразведенной сыворотки (40 мкл) на стеклянную подложку в область черного цвета.

- Добавить по одной капле позитивного и негативного контролей в отдельные круги.

- Осторожно перемешать латексный реагент перед использованием и добавить по одной капле (40 мкл) реагента в тестируемую сыворотку, позитивный и негативный контроли.

- Смешать капли при помощи мешалки, размазывая их по всему кругу. Для каждого образца использовать отдельную мешалку.

- Зарегистрировать наличие либо отсутствие реакции агглютинации в течение 3 мин., но не более.

б) Полуколичественное определение

Приготовить серию двукратных разведений сыворотки физиологическим раствором и протестировать каждое разведение, как описано в инструкции для качественного определения. Зарегистрировать наличие или отсутствие реакции агглютинации.

Расчет концентрации

Приблизительный уровень АСЛО в сыворотке рассчитать по следующей формуле:

[АСЛО] (МЕ/мл) = наибольшее разведение с позитивной реакцией x 200 (т.к. чувствительность реагента 200 МЕ/мл).

Интерпретация результатов

1. Позитивный: в течение 3 мин наблюдается агглютинация.

2. Негативный: агглютинация в течение 3 мин не наблюдается.

Характеристики теста

a) Чувствительность и специфичность

Аналитическая чувствительность: 200+50 МЕ/мл в описанной процедуре. Диагностическая чувствительность: 98%, диагностическая специфичность: 97%.

б) Эффект прозоны

Не наблюдается до 1 500 МЕ/мл.

в) Влияния

Гемоглобин (до 10 г/л), билирубин (до 20 мг/дл), липемия (до 10 г/л) и ревматоидный фактор (до 300 МЕ/мл) не влияют на результаты теста. Другие вещества могут влиять.

Ограничения метода

- Ложные положительные результаты могут проявляться при ревматоидном артрите, скарлатине, тонзиллите, некоторых стрептококковых инфекциях и у здоровых носителей.

- В начале заболевания и у детей от 6 месяцев до 2 лет могут наблюдаться ложные отрицательные результаты.

- Простое определение AСЛO не дает исчерпывающей информации о течении заболевания. Рекомендуется повторное тестирование с двухнедельным интервалом от 4 до 6 недель для контроля развития заболевания.

Как и для всех диагностических процедур, результат теста следует оценивать только в совокупности со всеми данными диагностики и клинической картиной.

Нормальные величины

Взрослые, Ед/мл         ≤200

Дети, Ед/мл                 ≤150

Литература

1. Haffejee. Quarterly journal of Medicine. 1992. New series 84; 305: 641-658.

2. Ahmed Samir and al. Pediatric Annals 1992; 21: 835-842.

3. Spaun J. and al. Bull Wld Hlth Org. 1961; 224: 271-279.

4. The association of Clinical Pathologists. 1961: Broadsheet 34.

5. Picard B. and al. La Presse Médicale. 1983; 23 : 2-6.

6. Klein G.C. Applied Microbiology. 1971. 21: 999-1001.

7. Young D.S. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press. 1995.

Соблюдать температуру хранения        Читать инструкцию          Не использовать повторно        Только для in vitro диагностики