Apolipoprotein A1 FS*

Аполипопротеин А1

Информация для заказа

Кат. №     	            Фасовка

1 7102 99 10 935	R1	220 мл	+ R2 18 мл

Справка [1, 2]

Аполипопротеин А1 (Аpo A1) – это основной белковый компонент липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), удаляющих холестерин из клеток и, таким образом защищающий от атеросклероза. Эпидемиологические исследования показали обратную зависимость между уровнями ЛПВП (и соответственно Аpo A1) и ишемической болезнью сердца (ИБС). В то время как определение общего холестерина и триглицеридов используется для скрининга коронарного риска, измерение Аpo A1 вместе с липопротеином (а) и аполипопротеином В обеспечивает дополнительную полезную информацию о нарушениях липидного обмена и может быть альтернативой измерению ЛПВП-холестерина.

Метод

Иммунотурбидиметрический тест.

Принцип определения

Определение концентрации Аpo A1 по конечной точке путем фотометрического измерения реакции антиген–антитело между антителами к человеческому Аpo A1 и присутствубщим в образце Аpo A1.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

| R1: | Трис-буфер, ммоль/л | pH 7,5 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полиэтиленгликоль (ПЭГ) |  |  |
|  | Детергенты, стабилизаторы |  |  |
| R2: | Трис-буфер, ммоль/л | рН 7,5 | 100 |
|  | Козьи антитела против человеческого аполипопротеина А1 со стабилизаторами |  |  |

Стабильность и хранение

Реактивы стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реактивы!

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не допускать их попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Стандартное лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка.

• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.

Стабильность

1 день	при 15-25°C

3 дня	при 2–8°C

2 месяца	при –20°C

Замораживать только один раз.

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	580 (500–700)

Длина опт. пути, см	1

Температура, °C	37

Измерение	относительно холостой

пробы

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 2 |
| Дист. вода, мкл | 2 | – |
| Реагент 1, мкл | 250 | 250 |
| Перемешать, инкубировать 3–5 мин, измерить оптическую плотность (А1), затем добавить: |  |  |
| Реагент 2, мкл | 50 | 50 |
| Перемешать, инкубировать еще 5 мин, измерить оптическую плотность (А2). |  |  |

A = [(A2 – A1)образца/калибратора] – [(A2 – A1)холостой пробы].

Расчет

Концентрация аполипопротеина А1 в исследуемом образце определяется по калибровочной кривой с использованием соответствующей математической модели, такой как logit/log. Калибровочная кривая строится по трём калибраторам различных уровней и изотоническому раствору NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Стабильность калибровки: 4 недели.

Контроли и калибраторы

Для калибровки автоматизированных фотометрических систем рекомендуется использовать  калибратор TruCal Apo A1/B DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольной сыворотки TruLab L.

Кат. №	Фасовка

TruLab L

Уровень 1	5 9020 99 10 065	13 мл

Уровень 2	5 9030 99 10 065	13 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций аполипопротеина А1 в диапазоне измерения от 0,2 до 250 мг/дл. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+1 и полученный результат умножить на 2.

Предел прозоны

При концентрациях аполипопротеина А1 до 500 мг/дл эффект прозоны не наблюдался.

Специфичность/Помехоустойчивость

Apolipoprotein A1 FS DiaSys является чувствительным иммунологическим тестом благодаря наличию специфических антител к человеческому аполипопротеину А1. аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, билирубин до 35 мг/дл, гемоглобин до 500 мг/дл и липемия до 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Перекрестных реакций с аполипопротеином А2 или аполипопротеином В при испытаниях не наблюдалось.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения 0,2 мг/дл.

Воспроизводимость

(число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/дл | SD, мг/дл | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 36,3 | 0,66 | 1,81 |
| Образец 2 | 86,4 | 1,43 | 1,66 |
| Образец 3 | 152 | 5.55 | 3,65 |
| Межсерийная, каждодневная калибровка |  |  |  |
| Образец 1 | 43,9 | 0,70 | 1,60 |
| Образец 2 | 88,5 | 2,08 | 2,35 |
| Образец 3 | 146 | 2,80 | 1,92 |
| Межсерийная, однократная калибровка |  |  |  |
| Образец 1 | 44,2 | 0,81 | 1,84 |
| Образец 2 | 91,7 | 2,29 | 2,50 |
| Образец 3 | 150 | 3,15 | 2,10 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Apolipoprotein A1 FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже реагентов (x) с использованием 53 образцов дало следующие результаты:

y = 1,15x – 7,69 мг/дл; r = 0,994.

Референсные значения

мг/дл	       г/л

Женщины	120–190	1,20–1,90

Мужчины	110–170	1,10–1,70

Значения в соответствии с данными [3].

Клиническая интерпретация

Исследования показывают, что повышенные концентрации Аpo B (>150 мг/дл у женщин и >155 мг/дл у мужчин) и пониженные концентрации Аpo A1 (<120 мг/дл у женщин и <110 мг/дл у мужчин) являются хорошими предикторами риска ИБС [2].

Литература

1. Bhatnagar D, Durrington PN. Measurement and clinical significance of apolipoproteins A-I and B. In: Rifai N, Warnick GR, Dominiczak MH, eds. Handbook of lipoprotein testing. Washington: AACC Press, 1997:p.177-198.

2. Rifai N, Bachorik PS, Albers JJ. Lipids, lipoproteins and apolipoproteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 809-861.

3. Jungner I, Marcovina SM, Walldius G, Holme I, Kolar W,  Steiner E. Apolipoprotein B and A-I values in 147576 Swedish males and females, standardized according to the World Health Organization-International Federation of Clinical Chemistry First International Reference Materials. Clin Chem 1998;44: 1641-1649.

4. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001; p. 18-9.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.