Apolipoprotein В FS*

Аполипопротеин В

Информация для заказа

Кат. №      	          Фасовка

1 7112 99 10 935	R1 220 мл	+ R2 18 мл

Справка [1, 2]

Аполипопротеин В (Аpo В) – это основной белковый компонент липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), транспортирующих холестерин в клетки и, таким образом вносящий свой вклад в формирование атеросклеротических бляшек в артериях. Повышенные уровни Аpo B неразрывно ассоциируются с ишемической болезнью сердца из-за тесной связи между Аpo B и степенью атеросклероза. В то время как определение общего холестерина и триглицеридов используется для скрининга коронарного риска, измерение Аpo В вместе с липопротеином (а) и аполипопротеином А1 обеспечивает дополнительную полезную информацию по различным нарушениям метаболизма липопротеинов и может быть альтернативой измерению ЛПНП-холестерина. Измерения Аpo B также очень полезны при мониторинге липидопонижающей терапии.

Метод

Иммунотурбидиметрический тест.

Принцип определения

Определение концентрации Аpo В по конечной точке путем фотометрического измерения реакции антиген–антитело между антителами к человеческому Аpo В и присутствующим в образце Аpo В.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

| R1: | Трис-буфер, ммоль/л | pH 7,5 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полиэтиленгликоль (ПЭГ) |  |  |
|  | Детергенты, стабилизаторы |  |  |
| R2: | Трис-буфер, ммоль/л | рН 7,5 | 65 |
|  | Козьи антитела против человеческого аполипопротеина В со стабилизаторами |  |  |

Стабильность и хранение

Реактивы стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реактивы!

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не допускать их попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Стандартное лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка.

• Гепаринизированная или ЭДТА-плазма.

Стабильность

1 день		при 15–25°C

3 дня		при 2–8°C

2 месяца		при –20°C

Замораживать только один раз.

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	340

Длина опт. пути, см	1

Температура, °С	37

Измерение	относительно холостой

пробы

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 8 |
| Дист. вода, мкл | 8 | – |
| Реагент 1, мкл | 800 | 800 |
| Перемешать, инкубировать 3–5 мин, измерить оптическую плотность (А1), затем добавить: |  |  |
| Реагент 2, мкл | 160 | 160 |
| Перемешать, инкубировать еще 5 мин, измерить оптическую плотность (А2). |  |  |

A = [(A2 – A1)образца/калибратора] – [(A2 – A1)холостой пробы].

Расчет

Концентрация аполипопротеина В в исследуемом образце определяется по калибровочной кривой с использованием соответствующей математической модели, такой как logit/log. Калибровочная кривая строится по трём калибраторам различных уровней и изотоническому раствору NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Стабильность калибровки: 4 недели.

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматизированных фотомет-рических систем рекомендуется использовать  калибратор TruCal Apo A1/B DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольной сыворотки TruLab L.

Кат. №	Фасовка

TruLab L

Уровень 1	5 9020 99 10 065	13 мл

Уровень 2	5 9030 99 10 065	13 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций аполипопротеина В в диапазоне измерения от 0,3 до 250 мг/дл. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+1 и полученный результат умножить на 2.

Предел прозоны

При концентрациях аполипопротеина В до 1000 мг/дл эффекта прозоны не наблюдалось.

Специфичность/Помехоустойчивость

Apolipoprotein B FS DiaSys является чувствительным иммунологическим тестом благодаря наличию специфических антител к человеческому аполипопротеину В. аскорбиновая кислота до 25 мг/дл, билирубин до 35 мг/дл, гемоглобин до 500 мг/дл и липемия до 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Перекрестных реакций с аполипопротеином А1 или аполипопротеином А2 при испытаниях не наблюдалось.

Чувствительность/Пределы определения

Нижний предел определения 0,3 мг/дл.

Воспроизводимость

(число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/дл | SD, мг/дл | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 24,2 | 0,64 | 2,63 |
| Образец 2 | 95,2 | 2,33 | 2,45 |
| Образец 3 | 156 | 3,41 | 2,18 |
| Межсерийная, каждодневная калибровка |  |  |  |
| Образец 1 | 31,2 | 0,74 | 2,38 |
| Образец 2 | 63,8 | 1,18 | 1,84 |
| Образец 3 | 149 | 5,16 | 3,46 |
| Межсерийная, однократная калибровка |  |  |  |
| Образец 1 | 25,4 | 0,74 | 2,89 |
| Образец 2 | 91,3 | 2,33 | 2,55 |
| Образец 3 | 158 | 3,76 | 2,38 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Apolipoprotein B FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже реагентов (x) с использованием 63 образцов дало следующие результаты:

y = 1,08x – 5,12 мг/дл; r = 0,990.

Референсные значения

мг/дл	     г/л

Женщины	75–150	0.75–1,50

Мужчины	80–155	0,80–1,55

Значения в соответствии с данными [3].

Клиническая интерпретация [2]

Исследования показывают, что повышенные концентрации Аpo B (>150 мг/дл у женщин и >155 мг/дл у мужчин) и пониженные концентрации Аpo A1 (<120 мг/дл у женщин и <110 мг/дл у мужчин) являются хорошими предикторами риска ИБС.

Литература

1. Bhatnagar D, Durrington PN. Measurement and clinical significance of apolipoproteins A-I and B. In: Rifai N, Warnick GR, Dominiczak MH, eds. Handbook of lipoprotein testing. Washington: AACC Press, 1997: p.177-198.

2. Rifai N, Bachorik PS, Albers JJ. Lipids, lipoproteins and apolipoproteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 809-861.

3. Jungner I, Marcovina SM, Walldius G, Holme I, Kolar W, Steiner E. Apolipoprotein B and A-I  values in 147576 Swedish males and females, standardized according to the World Health Organization-International Federation of Clinical Chemistry First International Reference Materials. Clin Chem 1998; 44: 1641-1649.

4. Guder WG, Zatwa B et al. The quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: Git Verlag, 2001: 18-9.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.