Каталожный номер: 1071          Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Хламидии (Chlamydiae) – относящиеся к грамотрицательным бактериям облигатные внутриклеточные паразиты, подразделяющиеся на три различных вида: C.trachomatis, C.pneumoniae и C.psittaci (1). Эти патогенные микроорганизмы были известны как возбудители трахомы – болезни, поражающей сотни миллионов человек в развивающихся странах. Позднее было обнаружено, что в индустриально развитых странах хламидии представляют собой основную причину различных инфекций мочеполового тракта, передающихся половым путём (2). К хламидийным инфекциям у человека относятся хламидийный конъюнктивит, венерическая лимфогранулема и всё возрастающее количество передающихся половым путём инфекций, этиология которых ранее приписывалась другим патогенам или была неясной (проктит, цервицит, бесплодие, синдром Рейтера, эпидидимит, воспалительные заболевания мочевыводящей системы и внематочная беременность) (3, 4). Поскольку при хламидийных инфекциях наблюдается хороший ответ на лечение антибиотиками, а заболеваемость ими резко возросла, большую важность для успешного лечения приобретает их точная диагностика в клинических лабораториях (5).Для диагностики хламидийных инфекций разработаны и применяются различные методы, такие как клеточная культура, ИФА, ПЦР или иммунофлуоресценция (6, 7).

Принцип определения

Чувствительный и специфичный качественный иммунохроматографический экспресс-тест для непосредственного определения антигена хламидий в эндоцервикальных или уретральных мазках как у женщин, так и у мужчин, пригодный как для использования врачом непосредственно на приеме, так и для обработки больших пакетов проб в лабораториях. Тест определяет специфический липополисахаридный антиген (LPS-антиген), свойственный роду Chlamydia. Метод определения основан на использовании особой комбинации конъюгата мышиных моноклональных антител к LPS-антигену с красителем (коллоидным золотом) и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты мышиных поликлональных антител к LPS-антигену для определения этого антигена в мазках с высокой специфичностью и чувствительностью. При выполнении теста проба (эндоцервикальный мазок или мазок из уретры) сначала обрабатывается экстрагирующим буфером для экстракции LPS-антигена хламидий, затем экстракт вносится в лунку для проб тестовой кассеты. При прохождении экстрагированной пробы через слой адсорбента конъюгат антител с красителем связывается с LPS-антигеном пробы, образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс связывается с поликлональными антителами в реакционной зоне тестовой кассеты, образуя розовую полосу, если в пробе присутствует LPS-антиген. В отсутствие LPS-антигена полосы в тестовой зоне не образуется. Вне зависимости от результата теста несвязавшийся материал, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны, где осаждается с образованием розовой полосы, подтверждающей качественность применяемых в тесте реагентов. Тест пригоден как для визуального считывания, так и для качественного считывания результатов на иммунохроматографическом экспресс-анализаторе «Easy Reader» (VEDALAB).

Состав

Тестовые кассеты 	20

Тампоны	20

Экстракционные пробирки с фильтрующими крышками	20

Экстрагент во флаконе-капельнице, 10 мл	2

Содержит буфер, детергент и азид натрия (менее 0,1%)

Инструкция	1

Стабильность и хранение

1. Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметичной фабричной упаковке.

2. Не замораживать!

3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Мазки из эндоцервикального канала у женщин и уретры у мужчин.

Взятие и подготовка проб

Для выполнения любых тестов на Chlamydia trachomatis очень важно соблюдать правильную технику взятия проб.

А. Эндоцервикальные пробы:

1.	Используйте тампоны, входящие в комплект набора. Можно также использовать любые стерильные вискозные или дакроновые тампоны на палочках. Не использовать хлопковые или кальций-альгинатные тампоны, тампоны на деревянных палочках, с активированным углем или транспортной средой, содержащей агар или желатин.

2.	Удалить излишки слизи из канала шейки матки отдельным тампоном или ватным шариком и выбросить его.

Внимание: При плохом удалении слизи возможны ложные положительные результаты.

3.	Ввести тампон в канал шейки матки почти на всю длину собственно тампона так, чтобы тампон был почти не виден. Взять мазок, вращая тампон в течение 15 – 30 секунд, и затем извлечь тампон, не прикасаясь им к стенкам влагалища. Тампон с мазком можно хранить и транспортировать в сухом виде в пластмассовой пробирке (в комплект набора не входит).

4.	Тестирование рекомендуется выполнять немедленно после взятия пробы. Если же это невозможно, тампон с мазком следует поместить в сухую пластмассовую пробирку и хранить в холодильнике (при 2 – 8°C) не более 72 часов. Не замораживать!

Б. Пробы из уретры:

1.	Для взятия уретральных проб используются стандартные тампоны на металлических палочках или цитологические щётки (в комплект теста не входят). Следует воздержаться от мочеиспускания в течение 1 часа перед взятием мазка.

2.	Ввести тампон в уретру на 2 – 4 см, взять мазок, вращая его 3 – 5 секунд, и затем извлечь.

Хранение и транспортировка уретральных мазков осуществляется так же, как и эндоцервикальных мазков (см. выше).

Процедура тестирования

Перед выполнением теста следует довести все пробы, растворы и тестовые кассеты до комнатной температуры.

А. Экстракция пробы:

1.	Внести в пробирку для экстракции 22 капли (0,9 мл) экстрагента.

2.	Поместить тампон в пробирку и энергично перемешивать им экстрагент в течение 10 секунд, чтобы добиться хорошей экстракции мазка.

3.	Поместить пробирку с тампоном в штатив и оставить на 10 – 15 минут при комнатной температуре для экстракции.

4.	Во время экстракции 2 – 3 раза покрутить тампон в течение нескольких секунд, прижимая его к стенкам пробирки (см. рисунок).

5.	По окончании экстракции (через 10 – 15 минут) тщательно выжать тампон о стенку пробирки и извлечь его из пробирки.

6.	Утилизировать тампон, соблюдая технику безопасности при работе с инфекционным биоматериалом.

Экстрагированная проба может храниться при комнатной температуре в течение 30 минут без ухудшения качества теста.

Б. Тестирование:

1.	Извлечь из защитной упаковки тестовую кассету и положить её на ровную горизонтальную поверхность.

2.	Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

3.	Закрыть пробирку с экстрагированной пробой фильтрующей крышкой-капельницей и внести по капле 4 полных капли (150 мкл) экстракта в лунку для проб тестовой кассеты. Давать каждой капле впитаться перед внесением следующей. Не допускать образования воздушных пузырьков в лунке для проб.

4.	Наблюдать результат теста через 20 минут после внесения пробы в лунку для проб тестовой кассеты.

Интерпретация результатов

Отрицательный: Появляется только одна цветная полоса в контрольной зоне (C), указывающая на правильность теста. В тестовой зоне полос нет. Проба не содержит антигена хламидий.

Положительный: Кроме цветной полосы в контрольной зоне, появляется также чётко различимая розовая полоса в тестовой зоне, что указывает на присутствие в пробе антигена хламидий. Даже бледная линия в тестовой зоне трактуется как положительный результат. Возможное различие в оттенке и интенсивности тестовой и контрольной полос не влияет на интерпретацию результата.

Неопределённый: Если в контрольной зоне не появилось чёткой цветной полосы, тест считается не прошедшим контроль качества. Следует повторить его, взяв новую тестовую кассету и свежую пробу или оставшуюся экстрагированную пробу.

Характеристики теста

а) Точность:

425 эндоцервикальных проб тестировались данным тестом и методом клеточной культуры. При несовпадении результатов этих методов спорная проба дополнительно тестировалась методом ПЦР (Amplicor-Roche). Результаты сравнения методов приведены в Таблице 1.

|  |  | Культура |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | – |  |
| Тест VEDALAB | + | 67 | 1 | 68 |
|  | – | 5 | 352 | 357 |
| Всего |  | 72 | 353 | 425 |

Таблица 1. Сравнение результатов экспресс-теста и клеточной культуры

Из таблицы видно, что чувствительность теста составляет 93% (67/72), а специфичность – 99,7% (352 / 353).

Другое исследование, в котором был задействован штамм Chlamydia trachomatis ATCC VR 902 (серотип L2), было выполнено с целью определения порога чувствительности теста и показало, что этот порог составляет от 57 до 570 элементарных телец на тест.

б) Перекрестная реактивность:

Тест определяет LPS-антиген, общий для различных видов хламидий. Тем самым, Chlamydia pneumoniae и Chlamydia psittaci также будут давать положительную перекрестную реакцию.

С другой стороны, перекрестных реакций с большинством других микроорганизмов, которые могут присутствовать в генитальных пробах, обнаружено не было.

Указанные ниже микроорганизмы не дают положительного результата при тестировании данным тестом:

| Acholeplasma Acinetobacter spp Aeromonas spp Bacteroides spp Campylobacter spp Candida spp Citrobacter spp Clostridium spp Corynebacterium xerosis Enterobacter spp | Escherichia coli Fusobacterium Gardnerella spp Haemophilus influenzae Herpes simplex virus Klebsiella pneumoniae Klebsiella spp Lactobacillus spp Listeria spp Mycobacterium smegmatis Mycoplasma spp | Neiseria gonorrhoeae Peptococcus spp Peptostreptococcus spp Propionebacterium Proteus spp Pseudomonas spp Salmonella spp Saccharomyces cerevisiae Serratia spp Shigella spp Staphylococcus spp (коаг. –) | Staphylococcus spp (коаг. +) Streptococcus spp Torulopsis globrata Trichomonas spp Ureaplasma urealyticum Veinonella spp Цитомегаловирус |
| --- | --- | --- | --- |

в) Воспроизводимость:

Внутрисерийная:

Внутрисерийная воспроизводимость определялась по 5 дублям отрицательной и положительной контрольных хламидийных проб. Отрицательные и положительные результаты тестов были верными в 100% случаев.

Межсерийная:

Межсерийная воспроизводимость определялась для тех же контрольных хламидийных проб путём тестирования наборами из 5 разных партий. Отрицательные и положительные результаты тестов также были верными в 100% случаев.

Ограничения метода

1.	Тест предназначен только для диагностики in vitro, только для определения антигена C. trachomatis в эндоцервикальных или уретральных пробах.

2.	Пробы, содержащие избыток слизи или крови, могут дать ложные положительные результаты.

3.	Как и все иммунологические тесты на C. trachomatis, данный тест не может дифференцировать биологически активные микроорганизмы от неактивных.

4.	Данный тест определяет лишь присутствие или отсутствие в пробе антигена C. trachomatis и не может служить основным критерием постановки диагноза хламидийной инфекции.

5.	При сохранении клинических симптомов хламидиоза на фоне отрицательных результатов теста необходимо выполнить дополнительное исследование пробы, например, методом клеточной культуры.

6.	Как это принято для всех диагностических процедур, окончательный диагноз не может основываться только на результатах одного экспресс-теста, а должен ставиться с учётом результатов анализов, клинической диагностики и анамнеза пациента.

Литература

1. Hackstadt T., Fischer E.R., Scidmore M.A., Rockey D.D. Heinen R.A. origins and functions of the chlamydial inclusion. Trends microbiol. 5, 1997: 288-293.

2. Centers for disease control and prevention. 1998 Guidelines for treatment of sexually transmitted diseases. MMWR MORB. Mortal Wkly rep. 1998; 47: 1-118.

3. Burstein G., Gaydos C.A., Diener-West M., Howell M.R., Zenilman J.M., Quinn T.C. Incident of Chlamydia trachomatis infections among inner-city adolescent females. JAMA 1996; 280: 521-526.

4. Stokes T. Screening for Chlamydia in general practice: a literature review and summary of the evidence. Journal of Public Health Medicine 1997; 19: 222-232.

5. Lea A.P., Lamb H.M., Azithromycin. A pharmacoeconomic review of its use as a single-dose regimen in the treatment of uncomplicated urogenital Chlamydia trachomatis infections in women. Pharmcoeconomics 1997; 12 : 596-611.

6. Black C.M. Current methods of laboratory diagnosis of chlamydia trachomatis infections. Clin. Microbiol. Rev. 1997; 10: 160-184.

7. Schachter J. DFA, EIA, PCR, LCR, and other technologies: what tests should be used for diagnosis of chlamydia infections?. Immunol. Invest. 1997; 26: 157-161.

Соблюдать температуру хранения          Читать инструкцию             Не использовать повторно           Только для in vitro диагностики