| УТВЕРЖДЕНА Приказом Росздравнадзора От 30 октября 2009 г. № 8697-Пр/09 | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор Закрытого акционерного общества «ДИАКОН-ДС» Смирнов А.В. 10 сентября 2012 г. |
| --- | --- |

И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  депротеинизирующего раствора «ДДС»

для количественного определения глюкозы в цельной  крови

(ДЕПРОТЕИНИЗИРУЮЩИЙ РАСТВОР «ДДС»)

РУ № ФСР 2009/04810

НАЗНАЧЕНИЕ

Депротеинизирующий раствор «ДДС» - реагент необходимый для количественного определения глюкозы в цельной крови ферментативным методом в клинико-диагностических, биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

Депротеинизирующий раствор «ДДС» выпускается в двух видах фасовки по 100 или 1000 мл и рассчитан, соответственно, на проведение 200 или 2000 определений глюкозы при расходе 0,5 мл раствора на один анализ.

# ПРИНЦИП  МЕТОДА

Депротеинизирующий раствор осаждает белки и клетки цельной крови, которые затем удаляют центрифугированием. Глюкозу определяют ферментативным методом в прозрачном супернатанте.

СОСТАВ  НАБОРА

Депротеинизирующий раствор «ДДС» - осадитель, содержащий перхлорную кислоту, 0,33 моль/л – 1 флакон (100 мл) или 1 флакон (1000 мл).

# АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Депротеинизирующий раствор «ДДС» - прозрачная бесцветная жидкость.

Депротеинизирующий раствор «ДДС» обеспечивает линейную область определения глюкозы в цельной крови в диапазоне концентраций декларируемых в инструкции к набору для определения глюкозы ферментативным методом.

Нормальные величины глюкозы в цельной крови – 3,9-5,6 ммоль/л.

Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ

Цельная кровь. Депротеинизировать немедленно.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Депротеинизирующий раствор «ДДС» содержит перхлорную кислоту. При работе с ним следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.

При работе с депротеинизирующим раствором «ДДС» следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

( центрифуга;

( пробирки центрифужные вместимостью 1,5 - 5,0 мл.

( секундомер;

( пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости  50, 100, 500 и 1000 мкл;

ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ

1. Депротеинизирующий раствор «ДДС» готов к использованию.

2. Набор реагентов для определения глюкозы ферментативным методом (Рекомендуем наборы фирм ЗАО «ДИАКОН-ДС», Россия; «DiaSys», Германия).

# ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

Депротеинизацию цельной крови провести по схеме, представленной в таблице 1.

Таблица 1.

| Компоненты | Добавить в центрифужные пробирки |
| --- | --- |
|  | опытная проба | калибровочная проба |
| Кровь | 50 | — |
| Калибратор (из набора для определения глюкозы) | — | 50 |
| Депротеинизирующий раствор «ДДС» | 500 | 500 |

Содержимое центрифужных пробирок тщательно перемешать, затем центрифугировать при 3000 об./мин (4000 g) в течение 10 минут. Прозрачный супернатант использовать для определения глюкозы. Следует избегать попадания осадка при отборе супернатанта.

Водный калибратор глюкозы можно не центрифугировать.

Для определения глюкозы в цельной крови, с использованием выше рекомендованных наборов, компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице 2.

Таблица 2.

| Отмерить, мкл | Опытная проба | Калибровочная проба | Контрольная (холостая) проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Супернатант пробы крови | 100 | — | — |
| Вода дистиллированная | — | — | 100 |
| Раствор водного калибратора (или супернатант сывороточного калибратора) | — | 100 | — |
| Рабочий реагент (из набора для определения глюкозы) | 1000 | 1000 | 1000 |

Содержимое пробирок тщательно перемешать и выдержать при температуре +37°С или при комнатной температуре (+18–25оС) в течение времени, указанного в инструкции к набору.

Измерить оптические плотности опытной (ΔЕо) и калибровочной (ΔЕк) проб против контрольной (холостой) пробы согласно рекомендациям, указанным в инструкции к набору.

# РАСЧЕТЫ

Содержание глюкозы (в ммоль/л) в цельной крови определить по формуле:

где:   С      — концентрация глюкозы в анализируемой пробе, ммоль/л;

ΔЕо      — оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. пл.;

ΔЕк      — оптическая плотность калибратора, ед. опт. пл.;

5,55   — содержание глюкозы в калибраторе, ммоль/л.

# УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  РАСТВОРА.

Хранение растворов должно производиться  в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2-250С в течение всего срока годности.

Замораживание раствора не допускается.

Срок годности — 18 месяцев.

Депротеинизирующий раствор «ДДС» после вскрытия флакона можно хранить при температуре +2-250С в течение всего срока годности при условии достаточной герметичности флакона.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению.

По вопросам, касающимся качества Депротеинизирующего раствора «ДДС», следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу:  142290, г. Пущино, Московской обл., ул.  Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495)980-66-79.

Директор по производству

ЗАО «ДИАКОН-ДС»                                                                       В. И. Сысоева

«СОГЛАСОВАНО»

Зав. кафедрой клинической

лабораторной диагностики ГБОУ ДПО

РМАПО Минздравсоцразвития России_____________ д.м.н. профессор В. В. Долгов

«10»  сентября  2012  г.