ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДиаВетТест

Набор ветеринарных диагностических реагентов для определения активности гамма - глутамилтрансферазы в крови животных.

Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) - микросомальный фермент, который встречается во многих паренхиматозных органах, участвует в обмене аминокислот. Катализирует перенос гамма-глутамилового остатка с гамма-глутамилового пептида на аминокислоту или другой пептид, или на иную субстратную молекулу. Активность ГГТ сыворотки обычно связана с экскрецией синтезируемого в печени фермента и в норме незначительна. Однако, при заболеваниях печени и желчевыводящих путей она повышается. У новорожденных и молодых животных до 6 месяцев уровни этого фермента превышают значения этого показателя у взрослых в 2 - 4 раза. Это связано с тем, что фермент принимает активное участие в так называемом «глутатионовом цикле», и, следовательно, в процессах микросомального окисления и метаболизме аминокислот. Половые различия также оказывают влияние на уровень фермента, начиная с полового созревания. У молодых животных, также как и у взрослых, «женская норма» активности ГГТ на 20 - 25% ниже «мужских» показателей. Наиболее частая причина повышения активности ГГТ в плазме (сыворотке) крови – патология печени. Слабое токсическое воздействие на печень, прием лекарственных препаратов сопровождаются умеренным увеличением активности ГГТ. Более выраженное увеличение активности фермента связано с внепеченочной или внутрипеченочной обструкцией, метастазами опухоли в печень.

Показания к исследованию

- Диагностика и дифференциальная диагностика поражений печени, сопровождающихся холестазом (например, механической желтухи и вирусного гепатита, врождённого гепатита и атрезии желчных путей).

- Наблюдение за динамикой течения хронического гепатита, инфаркта миокарда.

- Диагностика безжелтушных форм гепатита.

- Мониторинг течения рака поджелудочной железы, простаты, гепатомы.

- Оценка гепатотоксичности лекарственных препаратов.

Информация для заказа

| № набора | Фасовка |
| --- | --- |
| DV 777 001 | R1 2х68 мл + R2 2х17 мл |
| DV 777 002 | R1 6х68 мл + R2 6х17 мл |

Метод

Гамма-глутамилтрансфераза катализирует реакцию переноса глутаминовой кислоты на акцептор - глицил-глицин, с образованием 5-амино-2-нитробензоата. Скорость образования 5-амино-2-нитробензоата, сопровождающаяся повышением оптической плотности образца, прямо пропорциональна активности гамма-глутамилтрансферазы и измеряется фотометрически.

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при соблюдении температурного режима 2–8°С. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагенты! Допускается хранение набора при температуре до +25ºС не более 5 суток.   Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов могут храниться в темном месте при температуре +2-8ºС в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флаконов. Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре +2-8ºС не более месяца или при комнатной температуре (+18-25ºС) не более 5 суток.

Меры предосторожности

1. В качестве консерванта реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л). Не глотать!  Избегать контакта реактивов с кожей и слизистыми.

2. Обычные меры предосторожности, принимаемые при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка животного к исследованию

Натощак. Между последним приёмом пищи и взятием крови должно пройти не менее 8 часов (желательно - не менее 12 часов). Можно пить воду. Встряхивание крови в процессе взятия, при хранении, транспортировке может вызвать гемолиз, приводящий к завышению значений ГГТ.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl

.• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

Негемолизированная сыворотка крови. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.

Подготовка реагентов

Приготовление рабочего реагента: смешать в колбе конической вместимостью 200 мл 4 объема реагента 1 и один объем реагента 2. Тщательно закрыть флаконы с реагентами 1 и 2 непосредственно после каждого использования.

Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре +2-8ºС не более месяца или при комнатной температуре (+18-25ºС) не более 5 суток.

Проведение анализа

- Перед проведением анализа рабочий реагент следует нагреть до температуры +37ºС в течение 5 минут. Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

Таблица

| ### Отмерить, мкл | Опытная проба |
| --- | --- |
| Сыворотка крови | 100 |
| Рабочий реагент | 1000 |

Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение сыворотки крови к рабочему реагенту составляет 1:10).

Адаптации для Вашего анализатора запрашивайте дополнительно.

Интерпретация результатов исследования

Единицы измерения в лаборатории: Ед/л.

Референсные значения: собака - 1,0-9,7 Ед/л, кошка - 1,0-12,0 Ед/л. лошадь – 2,7-22,4 Ед/л, крупный рогатый скот – 4,9-25,7 Ед/л, свинья – 31,0-52,0 Ед/л.

Повышение уровня ГГТ: внутри- и внепечёночный холестаз (например, механическая желтуха при опухолях печени, при холангите, камнях в желчном пузыре); острый вирусный гепатит, токсическое, радиационное поражение печени (ГГТ даёт возможность ранней диагностики); хронический гепатит; острые и хронические панкреатиты; патология почек (обострения хронических гломеруло - и пиелонефрита); рак поджелудочной железы, простаты, гепатомы.

Понижение уровня ГГТ диагностического значения не имеет.

Контроли и калибраторы

При работе на биохимических анализаторах рекомендуется использовать калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.

Диапазон измерений

Набор обеспечивает линейную область определения активности гамма-глутамилтрансферазы до 230 Ед/л. При активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови более 230 Е/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором в 5 раз, повторить анализ и полученный результат умножить на 5.

Литература

1. Boyd J.W. The interpretation of serum biochemistry test results in domestic animals, in Veterinary Clinical Pathology, Veterinary Practice Publishing Co., Vol. XIII, # II, 1984.

2. Кондрахин И.П. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики. – М.: 2004.

3. Медведева М.А. Клиническая ветеринарная лабораторная диагностика. – М.: «Аквариум Принт», 2013 – 416 с.

4. Холод В.М. Справочник по ветеринарной биохимии. – В.: 2005.

5. Guder W.G., Zawta B. et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001.

6. Д. Мейер, Дж. Харви. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпретация и диагностика. Пер. с англ. – М. : Софион. 2007, 456 с.

Изготовитель: АО «ДИАКОН-ДС», 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а.