ЖЕЛЕЗО ДиаВетТест

Набор ветеринарных диагностических реагентов для определения концентрации железа в крови животных.

Железо входит в состав дыхательных пигментов (преимущественно - гемоглобина, и частично - миоглобина), цитохромов, железосодержащих ферментов (каталазы, миелопероксидазы). Это, так называемое гемовое железо, которое обратимо связывает кислород и участвует в транспорте кислорода, ряде окислительно-восстановительных реакций, играет важную роль в процессах кроветворения. Железо принимает участие в метаболизме порфирина, синтезе коллагена, работе иммунной системы. В организме животных железо не встречается в виде свободных катионов, только в связи с белками, важнейший из которых - трансферрин. Концентрация железа в сыворотке зависит от резорбции в желудочно-кишечном тракте, накоплений в кишечнике, селезёнке и костном мозге, от синтеза и распада гемоглобина и его потери организмом. Уровень железа в сыворотке изменяется в течение суток (наиболее высок он утром), зависит от пола и возраста животного. Средние показатели железа у самок ниже, чем у самцов, но и у тех, и у других с возрастом показатель железа падает. Содержание железа у самок также связано с беременностью. Несмотря на нестабильность уровня железа в сыворотке, исследование этого параметра важно для скрининга, дифференциальной диагностики железодефицитных и других анемий, а также оценки эффективности лечения больных железодефицитными анемиями.

Показания к исследованию

- Диагностика анемий различной этиологии, контроль терапии железодефицитной анемии.

- Острые и хронические инфекционные заболевания, системные воспалительные заболевания.

- Нарушение питания, гипо- и авитаминозы, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.

- Возможное отравление железосодержащими препаратами.

Информация для заказа

| № набора | Фасовка |
| --- | --- |
| DV 779 003 | R1 2х68 мл + R2 2х17 мл + 1х3 калибратор |
| DV 779 004 | R1 6х68 мл + R2 6х17 мл + 2х3 калибратор |

Метод

Связанное с трансферрином железо отщепляется в кислой среде в виде трёхвалентного железа и затем восстанавливается до двухвалентного в присутствии аскорбиновой кислоты. Двухвалентное железо образует с феррозином окрашенный комплекс фиолетового цвета, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации железа в пробе и измеряется фотометрически.

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при соблюдении температурного режима 2–8°С, в защищенном от света месте. Допускается хранение наборов при температуре до + 25оС не более 5 суток. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагенты! Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов могут храниться при температуре + 2–8оС в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флаконов. Рабочий реагент должен храниться в защищенном от света месте при температуре + 2 – 8оС не более одного месяца или при комнатной температуре (+ 18 – 25°С) – не более одной недели. Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при температуре + 2–8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона.

Меры предосторожности

1. Реагенты 1 и 2 содержат токсичные компоненты азид натрия и тиомочевину, калибратор содержит токсичный компонент азид натрия. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые.

2. Особые меры предосторожности должны предприниматься против случайного загрязнения. Рекомендуется использовать одноразовую посуду во избежание загрязнения соединениями железа. Стеклянную посуду промывать раствором HCl и большим количеством деионизированной воды.

3.  Обычные меры предосторожности, принимаемые при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка животного к исследованию

Натощак. Между последним приёмом пищи и взятием крови должно пройти не менее 8 часов (желательно - не менее 12 часов). Можно пить воду.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

Негемолизированная сыворотка крови. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови. Стабильность сыворотки: 3 недели при 4–8°C, 7 дней при 20–25°C,1 год при -20°C.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию для определения железа при запуске реакции субстратом. При необходимости приготовления рабочего реагента следует смешать нужные объемы  реагентов 1 и 2 в соотношении 4:1. Тщательно закрыть флаконы с реагентами 1 и 2 непосредственно после каждого использования. Рабочий реагент должен храниться в защищенном от света месте при температуре + 2 – 8°С не более одного месяца или при комнатной температуре (+ 18 – 25°С) – не более одной недели. Калибратор готов к использованию. Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при температуре + 2–8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона.

Проведение анализа

| Запуск реакции субстратом |  |  |  |  |  | Запуск реакции образцом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отмерить, мкл |  | Опытная проба | Калибровочная проба |  | Контрольная (холостая) проба | Пробы перемешать и инкубировать при температуре + 37оС или Отмерить, мкл; Опытная проба; Калибровочная проба; Контрольная (холостая) проба. Сыворотка крови; 200; —; —. Вода деионизованная; —; —; 200. Сывороточный калибратор; ; 200; . Рабочий реагент; 100; 1000; 1000. при комнатной температуре (+18–25оС) в течение 10 минут. Измерить оптическую плотность опытной (Аоп.) и калибровочной (Акал.) проб против контрольной (холостой) пробы при двух длинах волн; λ1= 578 нм и λ2= 630 нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм. Окраска растворов стабильна в течение 30 минут. |
| Реагент 1 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |
| Вода деионизованная |  | - | - |  | 200 |  |
| Калибратор |  | - | 200 |  | - |  |
| Сыворотка крови |  | 200 | - | - |  |  |
| Пробы перемешать, через 1 минуту измерить оптическую плотность А1 опытной и калибровочной пробы против контрольной (холостой) пробы при длине волны 560 (540 –600) нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм при температуре + 37оС или при комнатной температуре (+18–25оС), затем добавить: |  |  |  |  |  |  |
| Реагент 2 | 250 |  | 250 |  | 250 |  |
| Пробы перемешать, через 10 минут измерить оптическую плотность А2 опытной и калибровочной пробы против контрольной (холостой) пробы при длине волны 560 (540 –600) нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм при температуре + 37оС или при комнатной температуре (+18–25оС). Окраска растворов стабильна в течение 30 минут. |  |  |  |  |  |  |

Адаптации для Вашего анализатора запрашивайте дополнительно.

Интерпретация результатов исследования

Единицы измерения: мкмоль/л. 
Референсные значения: собака – 20,0-30,0 мкмоль/л, кошка - 15,0-40,0 мкмоль/л, лошадь – 20,0-23,0 мкмоль/л, крупный рогатый скот – 27,0- 40,0 млмоль/л, свинья – 16,0-36,0 мкмоль/л.

Повышение уровня железа (гиперферремия): повышенное поступление в организм; гемохроматоз; избыточное парентеральное введение препаратов железа; повторные гемотрансфузии; острое отравление препаратами железа у молодых животных; анемии: гемолитические анемии, гипо- и апластические анемии; фолиево-дефицитные гиперхромные анемии; талассемия; нефрит; заболевания печени (острый гепатит, хронический гепатит); острая лейкемия; свинцовая интоксикация; применение некоторых лекарственных средств.

Понижение уровня железа (гипоферремия): железодефицитная анемия; острые и хронические инфекционные заболевания; сепсис; коллагенозы; опухоли (в т. ч. острый и хронический лейкозы, миелома); повышенные потери железа организмом (острые и хронические кровопотери); недостаточное поступление железа в организм (молочно-растительная диета, синдром мальабсорбции, заболевания желудка и кишечника); повышенное потребление железа организмом (беременность, кормление, растущие животные, повышенные физические нагрузки); ремиссия пернициозной анемии (авитаминоз В12); гипотиреоз; нефротический синдром; хронические заболевания печени (гепатит, цирроз); приём некоторых лекарственных средств.

Контроли и калибраторы

При работе на биохимических анализаторах необходимо использовать только сывороточный калибратор, аттестованный феррозиновым методом. Рекомендуем TruCal U производства фирмы DiaSys (ференовый метод), данные аттестации которого соответствуют феррозиновому методу. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.

Диапазон измерений

Набор позволяет определять концентрацию железа в пределах диапазона измерения от 3,0 до 179 мкмоль/л. При содержании железа в сыворотке крови выше 179 мкмоль/л  анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором, приготовленном на деионизованной воде, и полученный результат умножить на разведение.

Литература

1.​ Boyd J.W. The interpretation of serum biochemistry test results in domestic animals, in Veterinary Clinical Pathology, Veterinary Practice Publishing Co., Vol. XIII, # II, 1984.

2.​ Кондрахин И.П. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики. – М.: 2004.

3. Медведева М.А. Клиническая ветеринарная лабораторная диагностика. – М.: «Аквариум Принт», 2013 – 416 с.

4.​ Холод В.М. Справочник по ветеринарной биохимии. – В.: 2005.

5.​ Guder W.G., Zawta B. et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001.

6.  Д. Мейер, Дж. Харви. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпретация и диагностика. Пер. с англ. – М. : Софион. 2007, 456 с.

Изготовитель: АО «ДИАКОН-ДС», 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а.