Каталожный номер: 16071          Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Инфекционный мононуклеоз – острое заболевание, вызываемое вирусом Эпштейна–Барр (EBV) (1, 2). Наиболее частыми симптомами заболевания являются общая слабость, фарингит, лихорадка, лимфаденопатия, спленомегалия и гепатит (3). Первичными антителами, появляющимися в сыворотке пациента в 85–95% случаев (обычно через 1–3 недели после появления симптомов), являются гетерофильные антитела. Эти антитела относятся главным образом к классу IgM (4, 5) и могут быть обнаружены в сыворотке в течение года от начала заболевания (6). Достоверная лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза, выполняющаяся уже на протяжении более 50 лет, основана на определении гетерофильных антител. Эти антитела направлены, в частности, против антигенов, содержащихся в бычьих, овечьих и лошадиных эритроцитах, что и лежит в основе метода их определения.

Предназначение и принцип метода

Качественный иммунохроматографический экспресс-тест для определения человеческих гетерофильных иммуноглобулинов класса M к мононуклеозу в сыворотке, плазме или цельной крови. Метод определения основан на использовании специфического комплекса конъюгированных с красителем мышиных моноклональных антител к IgM и иммобилизованного в тестовой зоне кассеты экстракта лошадиных эритроцитов для определения гетерофильных антител в тестируемых пробах с высокой специфичностью. При прохождении пробы через слой адсорбента конъюгат антител к IgM с красителем связывается с гетерофильными антителами пробы, образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс в реакционной зоне кассеты связывается с экстрактом лошадиных эритроцитов, образуя пурпурно-розовую полосу. При отсутствии гетерофильных IgM-антител в пробе окрашенной полосы не образуется. Вне зависимости от результатов теста несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны, где осаждается с образованием контрольной полосы, подтверждающей качественность применяемых в тесте реагентов. Качественный результат теста можно считывать как визуально, так и на иммунохроматографическом экспресс-анализаторе «Easy Reader» (VEDALAB).

Состав

Тестовые кассеты	20

Одноразовые пластмассовые пипетки	20

Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл	1

Инструкция	1

Стабильность и хранение

1.	Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметичной фабричной упаковке.

2.	Не замораживать!

3.	Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5–1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Сыворотка, плазма или цельная кровь.

Взятие и подготовка проб

Настоятельно рекомендуется тестировать пробы сразу после взятия крови.

Пробы, содержащие взвесь или осадок, могут дать неверные результаты. Такие пробы перед тестированием необходимо отделить от взвешенных частиц.

Процедура тестирования

- Довести все пробы, тестовые кассеты и разбавитель до комнатной температуры.

- Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

- Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

- Набрать пробу (сыворотки или плазмы) в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести 1 каплю сыворотки или плазмы (25 мкл) в лунку для проб тестовой кассеты. Если тестируется цельная кровь, внести в лунку для проб 2 капли (50 мкл) пробы. Подождать, пока образец полностью впитается.

- Внести в лунку для проб по капле 4 полных капли (150 мкл) разбавителя, давая впитываться предыдущей капле.

- Наблюдать результаты теста через 5–10 минут после внесения пробы. Качественный результат теста можно считывать как визуально, так и на приборе «Easy Reader» (VEDALAB).

Интерпретация результатов

Отрицательный: Появляется только одна цветная полоса в контрольной зоне (С).

Положительный: Появляются две цветные полосы в тестовой и контрольной зонах.

Неопределённый: Если в контрольной зоне не появилось чёткой цветной полосы, тест считается не прошедшим контроль качества. Следует повторить его, взяв новую тестовую кассету.

Характеристики теста

Было выполнено параллельное тестирование 84 проб сыворотки ИФА-тестом Enzygnost EBV-IgM. (производитель – DADE-Behring) и данным тестом. Результаты сравнительного тестирования приведены в Таблице 1.

|  |  | Тест VEDALAB |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | – |
| DADE BEHRING | + | 45 | 6 |
|  | – | 8 | 25 |

Таблица 1. Сравнение результатов тестов

Из таблицы видно, что в сравнении с эталонным ИФА-тестом Enzygnost чувствительность экспресс-теста на гетерофильные антитела к инфекционному мононуклеозу составляет 88,2% (45/51), а специфичность – 75,7% (25/33).

Ограничения метода

1.	Тест предназначен только для определения гетерофильных IgM-антител в пробах сыворотки, плазмы или цельной крови.

2.	Отрицательный результат теста не может полностью исключить инфицирования вирусом Эпштейна–Барр.

3.	Врач должен оценивать результат теста только в совокупности со всеми  данными диагностики и клинической картиной (как и для других диагностических процедур).

Литература

1.	Henle G., Henle W. and Diehl V. Relation of Burkitt's tumor-associated herpes-YTPE virus to infectious mononucleosis. Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 59: 94-101 (1968).

2.	Niederman J-C., McCollum R.W., Henle G. and Henle W. Infectious Mononucleosis. J.A.M.A. 203 no 3: 139-143 (1968).

3.	Glade PS, (1973), "Proceedings of symposium on Infectious Mononucleosis, Philadelphia" J.B. Lippincott Co. Pp 1-19.

4.	Paul J.R. and Bunnell W.W. The presence OF Heterophile antibodies in infectious mononucleosis. Amer J Med Sci. 183: 90-104 (1932).

5.	Davidsohn I. Serologic diagnosis of infectious mononucleosis, J.A.M.A. 108: 289-296 (1937).

Evans A.S. Niederman J.C., Canabre LC, West B. and Richards VA. A prospective evaluation of heterophilic and Epstein-Barr Virus – Specific IgM antibody tests in Clinical and Subclinical infectious Mononucleosis : Specificity and sensitivity of the tests and persistance of antibody. J. Infect. Dis. 132: 546-554 (1975).

Соблюдать температуру хранения        Следовать инструкции       Не использовать повторно        Только in vitro для диагностики