Lipase DC* FS** Липаза

Информация для заказа

Кат. №	           Фасовка

1 4321 99 10 021	R1 520 мл	+ R2 125 мл

Справка [1,2]

Липазы – это ферменты, гидролизирующие эфиры глицерина и жирных кислот. Фермент и его кофактор колипаза вырабатываются в поджелудочной железе. Кроме того, в малых количествах липаза секретируется слюнными железами, а также слизистыми оболочками желудка, легких и кишечника. Желчные кислоты и колипазы образуют мицеллярные комплексы с липидами и привязывают липазу к поверхности раздела фаз субстрат/вода. Определение липазы используется для диагностики панкреатических расстройств. При остром панкреатите концентрация липазы возрастает в 2–50 раз, превышая верхний предел нормальных значений, начиная с 4–8 ч после появления болей в брюшной полости, достигая пика на 24 ч, и уменьшаясь в течение 8–14 дней. Повышенные уровни липазы, также могут наблюдаться при хронических панкреатитах и закупорке протока поджелудочной железы.

Метод

Ферментативный колориметрический тест.

Синтетический субстрат для липазы (эфир 1,2-o-дилаурил-рак-глицеро-3-глутаровой кислоты - (6- метилрезорфурина)) добавлен в микроэмульсию, и специфически разлагается липазой в присутствии колипазы и желчных кислот. Комбинация липазы и желчных кислот делает это разложение надежным и специфичным для панкреатической липазы, без какой-либо реакции, происходящей за счет липолитических ферментов или эстераз. Состав реагентов полностью оптимизирован так, чтобы исключить влияние сывороточных компонентов на результаты анализа. Образующийся в результате реакции метилрезоруфин эфир, самопроизвольно разлагается до метилрезоруфина. Оптическая плотность этого красного красителя прямо пропорционально активности липазы в образце.

Принцип определения

Липаза катализирует реакцию

Эфир 1,2-о-дилаурил-глицеро-3-глутаровой

кислоты (6-метилрезоруфина)

1,2-o-дилаурилглицерин + эфир глутаровой

кислоты (6-метилрезоруфин)

глутаровая кислота + метилрезоруфин

Увеличение абсорбции определяется фотометрически.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

R1:	Goods буфер, ммоль/л          pH 8,0	50

Тауродезоксихолат, ммоль/л	4,3

Дезоксихолат, ммоль/л	8

Хлорид кальция, ммоль/л	15

Колипаза, мг/л	2,2

Детергент

Консервант

R2:	Тартратный буфер, ммоль/л  pH 4.0	7,5

Тауродезоксихолат, ммоль/л	17,2

Субстрат, ммоль/л	0,65

Коэмульгатор

Стабилизатор

Консервант

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°С в защищенном от света месте. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагенты!

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию. Перед первым использованием дать отстояться в течение одного дня. Не встряхивать!

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Меры предосторожности

1. Поскольку многие другие клинические реагенты содержат липазу или высокие концентрации детергентов, избегать взаимозагрязнения! Особое внимание следует уделять сочетанию с триглицеридами, ЛПВП- и ЛПНП-реагентами. Кюветы и другую посуду следует тщательно отмыть после других анализов.

2. В очень редких случаях образцы пациентов с гаммапатией могут давать искаженные результаты.

3. Обычные меры предосторожности, предпринимаемые при работе с лабораторными реактивами.

Исследуемые образцы

• Сыворотка или гепаринизированная плазма.

Стабильность:

7 дней	при 20–25°C

7 дней	при 4–8°C

1 год	при –20°C

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Замораживать только 1 раз!

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	580, Hg 578

Длина опт. пути, см	1

Температура, °C	37

Измерение	относительно реагентного

бланка

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 20 |
| Дист. вода, мкл | 20 | – |
| Реагент 1, мкл | 1000 | 1000 |
| Перемешать (не встряхивать), инкубировать 1–5 мин. Запуск реакции добавлением реагента 2: |
| Реагент 2, мкл | 250 | 250 |
| Перемешать, инкубировать 2 мин. при 37°С, измерить абсорбцию А1 и включить секундомер. Точно через 1 и 2 мин измерить абсорбцию и рассчитать А/мин. |

A/мин = A/минобразца или кал. – A/минхол. пробы.

Расчет

По калибратору:

Липаза [Ед/л] =  

Конц. калибратора [Ед/л]

Коэффициент пересчета

Липаза [Ед/л] х 0,0167 = Липаза [микрокат/л]

Контроли и калибраторы

Для калибровки автоматизированных фото-метрических систем рекомендуется калибратор TruCal U компании DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.

Кат. №	Фасовка

TruCal U	5 9100 60 10 060	 13 мл

TruLab N	5 9000 60 10 060	 15 мл

TruLab P	5 9050 60 10 060	 15 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций липазы до 300 Ед/л. Если значение превосходит эту границу, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 1 и полученный результат умножить на 2.

Специфичность/Помехоустойчивость

аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, свободный и конъюгированный билирубин до 60 мг/дл, гемоглобин до 500 мг/дл и липемия до 1000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа.

Чувствительность/Пределы определения

Нижний предел определения 3 Ед/л.

Воспроизводимость

В соответствии с протоколом EP-5 Национального Комитета Стандартов Клинической лаборатории (NCCLS)

(число измерений  n = 40)

| Образец | Среднеарифметическое значение, Ед/л | SD, Ед/л | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |
| Образец 1 | 13,4 | 0,24 | 1,81 |
| Образец 2 | 58,9 | 0,60 | 1,01 |
| Образец 3 | 103 | 1,50 | 1,45 |
| Межсерийная |
| Образец 1 | 13,4 | 0,24 | 1,81 |
| Образец 2 | 58,9 | 0,49 | 0,82 |
| Образец 3 | 103 | 0,65 | 0,63 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Lipase DC FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже других колориметрических реагентов (x) с использованием 67 образцов дало следующие результаты:

y = 0,96x – 1,15 Ед/л; r = 0,999.

Референсные значения

 60 Ед/л

00 микрокат/л

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

Литература

1. Lorentz K. Lipase. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 95-97.

2. Moss DW, Henderson AR. Digestive enzymes of pancreatic origin. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 689-708.

3. Tietz N, Shuey DF. Lipase in serum – the elusive enzyme: an overview. Clin Chem 1993; 39: 746-56.

4. Lott J, Patel ST, Sawhney AK, Kazmierczak SC, Love JE. Assays of serum lipase: analytical and clinical considerations. Clin Chem 1986;32:1290-1302.

5. Leybold A, Junge W. Importance of colipase for the measurement of serum lipase activity. Adv Clin Enzymol 1986; 4: 60-67.

6. Borgstrцm B. The action of bile salts and other detergents on pancreatic lipase and the interaction with colipase. Biochimica et Biophysika Acta 1977; 488: 381-391.

7. Gargouri Y, Julien R, Bois A, Verger R, Sarda L. Studies on the detergent inhibition of pancreatic lipase activity. J of Lipid Research 1983; 24: 1336-342.

8. Junge W, Abicht K, Goldman J. Evaluation of the colorimetric liquid assay for pancreatic lipase on Hitachi analyzers in 7 clinical centres in Europe. Clin Chem Lab Med 1999; 37, Special suppl: 469.

9. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001; p. 36-7.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.