TruCal Apo А1/B

Калибратор аполипопротеинов А1 и В

Информация для заказа

Кат. №	    	Фасовка

1 7170 99 10 045	 12 мл

Описание

TruCal Apo А1/B – лиофилизированный калибратор на основе компонентов крови с добавлением очищенного материала человеческого происхождения. Калибратор предназначен для калибровки наборов DiaSys Аполипопротеин А1 и Аполипопротеин В.

Хранение и стабильность

Калибраторы в невскрытых флаконах стабильны при температуре 2–8°С до конца срока месяца, указанного в сроке годности. Восстановленный калибратор и приготовленные разведения могут быть использованы в течение периода, указанного в таблице при условии хранения при указанной температуре во флаконе с плотно закрытой крышкой и отсутствии бактериального загрязнения. Срок жизни после разведения:

|  | –20°С* | +2-8°С | 25°С |
| --- | --- | --- | --- |
| Восстановленный калибратор | 6 мес. | 3 мес. | 24 часа |
| Разведения восстановленного калибратора | 6 мес. | 4 нед. | 24 часа |

*Замораживать только один раз.

Критерием заявленной стабильности является восстановление в пределах %-отклонения от начального значения:

Разведения восстановленного TruCal Apo A1/B Уровень 1 + Уровень 2			±10%

Разведения восстановленного TruCal Apo A1/B Уровень 3					±8%

Восстановленный TruCal Apo A1/B (Уровень 5) и разведение восстановленного TruCal Apo A1/B Уровень 4					±5%

Меры предосторожности

1. Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении калибраторов TruCal Аро А1/В, была надлежащим образом протестирована на HBsAg и антитела к ВИЧ 1+2 и HCV и показала отрицательные результаты. Кроме того, HCV и ВИЧ были дополнительно протестированы ПЦР.

2. Соблюдайте меры предосторожности, необходимые при работе с калибраторами и контролями.

Поскольку невозможно гарантировать отсутствие инфекционных агентов в реактивах на основе человеческой крови невозможно, при работе с такими реагентами следует соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

Подготовка

Лиофилизат находится в вакуумной  герметизированной упаковке, поэтому флакон следует открывать очень осторожно, чтобы избежать потери высушенного материала. Для приготовления калибратора добавить во флакон точно 2 мл дистиллированной воды. Осторожно закрыть и оставить флакон на столе на 30 мин, изредка покачивая. Избегайте пенообразования! Не встряхивайте!

Для калибровки необходимы калибраторы пяти уровней. Приготовьте пять уровней калибраторов разведением вручную или с применением автоматического разведения на борту анализатора с использованием восстановленного TruCal Apo A1/B и дистиллированной воды или водного раствора NaCl 0,9% (9 г/л) в соответствии с инструкциями, данными в таблице ниже.

- Для разведения вручную перенесите минимум 600 мкл восстановленного калибраторы в чистую пробирку и приготовьте разведения из этого объема, избегая загрязнения. Перемешайте вручную разведенные уровни перед использованием или хранением.

- Для автоматического разведения руководствуйтесь минимальным объемом дозирования, указанным в руководстве пользователя для анализатора.

Оставьте замороженные аликвоты восстановлен-ного TruCal Apo A1/B в темноте при комнатной температуре (18-25°С) до полного оттаивания.

Для перемешивания после полного оттаивания слегка перемешайте аликвоты и немедленно используйте их для калибровки также как и вновь восстановленные TruCal Apo A1/B.

Значения калибраторов

Концентрации аполипопротеина А1 и аполипо-протеина В специфичны для каждого лота калибраторов и даны в таблице ниже. Значения были определены с использованием метода анализа DiaSys с указанными каталожными номерами. Определения были проведены в соответствии со стандартизованными протоколами.

Указанные значения TruCal Apo A1/B определены в соответствии с коммерческой процедурой измерения, стандартизованной по референсному стандарту IFCC (ВОЗ-IRP Октябрь 1992) для Апо А1, SP1-01 и SP3-07 для Апо В по установленной процедуре исследования DiaSys.

Ограничения

Совместимость TruCal Apo A1/B гарантирована только в случае использования метода анализа DiaSys. При использовании TruCal Apo A1/B с другими методами исследования, выполняйте анализ с повышенной осторожностью. В таких случаях значения, полученные при использовании TruCal Apo A1/B, могут значительно отличаться от ожидаемых.

Качество TruCal Apo A1/B постоянно отслеживается во время текущей проверки и путем наблюдения за рынком. Вы будете проинформированы в случае необходимых изменений в общих условиях. При необходимости получения дополнительной информации обратитесь к представителю DiaSys в вашем регионе.

Процедура

Смотрите инструкцию по применению для реагента.

Литература

1. Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997. p.243-268.

2. Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p.1393-1401.

3. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395)

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.