Каталожный номер: L-99306             Фасовка: 250 тестов/упаковка

Справка

Причиной сифилиса является инфекция, вызванная бактерией Treponema pallidum, которая может быть врожденной или передаваться половым путем. Тест позволяет проводить быстрый скрининг большого числа людей, и лицам с положительной реакцией можно назначить лечение. Тест на VDRL антиген имеет высокое диагностическое значение для предварительного диагноза, сделанного на основе истории болезни и клинической картины.

Предназначение и принцип метода

VDRL Антиген является нетрепонемным препаратом, специально разработанным для быстрого полуколичественного определения с помощью флокуляции на предметном стекле реагинов - группы антител, направленных против тканевых компонентов, вырабатываемых почти каждым пациентом, инфицированным бактерией Treponema pallidum. Анализ выполняется с помощью тестирования реакции образцов против антигена - ассоциации липидных комплексов. Наличие или отсутствие видимой агглютинации указывает на наличие или отсутствие циркулирующих антител в тестируемых образцах (1, 2).

Результат теста легко считывается визуально по наличию агглютинации.

Состав

| Флакон с VDRL антигеном, 0,6 мл Спиртовый растворсодержащий кардиолипин 0,003%, лецитин 0,020-0,022%, холестерин 0,09%, холин хлорид 10%, ЭДТА 0,0125 M. Содержит 0,1% тимеросала. | 1 флакон |
| --- | --- |
| Флакон с буфером для разведения, 6 мл Раствор фосфатного буфера. Содержит 0,05% формальдегида в качестве консерванта. | 1 флакон |
| Положительный контроль, 0,3 мл | 1 флакон |
| Отрицательный контроль, 0,3 мл | 1 флакон |
| Инструкция | 1 |

Необходимые, но не поставляемые материалы

Предметные стекла

Одноразовые мешалки

Автоматические пипетки

Физраствор (0,9% NaCl - для полуколичественного определения)

Механическая мешалка-ротатор

Микроскоп

Стабильность и хранение

1.	Хранить в холодильнике при температуре 2-8°C.

2.	Не замораживать!

Меры предосторожности

1.	Данный тест предназначен для диагностики in vitro и только для профессионального использования.

2.	На холоду в растворе антигена могут образовываться кристаллы холестерина. Закрытый флакон можно слегка подогреть при +50°С до полного растворения кристаллов.

4.	Если прошло более 4 часов между прогревом и тестированием сыворотки, ее следует повторно прогреть при +56°С в течение 10 минут.

5.	Хлопья обычно довольно однородны по размеру. Однако некоторые сыворотки могут давать реакцию прозоны, которая характеризуется неоднородными хлопьями. Такие сыворотки должны тестироваться количественно.

6.	Не используйте реагенты после окончания срока хранения, указанного на этикетке.

7.	Не касайтесь руками кругов на предметных стеклах, поскольку кожный жир может помешать равномерному распределению образца.

8.	Не проводите тестирование около нагревательных систем или кондиционеров воздуха, чтобы избежать ложных положительных реакций.

9.	Неполадки механического ротатора, избыток образца, холодные реагенты (антиген, образец или солевой раствор), низкая температура в комнате и устаревший или загрязнённый антиген могут привести к ложным отрицательным результатам.

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагентов

1.	Отобрать пипеткой 0,4 мл буфера и поместить в плоскодонную пробирку с притертой пробкой.

2.	Используя сухую пипетку, добавить 0,5 мл VDRL антигена по каплям к буферу, вращая пробирку по плоскости. Добавление продолжать в течение 6 секунд и при этом пробирки вращать ещё 10 секунд дополнительно.

3.	Добавить 4,1 мл буфера к первоначальной эмульсии, закрыть пробирку пробкой и встряхивать содержимое энергично в течение 10 секунд.

4.	После этого антиген готов к применению. Приготовленный реагент можно использовать в течение 24 часов, если хранить его при температуре +4ОС.

Исследуемые образцы

Для тестирования пригодна только свежая прозрачная сыворотка. Образец сыворотки следует инактивировать перед тестированием с помощью прогрева при температуре +56°С в течение 30 минут. Тест можно проводить на спинномозговой жидкости, в которой не должно быть крови и загрязнений, она не требует процедуры тепловой инактивации.

Процедура тестирования

Качественное определение

1.	Довести реагенты и образцы до комнатной температуры.

2.	С помощью автоматической пипетки внести по 50 мкл каждого образца (контроль или сыворотка) в отдельный круг на предметном стекле. Используйте отдельный наконечник для каждого образца и выбрасывайте их после использования.

3.	Встряхнуть эмульсию VDRL антигена и добавить 20 мкл в каждый круг рядом с исследуемым образцом.

4.	Смешать содержимое каждого круга одноразовой мешалкой и распределить смесь по всей площади круга. Использовать отдельные мешалки для каждого круга.

5.	Поместить предметное стекло на механический ротатор и вращать при скорости 180 оборотов в минуту в течение 4 минут.

6.	Визуально наблюдать образование хлопьев и подтвердить результаты под микроскопом (100х).

Количественное определение

1.	Для каждого тестируемого образца внести автоматической пипеткой по 50 мкл 0,9% физиологического раствора в каждый из 5 кругов на реакционном слайде. Не размазывайте по кругу разбавитель.

2.	В первый круг добавить 50 мкл образца к физиологическому раствору и, используя тот же наконечник, смешать солевой раствор с образцом с помощью повторного пипетирования, а затем перенести 50 мкл смеси к физиологическому раствору во втором круге.

3.	Продолжить серию двукратных разбавлений аналогичным образом вплоть до пятого круга, и отбросить лишние 50 мкл из последнего круга. Окончательное разбавление образца будет:  1/2, 1/4, 1/8, 1/16 и 1/32.

4.	Протестировать каждое разбавление, как описано в пунктах 2-6 для качественного метода.

Считывание результатов

а) Результаты

| 1. Реакция есть: при положительном результате образуются небольшие, но четко видимые обильные хлопья. (См. Меры предосторожности, пункт 5). |  |
| --- | --- |
| 2. Реакции нет: частички остаются в дисперсной взвеси без видимой преципитации. |  |

Титр образца обозначается как наивысшее разбавление, которое показывает реакцию в тесте. Следующее более высокое разбавление должно дать отрицательный результат. Если тестируемое наивысшее разбавление оказалось реакционно способным, следует повторить тест, начиная с предварительного 1/16 разбавления. Использовать 1/50 разбавление отрицательной контрольной сыворотки в 0,9% физиологическом растворе для того, чтобы заменить 0,9% солевой раствор в сериях двукратного разбавления.

б) Контроль качества

Положительные и отрицательные контроли (не входят в состав набора, но могут поставляться по запросу) следует проверять ежедневно, следуя методу качественного определения с целью проверки оптимальной реакционной способности антигена.

Положительный контроль должен показывать четкое образование хлопьев. Если при проверке не удается достичь ожидаемого результата, не используйте такой набор.

Характеристики теста

а) Чувствительность и специфичность

Аналитическая чувствительность эквивалентна чувствительности, наблюдаемой при использовании человеческой реактивной сыворотки из Центра Контроля за Болезнями (CDC).

Диагностическая чувствительность равна 86% для первичного сифилиса и 100% для вторичного сифилиса.

Диагностическая специфичность равна 98%.

Результаты, полученные с этим реагентом, не показали значительных различий при сравнении с эталонными реагентами.

б) Влияния

Гемолизная и липемичная сыворотка мешают определению VDRL антигена. Другие вещества также могут влиять (4).

Ограничения метода

1.	Ложные отрицательные биологические реакции могут наблюдаться при ранней первичной инфекции и на поздних латентных стадиях болезни.

2.	Известно о ложных положительных реакциях с антигенами типа кардиолипина при таких заболеваниях, как инфекционный мононуклеоз, системная красная волчанка и вирусная пневмония. Беременность, наркотическая зависимость и аутоиммунные болезни могут также дать ложные положительные реакции.

Литература

1.	Harris A et al. J. Ven. Dis. Information. 27 : 169 (1946).

2.	Harris A et al. J. Ven. Dis. Information. 29 : 72 (1948).

3.	Guide of clinical preventive services. 2nd Edition. U.S. Department of Health and human services, Washington, DC (1996).

4.	Young D.S. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th edition. AACC Press. 1995.

Соблюдать температуру хранения          Читать инструкцию             Не использовать повторно          Только для in vitro диагностики