Альфа-1-микроглобулин

1-Microglobulin

	Код 
	Компоненты 

	AMI/AUS-000
	Латексный раствор, 1 × 5 мл

Буфер, 2 × 25 мл


Диагностическое значение

1-Микроглобулин (AMI) представляет  собой гликопротеид с низким молекулярным весом (около 33 кДа). Он синтезируется главным образом в печени и содержится в различных жидкостях организма. Уровень AMI в моче имеет клиническую значимость при диагностике канальцевой протеинурии, поскольку AMI фильтруется в клубочках и подвергается реабсорбции в проксимальных отделах канальцев.

Повышенные концентрации AMI в моче указывают на повреждение почечных канальцев, могущее возникнуть при нефритах, диабетической нефропатии, отравления тяжёлыми металлами или приёме нефротоксичных препаратов.

Метод

Измерение реакции антиген – антитело методом по конечной точке.

Состав реагентов 

Латексный раствор:

Глициновый буфер (pH 8,2) 

Латексные частицы, сенсибилизированные козьими антителами к AMI (0,25 %)

Азид натрия (0,95 г/л)

Буфер:

NaCl (9 г/л)
Детергент (0,01 %)

Азид натрия (0,95 г/л)

Подготовка и стабильность реагентов

Подготовка реагентов:

Реагенты поставляются в жидком виде и готовы к использованию.

Условия и срок хранения:

Реагенты стабильны до окончания срока годности при хранении при 2 – 8 °C. В роторе прибора стабильность реагентов составляет 4 недели при условии отсутствия загрязнений. Реагенты не замораживать! 

Дополнительные необходимые реагенты

0,9 % раствор хлорида натрия (9 г/л).

Калибраторы и контрольные пробы:

	Код
	Описание

	AMI/STD-001
	Калибратор 1-микроглобулина, 1 мл

	AMI/CON-001
	Контроль для 1-микроглобулина, 1 мл


Представляют собой жидкую стабилизированную смесь человеческих сывороток. Содержат 0,95 г/л азида натрия. Номинальные значения указаны в прилагаемом вкладыше.

Забор проб

Использовать свежесобранную мочу. Если тест не может быть выполнен в день забора пробы, моча может храниться до 48 часов при 2 – 8 °C. Для более длительного хранения пробу следует заморозить.

Автоматизация

Адаптации набора к анализаторам для клинической химии высылаются по запросу.

Процедура тестирования вручную

Проба/Контроль: Развести в соотношении 1:10 физиологическим раствором (с концентрацией 9 г/л).

Калибровочная кривая: Построить калибровочную кривую, приготовив разведения калибратора 1-микроглобулина в соотношениях 1:10, 1:20, 1:40, 1:80 и 1:160 физиологическим раствором с концентрацией 9 г/л. В случае построение калибровочной кривой из набора калибраторов для специфических белков, калибраторы 

разводят 1:10.  Для нулевой точки использовать чистый физиологический раствор с концентрацией 9 г/л.
Тестирование: Смешать 50 мкл разведённых проб, калибраторов и контрольных сывороток с 900 мкл буфера. Измерить оптическую плотность (ОП1) проб, калибраторов и контрольных сывороток при 600 нм. Внести 100 мкл входящего в набор латексного раствора, перемешать и инкубировать 5 минут при комнатной температуре. Повторно измерить оптическую плотность (ОП2) проб, калибраторов и контрольных сывороток при 600 нм.

Вычислить ∆ОП для всех проб, построить калибровочную кривую и определить по ней концентрации AMI в пробах пациентов и контрольных сыворотках.

	λ=600 нм
	Холостая проба
	Проба/калибратор

	Проба или калибратор, мкл
	50
	50

	Буфер, мкл
	900
	900

	Перемешайте, измерьте оптическую плотность (ОП1), затем добавьте:

	Латексный раствор, мкл
	100
	100

	Перемешайте, инкубируйте 5 минут, измерьте оптическую плотность (ОП2)


∆ОП= (ОП2-ОП1) Пробы/калибратора

Клиническая норма

Менее 12 мг/л.

Данный интервал приведён лишь в качестве ориентировочного. Каждая лаборатория должна сама установить пределы нормы для обследуемых пациентов.

Характеристики

Технические и статистические характеристики набора реагентов для определения 1-микроглобулина определялись с помощью анализатора для клинической химии (Cobas Mira).

Диапазон измерения:
0 – 50 мг/л

Предел определения:
1 мг/л

Эффект прозоны:
Отсутствует

Чувствительность:
0,012 единиц ABS на

единицу концентрации

Специфичность: 
Моноспецифичен

Интерференции: Не обнаружено интерференции с гемоглобином (540 мг/дл), билирубином (31 мг/дл),  мутностью (5 %), аскорбиновой кислотой (50 мг/дл) и хлоридом аммония NH4Cl (400 мг/дл).

Пределы применимости:
Нет

Регрессионное сравнение с нефелометрией:

y = 0,9072x + 0,1001; r = 0,997

Стабильность при 4 °C: Не менее 2 лет с даты производства
Предупреждения и меры предосторожности

1. Только для диагностики in vitro.

2. Было обнаружено, что азид натрия способен вступать в реакцию с металлом труб лабораторной канализации с образованием взрывоопасных азидов свинца и меди. После слива в канализацию реагентов, содержащих азид натрия, следует тщательно промыть канализацию водой.

3. Полиэтиленгликоль биологически безопасен.

4. Вся донорская кровь, использованная для изготовления калибраторов и контрольных сывороток, была протестирована на антитела к ВИЧ1 и ВИЧ2, а также поверхностный антиген вируса гепатита B и антитела к вирусу гепатита C утверждёнными FDA методами и показала отрицательные результаты.

Литература

1. Yu, H. et al., J. Clin. Pathol. 36, 253 (1983).

2. Boege, F. et al., Lab. med. 14 243 (1990).

3. Weber, M.H., Verwiebe, R., Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 30, 683 (1992).

4. Hofmann, W. et al., Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 30, 707 (1992).

