-HBDH FS* Альфа-ГБДГ (Альфа-Гидроксибутиратдегидрогеназа)

Информация для заказа

Кат. №	                  Фасовка

1 3201 99 10 021 R1 520 мл 	+ R2 125 мл

Справка

-гидроксибутиратдегидрогеназа (-HBDH) – это изофермент лактатдегидрогеназы, который в качестве дополнительного субстрата использует -гидроксибутират. В сравнении с другими изоферментами ЛДГ, он в большей степени присутствует в сердечной мышце и, следовательно, более чувствителен и более специфичен при диагностике инфаркта миокарда. Для дифференциации болезней печени и сердца можно рассчитать отношение ГБДГ/ЛДГ. Пониженное соотношение ГБДГ/ЛДГ указывает на болезни паренхимы печени, тогда как повышенное соотношение наблюдается при инфаркте миокарда.

Метод

Оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями DGKC (Германское Общество Клинической Химии).

Принцип определения

2-Оксибутират + НАДН + H+ α−ГБДГ

2-Гидроксибутират + НАД+

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

Примечание: концентрации приведены для окончательной тестовой смеси

R1:	Фосфат, ммоль/л               pH 7,5	60

2-Оксибутират, ммоль/л	   	3,8

R2:	НАДН, ммоль/л	  	1

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°С в защищенном от света месте. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагенты!

Меры предосторожности

1. В качестве консерванта реагенты содержат азид натрия (0.95 г/л). Не глотать! Избегать контакта реактивов с кожей и слизистыми.

2. Обычные меры предосторожности, принимаемые при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Запуск реакции субстратом

Реагенты готовы к использованию.

Запуск реакции образцом

Смешать 4 части реагента 1 с одной частью реа-гента 2 (например, 20 мл R1 + 5 мл R2) = монореагент

Стабильность монореагента:

5 дней		при 2–8°С

8 часов		при 15–25°С

Монореагент хранить в темноте!

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка

• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.

Стабильность в сыворотке:

3 дня		при 15–25°С

20 дней	при 2–8°С

Не замораживать образцы.

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм			340, Hg 365, Hg 334

Длина опт. пути, см		1

Температура, °С			25/30/37

Измерение			относительно

воздуха

Запуск реакции субстратом

Температура	25/30°C	 37°C

Образец, мкл	 20	 10

Реагент 1, мкл	1000	1000

Перемешать, инкубировать примерно 1–5 мин, затем добавить:

Реагент 2, мкл	 250	 250

Перемешать. Через 1 мин измерить оптическую плотность (А1) и включить секундомер. Измерить оптическую плотность через 1, 2 и 3 мин.

Запуск реакции образцом

Температура	     25/30°C	 37°C

Образец, мкл	      20 	 10

Монореагент, мкл    1000	1000

Перемешать. Через 1 мин измерить оптическую плотность (А1) и включить секундомер. Измерить оптическую плотность через 1, 2 и 3 мин.

Расчет

Из значений оптической плотности вычислить A/мин и умножить на соответствующий фактор из таблицы:

A/минфактор = активность -ГБДГ [Ед/л].

Запуск реакции субстратом

25/30°C 	  37°C

340 нм	10080	20000

334 нм	10275	20390

365 нм	18675	37060

Запуск реакции образцом

25/30°C	  37°C

340 нм	8095	16030

334 нм	8250	16345

365 нм	15000	29705

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматизированных фото-метрических систем рекомендуется калибратор TruCal U компании DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.

Кат. №	Фасовка

TruCal U	5 9100 60 10 060	 13 мл

TruLab N	5 9000 60 10 060	 15 мл

TruLab P	5 9050 60 10 060	 15 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения активности -гидроксибутиратдегидрогеназы до 1200 Ед/л.

В случае проведения тестирования вручную, тест разработан для определения активности альфа-ГБДГ соответствующей изменению оптической плотности не более A/мин = 0,15 при 340 нм и 334 нм, или 0,07 при 365 нм. Если активность превосходит это значение, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 9 и полученный результат умножить на 10. Для автоматизированных систем предел определения составляет 1200 Ед/л

Специфичность/Помехоустойчивость

аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, билирубин до 40 мг/дл и липемия до 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Гемоглобин мешает определению даже в минимальных концентрациях.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения 3 Ед/л.

Воспроизводимость

(t = 25°C, число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, Ед/л | SD, Ед/л | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 100 | 2,21 | 2,20 |
| Образец 2 | 174 | 2,97 | 1,71 |
| Образец 3 | 388 | 4,20 | 1,08 |
| Межсерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 97,8 | 2,20 | 2,25 |
| Образец 2 | 177 | 2,01 | 1,14 |
| Образец 3 | 386 | 6,96 | 1,80 |

Сравнение методов

Сравнение реагента -HBDH FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже реагентов с использованием 64 образцов (x) дало следующие результаты:

y = 1,00x – 1,00 Ед/л; r = 0,999.

Референсные значения [3]

25°C	37°C

Взрослые [Ед/л]	<140	<182

ГБДГ/ЛДГ = 0,63–0,81

Если уровень ГБДГ и ЛДГ – повышенный:

Повреждение миокарда	ГБДГ/ЛДГ >0,9

Повреждение печени	ГБДГ/ЛДГ <0,6

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

Литература

1. Moss DW, Henderson AR. Clinical enzymology. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 617-721.

2. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 89-94.

3. Elliot BA, Wilkinson JH. The serum -hydroxybutyrate dehydrogenase in diseases other than myo cardial infarction. Clin Sci 1963; 24: 343-355.

4. Einer G, Zawta B. Präanalytikfibel – Kooperation von Arzt und Labor. 2. Auflage Heidelberg; J.H. Barth 1991. p. 226-31.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.