β-Hydroxybutyrate FS Бета-Гидроксибутират

Информация для заказа

Кат. №	                 	Фасовка

1 3701 99 10 930			R1 420 мл + R2 210 мл

#### Справка [1,2]

(-Гидроксибутират принадлежит к группе кетоновых тел и формируются в процессе жирового обмена путем восстановления ацетоацетата в печени. Кетоновые тела служат поставщиками энергии для различных тканей (сердца, почек, скелетной мускулатуры) особенно в случае инсулиновой недостаточности, инсулинрезистентности и при низких концентрациях глюкозы. После высвобождения кетоновых тел в кровь они быстро адсорбируются тканями, что приводит к снижению их концентрации в крови.

Метаболические ацидозы, вызванные увеличением концентрации (-гидроксибутирата, связаны с сахарным диабетом, врожденными метаболическими заболеваниями, алкоголизмом и голоданием.

###### Метод

Ферментативный тест по конечной точке.

###### Принцип определения

(-Гидроксибутират+ НАД

Ацетоацетат+ НАДН+ + Н+

НАДН + NTB (окисленный)

НАД+ +NTB (восстановленный)

Интенсивность синей окраски пропорциональна концентрации (-Гидроксибутирата в пробе и измеряется при длине волны 546 нм.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

Примечание: Концентрации приведены для окончательной тестовой смеси

| R1: | Буфер, ммоль/л pH 8,4 | 115 |
| --- | --- | --- |
|  | β-гидроксибутиратдегидрогеназа, кЕд/л | ≥3 |
|  | Диафораза, кЕд/л | 2,1 |
| R2: | НАД, ммоль/л | 21 |
|  | Щавелевая кислота, ммоль/л | 66 |
|  | Нитросиний тетразолий, ммоль/л | 1,7 |

###### Стабильность и хранение

Реагент стабилен до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2 – 8 °C в защищённом от света месте. Не допускать загрязнений! Не замораживайте реагенты!

Меры предосторожности

- Реагент 2 содержит Proclin в качестве консерванта. R43: при контакте с кожей может вызвать раздражение. S37: необходимо одевать перчатки.

- Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки!

- Предпринимать меры предосторожности, обычные при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагент готов к использованию.

Примечание:

После длительного хранения в холодильнике в  Реагенте 2 может образовываться осадок бледно фиолетового цвета, который не влияет на определение, однако его следует растворить, слегка встряхивая флакон перед дальнейшим использованием.

Необходимые материалы, не включенные в набор:

• 0,9% раствор NaCl

• Общее лабораторное оборудование.

###### Исследуемые образцы

Сыворотка и плазма.

Проводите измерение непосредственно после сбора крови. Если это невозможно, хранить образцы в холодильнике.

Стабильность:

1 месяц		при 20–25°С

1 месяц		при 2–8 °С

1 месяц		при –20°С

Загрязнённые образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к биохимическим анализаторам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	546

Длина опт. пути, см	1

Температура, °C	37

Измерение	относительно холостой

пробы

|  | Холостая проба | Образец/ стандарт |
| --- | --- | --- |
| Образец/стандарт, мкл | – | 25 |
| Дист. вода, мкл | 25 | – |
| Реагент 1, мкл | 1000 | 1000 |
| Перемешать, инкубировать 3–5 мин при 37°С, измерить абсорбцию А1, затем добавить: |
| Реагент 2, мкл | 250 | 250 |
| Перемешать, инкубировать точно 5 мин при 37°С. Измерить оптическую плотность А2. |

А = (А2–А1)образца/стандарта

Расчёт

По стандарту

β-гидроксибутират [ммоль/л] =  

 Конц.станд. [ммоль/л]

Коэффициент пересчета

(- Гидроксибутират [мг/дл] х 0,096=

= (- Гидроксибутират [ммоль/л]

###### Калибраторы и контроли

Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.

|  | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| TruLab N | 5 9000 60 10 060 | 15 мл |
| TruLab P | 5 9050 60 10 060 | 15 мл |

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций (-гидроксибутирата в диапазоне измерения от 0,01 до 6,9 ммоль/л. Если значение превосходит верхний предел этого диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+1 и полученный результат умножить на 2.

Специфичность/Помехоустойчивость

аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, билирубин до 60 мг/дл, гемоглобин до 500 мг/дл и липемия до 2400 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Добавление щавелевой кислоты к реагентам устраняет интерференцию с лактатом и лактатдегидрогеназой

##### Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения составляет 0,01 ммоль/л.

##### Воспроизводимость

##### (число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, ммоль/л | SD, ммоль/л | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |
| Образец 1 | 0,30 | 0,004 | 1,31 |
| Образец 2 | 0,75 | 0,008 | 1,02 |
| Образец 3 | 1,13 | 0,006 | 0,53 |
| Межсерийная |
| Образец 1 | 0,26 | 0,01 | 3,78 |
| Образец 2 | 1,02 | 0,02 | 2,33 |
| Образец 3 | 2,14 | 0,05 | 2,47 |

Сравнение методов

Сравнение реагента (-Hydroxybutirate FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже тестов (x) с использованием 120 образцов дало следующие результаты:

y = 1,00x + 0,003 ммоль/л; r = 0,999

Референсные значения [1]

ммоль/л		   мг/дл

Натощак:         0,02- 0,27		0,21 – 2,81

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

#### Литература

- Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 155-60.

- Sacks DB. Carbohydrate/ In: Burtis CA., Ashwood ER., editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3ed Edi. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 1999. p. 785- 787.

- Data on file at DiaSys Diagnostic Systems GmbH.

###### Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany