Calcium Р FS* - Кальций Фосфаназо

Информация для заказа

Кат. №	                      Фасовка

1 1181 99 10 704 	R1 850 мл+R2 8 x12,5мл

#### Справка [1,2]

Кальций играет жизненно важную роль во многих клеточных процессах: внутри клетки - в сокращении мышц и метаболизме гликогена, вне клетки - в минерализации костей, свертывании крови и передаче нервных импульсов. В плазме кальций присутствует в трех формах: свободный кальций, связанный с белками или в виде комплексов с такими анионами, как фосфат, цитрат и бикарбонат. Пониженный уровень общего кальция может быть связан с болезнями костей (особенно остеопорозом), болезнями почек (особенно при диализе), нарушениях работы кишечника и гипопаратироидизме. Увеличение общего кальция наблюдается при гиперпаратиреозе, злокачественных болезнях с метастазами и саркоидозе. Измерение кальция также полезно для наблюдения за поступлением кальция в организм, в основном, при предотвращении остеопороза.

Метод

Фотометрическое определение кальция с Фосфaназо III по конечной точке.

Принцип определения

В кислой среде кальций образует пурпурно-синий комплекс с Фосфaназо III  (одностадийный метод).

Во второй стадии кальций связывается с хелатирующим агентом, при этом специфический сигнал исчезает. Получаемая разница в значениях оптической плотности прямо пропорциональна концентрации кальция в образце (биреагентная схема). Это гарантирует специфическое определение кальция.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реак-ционной смеси

| R1: | Малоновая кислота, буфер, ммоль/л | pH 5,0 | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фосфaназо III, мкмоль/л |  | 150 |
|  | Детергенты, консерванты |  |  |
| R2: | Малоновая кислота, ммоль/л |  | 150 |
|  | Хелатирующий агент |  |  |
|  | Консерванты |  |  |

- Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при температуре 2 – 8 °C. Не допускать загрязнений! Не замораживать реагенты!

Меры предосторожности

1. Так как кальций – это распространенный ион, особые меры предосторожности должны предприниматься против случайного загрязнения. Используйте только одноразовые материалы.

2. Следовые количества хелатной добавки, такой как ЭДТА, могут препятствовать образованию окрашенного комплекса.

3. Обычные меры предосторожности, принимаемые при работе с лабораторными реактивами.

4. Образцы пациентов с миеломой или подозрением на миелому могут давать ложные значения вследствие образования неспецифической мутности при осаждении парапротеинов. В случае получения сомнительных результатов у пациентов с миеломной болезнью образцы следует развести и измерить заново или использовать другие методы определения кальция.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагента

Реагенты и стандарт готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка.

• Гепаринизированная плазма или моча.

Не использовать ЭДТА-плазму.

Стабильность [3]

| сыворотка/плазма: | 7 дней при 20–25°C |
| --- | --- |
|  | 3 недели при 4–8°C |
|  | 8 месяцев при –20°C |
| моча: | 2 дня при 20–25°C |
|  | 4 дня при 4–8°C |
|  | 3 недели при –20°C |

Для того чтобы растворить оксалат кальция в образце, добавьте к суточной моче 10 мл концентрированной HCl и подогрейте.

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

###### Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно.

Длина волны, нм	660, 700/800 бихроматика

Длина опт. пути, см	1

Температура, °C	37

Измерение	относительно

холостой пробы

Биреагентная схема

| А = (А2 – А1) образец/стандарт | Холостая проба | Образец/ стандарт |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 10 |
| Дист. вода, мкл | 10 | – |
| Реагент 1, мкл | 1000 | 1000 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, измерить оптическую плотность А1, затем добавить: |  |  |
| Реагент 2 , мкл | 250 | 250 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, измерить оптическую плотность А2 в течение 15 минут |  |  |

В случае если после смешивания R1 и образца, наблюдается оптическая плотность больше 1,6, необходимо развести образец физиологическим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+1, провести измерение заново и результат умножить на 2.

Монореагентная схема

Использовать только R1, не смешивая предварительно с R2!

|  | Холостая проба | Образец/ стандарт |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | - | 10 |
| Дист. вода, мкл | 10 | - |
| Реагент 1, мкл | 1000 | 1000 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, измерить абсорбцию в течение 15 минут |  |  |

Расчёт

По калибратору:

Кальций [мг/дл] =ΔAобразцаΔAстанд.кал..Конц.кал.[мг/дл]

Коэффициент пересчета:

Кальций [мг/дл]  0,2495 = Кальций [ммоль/л].

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматических фотометрических систем рекомендуется калибратор TruCal U компании DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab N и P компании DiaSys.

Кат. №	Фасовка

TruCal U	5 9100 60 10 060	1  3 мл

TruLab N	5 9000 60 10 060 	1  5 мл

TruLab P	5 9050 60 10 060	1  5 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций кальция в диапазоне измерения от 0,2 до 25 мг/дл (0,05–6,24 ммоль/л). Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 1 и полученный результат умножить на 2.

Специфичность/Помехоустойчивость

аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, билирубин до 60 мг/дл, гемоглобин до 1000 мг/дл, липемия до 2000 мг/дл триглицеридов, и магний до 20 мг/дл  не влияют на точность анализа.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения составляет 0,2 мг/дл (0,05 ммоль/л).

##### Воспроизводимость

(число измерений n = 20)

| Образец | Среднее арифметическое значение, мг/дл | SD, мг/дл | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 8,1 | 0,04 | 0,48 |
| Образец 2 | 9,51 | 0,07 | 0,73 |
| Образец 3 | 13,9 | 0,09 | 0,64 |
| Межсерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 8,87 | 0,16 | 1,76 |
| Образец 2 | 9,27 | 0,15 | 1,62 |
| Образец 3 | 12,2 | 0,13 | 1,06 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Calcium Р FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже тестов (x) с использованием 84 образцов сыворотки и плазмы дало следующие результаты:

y = 1,01x – 0,142 мг/дл; r = 0,998

Сравнение реагента Calcium Р FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже тестов (x) с использованием 54 образцов мочи дало следующие результаты:

y = 1,01x + 0,276 мг/дл; r = 1,0

Референсные значения [2]

| Сыворотка/плазма: |  |  | мг/дл | ммоль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8,6-10,3 | 2,15-2,57 |
| Моча |  |  | мг/24 ч | ммоль/24ч |
|  | Женщины |  | <250 | 6,24 |
|  | Мужчины |  | <300 | 7,49 |

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

Литература

1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 192-202.

2. Endres DB, Rude RK. Mineral and bone metabolism. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 1395-1457.

3. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001. p. 20 and p.50

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany