CK-MB DS* Дополнительный реагент для креатинкиназы МБ

Информация для заказа

Кат. №	   		Фасовка

1 1690 99 10 065		 3х3 мл

Метод

Дополнительный реагент к набору DiaSys Креатинкиназа МБ (CK MB FS). Добавление дополнительного реагента повышает чувствии-тельность и точность определения ферментативной активности КФК-МБ путем удвоения сигнала.

Принцип

Креатинфосфат + АДФ                      Креатин + АТФ

Глюкоза + АТФ                 Глюкозо-6-фосфат + АДФ

4 Глюкозо-6-фосфат + НАДФ+

6-Фосфо-глюконо-лактон + НАДФН + Н+

Реакция с дополнительным реагентом

6-Фосфо-глюконо-лактон             6-Фосфоглюконат

6-Фосфоглюконат + НАДФ+

Рибулозо-5-фосфат + СО2 + НАДФН

Реагент

Компоненты и концентрации

| Имидазольный буфер, ммоль/л рН 6,7 | 125 |
| --- | --- |
| 6-фосфоглюконат дегидрогеназа (6-ФГДГ), Ед/л | >600 |
| 6-фосфоглюконолактоназа (ФГЛ), Ед/л | >2000 |

Стабильность и хранение

Реагент стабилен до конца месяца, указанного в сроке годности, при температуре хранения 2–8°С. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагент!

Меры предосторожности

- В качестве консерванта реагент содержит азид натрия (0,95 г/л). Не глотать! Избегать контакта реактива с кожей и слизистыми оболочками.

- Предпринимать меры предосторожности, обычные при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка

Реагент готов к использованию для смешивания с реагентом R1 CK MB FS DiaSys.

Смешать 20 частей R1 КФК-МБ ФС с 1 частью CK MB DS. Например, 20 мл R1 + 1 мл CK MB DS.

Стабильность смеси:

6 дней 	при 2 - 8°С

24 часа	при 15-25°С

Смесь использовать в качестве R1 CK MB FS. Следуйте инструкциям, вложенным в набор CK MB FS.

Литература

1. Vormbrock R. Helger R. Enzyme 38 (1987 (supplement S1, p. 20 6th International Congress on Clinical Enzymology, Hannover 1987

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

# Text boxes

КФК

ГК

Г6Ф-ДГ

ФГЛ

6-ФГДГ