Cholinesterase FS* Холинэстераза

Информация для заказа

Кат. №	           Фасовка

1 1401 99 10 021	R1 520 мл + R2 125 мл

Справка [3]

Холинэстеразы (ChE) – группа ферментов, основной функцией которых является расщепление холиновых и тиохолиновых эфиров. Часто используются также названия «сывороточные холинэстеразы» и «псевдохолинэстеразы». Обнаруживаемая в сыворотке и плазме холинэстераза синтезируется в печени; её измерение используется при диагностике болезней печени, нефротического синдрома и кишечных заболеваний, сопровождающихся потерей белка (экссудативная энтеропатия). Сильно пониженные концентрации холинэстеразы могут указывать на отравление пестицидами. Измерение ChE входит также в предоперационную диагностику, поскольку этот фермент необходим для инактивации миорелаксантов, часто применяемых в хирургии.

Метод

Кинетический фотометрический тест. Метод оптимизирован в соответствии с рекомендациями Германского общества клинической химии (DGKC).

Принцип определения

Под влиянием холинэстеразы бутирилтиохолин гидролизуется с образованием масляной кислоты и тиохолина. Тиохолин затем восстанавливает гексациано-(III)-феррат калия (красную кровяную соль) до бесцветного гексациано-(II)-феррата (жёлтой кровяной соли), что приводит к уменьшению поглощения света, измеряемого при 405 нм.

Бутирилтиохолин + H2O Холинэстераза

 Тиохолин + Бутират

2 Тиохолин + 2[Fe(CN)6]3– + H2O 

 Холин + 2[Fe(CN)6]4– + H2O

Реагенты

Компоненты и концентрации в реакционной смеси

R1:	Пирофосфат, ммоль/л               pH 7,6	95

Гексациано-(III)-феррат калия, ммоль/л	 2,5

R2:	Бутирилтиохолин, ммоль/л	75

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагенты! Беречь от света!

Меры предосторожности

Обычные меры предосторожности, принимаемые при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Стандартное лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка

• Гепаринизированная или ЭДТА-плазма

Стабильность [1, 3]:

1 неделя		при 15–25°C

2 недели		при 2–8°C

6 месяцев		при –20°C

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматическим системам высылаются по запросу

Длина волны, нм	405

Оптический путь, см	1

Температура, °C	37

Измерение	относительно холостой	пробы

|  |  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- | --- |
| Проба/калибратор, мкл |  | – | 20 |
| Дист. вода, мкл |  | 20 | – |
| Реагент 1, мкл |  | 1000 | 1000 |
| Перемешать, инкубировать около 3 мин, затем добавить: |  |  |  |
| Реагент 2, мкл | 250 |  | 250 |
| Перемешать, инкубировать 2 мин, затем измерить поглощение и запустить отсчёт времени. Повторно измерить поглощение через 1, 2 и 3 мин и определить скорость его изменения (A/мин). |  |  |  |

A/мин = A/минпробы – A/минхолостой пробы

Расчет

По фактору

A/мин  68500 = Активность ХЭ (Ед/л).

По калибратору

ХЭ [Ед/л] =ΔAобразцаΔAкалибр. Конц. калибратора [Ед/л]

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматизированных фото-метрических систем рекомендуется калибратор TruCal U компании DiaSys. Для внутреннего контроля качества необходимо измерять контрольные сыворотки DiaSys TruLab N и P с каждой серии образцов.

Кат. №	Фасовка

TruLab N	5 9000 60 10 060	 15 мл

TruLab P	5 9050 60 10 060	 15 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения активностей холинэстеразы до 20 000 Ед/л. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 5 и полученный результат умножить на 6.

Специфичность/Помехоустойчивость

Аскорбиновая кислота (до 30 мг/дл), билирубин (до 45 мг/дл), гемоглобин (до 1000 мг/дл) и липемия до 1400 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа.

Чувствительность/Пределы определения

Нижний предел определения составляет 50 Ед/л.

Воспроизводимость

(число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, Ед/л | SD, Ед/л | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 4188 | 39,8 | 0,95 |
| Образец 2 | 5518 | 27,4 | 0,50 |
| Образец 3 | 8808 | 44,3 | 0,50 |
| Межсерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 4082 | 49,4 | 1,21 |
| Образец 2 | 5474 | 82,1 | 1,50 |
| Образец 3 | 8821 | 216 | 2,45 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Cholinesterase FS DiaSys (y) и других имеющихся в продаже реагентов (x) с использованием 106 образцов дало следующие результаты:

y = 1,013x – 56 Ед/л; r = 0,992.

Референсные значения [1]

Женщины:	3930–10800 Ед/л.

Мужчины:	4620–11500 Ед/л.

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

Литература

1. Recommendations of the German Society for Clinical Chemistry. Standartization of methods for the estimation of enzyme activities in biological fluids: Standard method for the determination of Cholinesterase activity. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 1992; 30:163–170.

2. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998; pp. 65–71.

3. Hallbach J. Klinische Chemie fur den Einstieg. 1st ed. Stuttgart: Thieme, 2001; pp. 143–144.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany