Ethanol FS* Этанол

Информация для заказа

Кат. №	            Фасовка

1 0881 99 10 930	R1 4 х 20мл + R2 2 х 10мл

Справка

Определение этанола относится к наиболее распространенным анализам в судебных и токсикологических лабораториях. Он применяется для диагностики интоксикаций и отравлений, в особенности у пациентов в пунктах неотложной помощи.

Метод

Ферментативный УФ-тест с алкогольдегидро-геназой (АДГ)

Принцип

Этанол + НАД+ ацетальдегид + НАДH + H+

В присутствии НАД этанол превращается в ацетальдегид под действием АДГ. Поглощение образовавшегося НАДН пропорционально концентрации этанола в образце.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

Примечание: концентрации указаны для окончательной тестовой смеси

| R1: | Буфер, ммоль/л pH 9,0 | 300 |
| --- | --- | --- |
|  | Стабилизаторы и консерванты |  |
| R2: | Буфер, ммоль/л pH 6,6 | 40 |
|  | НАД, ммоль/л | ( 10 |
|  | Алкогольдегидрогеназа (AДГ), кЕд/л | ( 200 |
|  | Стабилизаторы и консерванты |  |

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности в случае хранения при 2 – 8 °C. Не допускать загрязнения! Не замораживать реагенты!

Меры предосторожности

- Реагенты содержат азид натрия (0.95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать контакта реактивов с кожей и слизистыми.

- Обычные меры предосторожности, принимаемые при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты и стандарты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9 % раствор NaCl

• Общее лабораторное оборудование

Исследуемые образцы

• Сыворотка;

• Гепаринизированная или ЭДТА-плазма

Стабильность в сыворотке или плазме:

2 недели 	при 20 – 25 °C

6 месяцев 	при 4 – 8 °C

6 месяцев 	при  -20 °C.

Образцы должны быть плотно закрыты при хранении. Не использовать спирт или летучие дезинфицирующие вещества при определении этанола. Загрязненные образцы хранению не подлежат!

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

| Длина волны | 376 нм (360 – 380 нм) |
| --- | --- |
| Длина опт. пути | 1 cм |
| Температура | 37 °C |
| измерение | против холостой пробы |

При определении необходимо соблюдать точное время реакции, а также абсолютно одинаковую обработку всех образцов, стандартов и контролей.

|  | Холостая проба | Образец/ стандарт |
| --- | --- | --- |
| Образец/стандарт, мкл | - | 10 |
| Дист. вода, мкл | 10 | - |
| Реагент 1, мкл | 1000 | 1000 |
| Смешать и инкубировать 5 мин. при 37 °C. Измерить поглощение A1, затем добавить: |
| Реагент 2, мкл | 250 | 250 |
| Смешать и инкубировать 5 мин. при 37 °C. Измерить поглощение A2 немедленно |

∆A = (A2 – A1) Образца/Стандарта

Расчет

Калибровка по одной или нескольким точкам.

Калибровка по одной точке:

Со стандартом 3,0 г/л

[г/л]

Калибровка по нескольким точкам:

Концентрация этанола в неизвестных образцах вычисляется по калибровочной кривой с использованием линейного алгоритма. Калибровочная кривая строится по стандартам различных уровней и изотоническому раствору NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Фактор пересчета:

Этанол [г/л] x 21,7 = Этанол [ммоль/л]

Этанол [г/л] x 0,8 = Этанол ‰

Калибраторы и контроли

В качестве контрольного материала рекомендуется использовать одну из концентраций этанола.

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций этанола до 3,5 г/л. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl  (0,9 %) в соотношении 1+1 и полученный результат умножить на 2.

Специфичность/Помехоустойчивость

Аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, билирубин до 60 мг/дл, липемия до  2000 мг/дл триглицеридов, гемоглобин до 1000 мг/дл, креатинин до 250 мг/дл, глюкоза до 2000 мг/дл, мочевина до 2000 мг/дл и ЛДГ до 2000 Ед/л не влияют на точность анализа.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения составляет 0,1 г/л.

Воспроизводимость

(t= 37°С, число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, г/л | SD, г/л | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |
| Образец 1 | 0,51 | 0,01 | 1,67 |
| Образец 2 | 0,98 | 0,02 | 1,95 |
| Образец 3 | 1,99 | 0,01 | 0,66 |
| Межсерийная |
| Образец 1 | 0,51 | 0,02 | 3,36 |
| Образец 2 | 1,01 | 0,02 | 2,03 |
| Образец 3 | 1,99 | 0,03 | 1,66 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Ethanol FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже реагентов (x) с ис-пользованием 30 образцов дало следующие результаты:

y = 1,0x + 0,1 г/л; r= 0,999.

Референсные значения [2]

Этанол присутствует в сыворотке и крови только после употребления алкоголя.

0,3 – 1,2 г/л:	Замедленные рефлексы, ос-лабление внимания, контроля, рассеянный взгляд

1,2 – 2,5 г/л:	Уменьшение остроты зрения и увеличения времени реакции

2,5 – 3,5 г/л: 	Нарушение координации мышц, сниженный ответ на стимулы

> 3,5 г/л: 	Нарушение циркуляции и дыхания, возможная смерть

Литература

- Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesel-lschaft; 1998. p. 1168-1170.

- William H., Porter Ph.D. Clinical Toxicology. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 922-923.

- Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001;p. 28-9.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany