GLDH FS* - Глутаматдегидрогеназа

Информация для заказа

Кат. №	                  Фасовка

1 2411 99 10 021	R1 520 мл	+ R2 125 мл

Справка [1, 2]

Глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ) представляет собой митохондриальный фермент, присутствующий во многих тканях. Значительные повышения активности ГЛДГ наблюдаются при некрозе гепатоцитов, обусловленном, например, острым токсическим некрозом печени или патологиями печени при гипоксических состояниях. Измерение ГЛДГ применяется для оценки объема повреждений паренхимы печени, а также, в сочетании с измерением трансаминаз (АЛТ и АСТ), для дифференциальной диагностики нарушений функции печени. Расчет отношения (АЛТ+АСТ)/ГЛДГ позволяет дифференцировать воспалительные заболевания печени от ее некроза, вызванного интоксикацией или ишемией.

Метод

Оптимизированный УФ-тест в соответствии с рекомендациями DGKC [3].

Принцип определения

2-Оксоглутарат + НAДH + NH4+ ГЛДГ

 L-Глутамат + НAД+ + H2O

Реагенты

Компоненты и концентрации в реакционной смеси

| R1: | Триэтаноламин, ммоль/л | pH 8,0 | 75 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | α-Кетоглутарат, ммоль/л |  | 10 |
|  | Аммония ацетат, ммоль/л |  | 150 |
|  | ЭДТА, ммоль/л |  | 3,75 |
|  | АДФ, моль/л |  | 1,5 |
|  | Лактатдегидрогеназа, кЕд/л |  | >2,3 |
| R2: | НАДH, ммоль/л |  | 1,3 |

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°C в защищенном от света месте. Не допускать загрязнений! Не замораживать реагенты!

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, соблюдаемым при использовании лабораторных реагентов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9 % раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка

• Гепаринизированная или ЭДТА-плазма

Стабильность:

7 дней		при 20–25°C

7 дней		при 4–8°C

4 недели		при –20°C

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	340, Hg 334

Длина опт. пути, см	1

Температура, °C	37

Измерение	относительно воздуха

Образец, мкл	150

Реагент 1, мкл	1000

Перемешать, инкубировать около 3 мин, затем внести:

Реагент 2,  мкл	250

Перемешать. Через 30 с измерить оптическую плотность (А1) и запустить таймер. Измерить оптическую плотность (А2) через 1, 2 и 3 мин.

Расчет

По фактору

Из значений оптической плотности вычислить значение A/мин и затем умножить его на фактор, соответствующий длине волны (см. таблицу ниже):

A/мин  Фактор = Активность ГЛДГ (Ед/л)

340 нм = 1485

334 нм = 1515

По калибратору

ГлДГ [Ед/л] = ΔАминобразцаΔАминкалибратора  Конц.калибратора [Ед/л]

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматизированных фото-метрических систем рекомендуется калибратор TruCal U компании DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток DiaSys TruLab N и TruLab P.

Кат. №	Фасовка

TruLab N 	5 9000 60 10 060	 15 мл

TruLab P	5 9050 60 10 060	 15 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерения

Тест разработан для определения активности ГЛДГ в диапазоне измерения от 2 до 120 Ед/л. Если значение превосходит верхнюю границу этого диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 5, и полученный результат умножить на 6.

Специфичность/Помехоустойчивость

Аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, билирубин до 60 мг/дл и гемоглобин до 500 мг/дл не влияют на точность анализа, тогда как липемия влияет на его точность.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения составляет 2 Ед/л.

Воспроизводимость

(t = 37°C, число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, Ед/л | SD, Ед/л | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 6,18 | 0,43 | 8,78 |
| Образец 2 | 16,1 | 0,49 | 3,02 |
| Образец 3 | 33,2 | 0,80 | 2,40 |
| Межсерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 5,77 | 0,51 | 6,98 |
| Образец 2 | 18,3 | 0,39 | 2,11 |
| Образец 3 | 32 | 0,78 | 2,43 |

Сравнение методов

Сравнение реагента GLDH FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже реагентов в соответствии с рекомендациями DGKC (x) с использованием 76 образцов дало следующие результаты:

y = 1,034x + 0,006 Ед/л; r = 0,999.

Референсные значения [1]

Женщины:	≤ 5,0 Ед/л

Мужчины:	≤ 7,0 Ед/л

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

Литература

1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998, p. 86 – 88.

2. Moss DW, Henderson AR. Clinical enzymology. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 617-721.

3. Deutsche Gesellschaft fur Klinische Chemie. Z Klin Chem Klin Biochem 1972;10:182-92.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.