Homocysteine FS* Гомоцистеин

###### Информация для заказа

| Кат. № | Фасовка |  |
| --- | --- | --- |
| 1 3409 99 10 930 | R1 4 х 12,5мл | + R2 1 × 8 мл + R3 1 × 6мл |

#### Справка [1, 2]

Гомоцистеин представляет собой серосодержащую аминокислоту, которая является медиатором в метиониновом цикле. Повышенный уровень гомоцистеина в плазме является чувствительным маркером недостатка фолиевой кислоты и цианкобаламина (витамина B12), а также независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Патологические концентрации гомоцистеина в плазме сопутствуют также родовым патологиям, осложнениям беременности, психиатрическим заболеваниям и старческому маразму. Тем самым, измерение гомоцистеина играет потенциально важную роль в клинической диагностике.

###### Метод

Метод ферментативной циклической реакции.

###### Принцип определения

Окисленный общий гомоцистеин восстанавливается до свободного гомоцистеина (Hcy). Свободный гомоцистеин вступает в реакцию с косубстратом S-аденозилметионином (SAM), катализируемую гомо-цистеинметилтрансферазой, с образованием метионина и S-аденозилгомоцистеина (SAH), который, в свою очередь, гидролизуется SAH-гидролазой до аденозина и гомоцистеина. Образовавшийся гомоцистеин опять включается в реакцию, катализируемую гомоцистеинметилтрансферазой. Такая циклическая реакция приводит к значительному усилению определяемого сигнала.

Образовавшийся аденозин немедленно гидролизуется аденозиндезаминазой до инозина и аммиака, который вступает в глутаматдегидрогеназную реакцию с сопутствующим превращением НАДH в НАД+. Снижение концентрации НАДH, измеряемое при 340 нм, пропор-ционально концентрации гомоцистеина в пробе.

Hcy + SAM Нсу−метилтрансфераза Метионин + SAH

SAH SAH−гидролазаАденозин + Hcy

Аденозин Аденозиндезаминаза Инозин + NH3

NH3 + НАДH + 2-Оксоглутарат ГДГ> Глутамат + НАД+ + H2O

Hcy – Гомоцистеин

SAH – S-аденозингомоцистеин

SAM – S-аденозинметионин

ГДГ - глутаматдегидрогеназа

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

Примечание: Концентрации приведены для окончательной тестовой смеси

| R1 | S-аденозилметионин (SAM), ммоль/л | 0,1 |
| --- | --- | --- |
|  | НАДН, ммоль/л | 0,2 |
|  | ТСЕР, ммоль/л | 0,5 |
|  | 2-оксоглутарат, ммоль/л | 5 |
|  | Глутаматдегидрогеназа, кЕд/л | 10 |
|  | SAH-гидролаза, кЕд/л | 3 |
|  | Аденозиндезаминаза, кЕд/л | 5 |
|  | Гомоцистеинметилтрансфераза, кЕд/л | 5 |

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2 – 8 °C в защищённом от света месте. Не допускать загрязнений! Не замораживать реагенты!

Меры предосторожности

- Реагенты содержат азид натрия (менее 1 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки!

- Следуйте мерам предосторожности, соблюдаемым при использовании лабораторных реагентов.

- Не смешивайте реагенты из наборов разных лотов.

- Реагенты должны быть прозрачными. На непригодность реагентов указывает их помутнение или начальное поглощение реагента 1 меньше 0,5 (при 340 нм и оптическом пути 0,6 см).

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

#### Подготовка реагентов

#### 3-реагентная система

Реагенты готовы к использованию.

#### 2-реагентная система

Внести 2 мл реагента 2 в 12,5 мл реагента 1, не допуская пенообразования. Смесь стабильна в течение 1 недели в тёмном месте при 2 – 8 °C.

Необходимые материалы, не включённые в набор

• 0,9 % раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование

###### Исследуемые образцы

• Сыворотка.

• ЭДТА – или гепаринизированная плазма.

Отделить сыворотку от клеток немедленно после забора крови. Липемические или гемолизированные пробы для тестирования непригодны.

Стабильность [2]:

4 суток 		при 15 – 25 °C

4 недели	при 2 – 8 °C

4 года		при –20 °C

Загрязнённые образцы хранению не подлежат.

###### Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно.

Параметры для Hitachi 911 (3-реагентная система):

| Длина волны, нм | 700 / 340 (бихроматическая) |
| --- | --- |
| Температура, °C | 37 |
| Измерение | Кинетика фикс. времени По 2 точкам |
| Образец/Калибратор | 15 мкл |
| Реагент 1 | 200 мкл |
| Реагент 2 | 32 мкл |
| Реагент 3 | 20 мкл |
| Внесение реагента 2 | Цикл 5 (80 с) |
| Внесение реагента 3 | Цикл 15 (276 с) |
| 1-е считывание | Цикл 23 (460 с) |
| 2-е считывание | Цикл 31 (590 с) |
| Калибровка | Линейная интерполяция |

Параметры для Hitachi 911 (2-реагентная система):

| Длина волны, нм | 700 / 340 (бихроматическая) |
| --- | --- |
| Температура, °C | 37 |
| Измерение | Кинетика фикс. времени По 2 точкам |
| Образец/Калибратор | 15 мкл |
| Реагент 1+2 (смесь) | 230 мкл |
| Реагент 3 | 20 мкл |
| Внесение реагента 3 | Цикл 15 (276 с) |
| 1-е считывание | Цикл 23 (460 с) |
| 2-е считывание | Цикл 31 (590 с) |
| Калибровка | Линейная интерполяция |

Примечание: При выполнении анализа вручную следует пересчитать требуемые объёмы проб, калибратора и реагентов, сохраняя пропорцию.

Калибровка и вычисление

Концентрация гомоцистеина в тестируемых пробах определяется по калибровочной кривой путём линейной интерполяции. Калибровочная кривая строится по поглощениям 2 калибраторов TruCal Homocysteine (уровни 1 и 2). Для анализатора Cobas Mira следует использовать калибраторы TruCal Homocysteine уровня 0 (холостая проба Cobas Mira) и уровня 2.

При 3-реагентной системе стабильность калибровки сос-тавляет не менее 5 суток. При 2-реагентной системе ка-либровку следует выполнять ежедневно.

###### Калибраторы и контроли

Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерение контрольной сыворотки DiaSys TruLab Homocysteine.

| TruLab Homocysteine | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| уровень 1 | 5 9770 99 10 046 | 1 × 1 мл |
| уровень 2 | 5 9780 99 10 046 | 1 × 1 мл |

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций гомоцистеина в диапазоне измерения до 50 мкмоль/л. Если значение превосходит верхний предел этого диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+1 и полученный результат умножить на 2.

Специфичность/Помехоустойчивость

Цистатионин до 20 мкмоль/л, аденозин до 100 мкмоль/л, L-цистеин до 1 ммоль/л, глютатион до 500 мкмоль/л, гемоглобин до 1200 мг/дл, аскорбиновая кислота до 10 ммоль/л, билирубин до 20 мг/дл, липемия до 2500 мг/дл триглицеридов, фторид натрия до 1 ммоль/л, фосфат натрия до 1 ммоль/л и аммиак до 500 мкмоль/л не влияют на точность анализа.

##### Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения составляет 1 мкмоль/л.

##### Воспроизводимость

По протоколу EP-5 NCCLS (Национального комитета по клиническим и лабораторным стандартам):

| Образец | n | Среднеарифметическое значение, мкмоль/л | SD, мкмоль/л | CV, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |  |
| Образец 1 | 40 | 7,2 | 0,16 | 2,2 |
| Образец 2 | 80 | 13,2 | 0,64 | 3,0 |
| Образец 3 | 80 | 29,1 | 0,81 | 1,8 |
| Межсерийная |  |  |  |  |
| Образец 1 | 40 | 7,2 | 0,29 | 4,1 |
| Образец 2 | 80 | 13,2 | 0,72 | 5,9 |
| Образец 3 | 80 | 29,1 | 0,92 | 4,0 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Homocysteine FS DiaSys (y) и коммерчески доступных тестов (x) с использованием 72 образцов дало следующие результаты:

y = 1,013x – 0,162 мкмоль/л; r = 0,978.

Референсные значения [3, 4]

Женщины:

< 30 лет		6 - 14 мкмоль/л

30 – 59 лет	5 – 13 мкмоль/л

> 60 лет		7 – 14 мкмоль/л

Мужчины:

< 30 лет		6 – 14 мкмоль/л

30 – 59 лет	6 – 16 мкмоль/л

> 60 лет		6 – 17 мкмоль/л

> 85 лет		15 – 30 мкмоль/л

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

#### Литература

- Refsum H, Smith AD, Ueland PM, Nexo E et al. Facts and recommendations about Total Homocysteine Determinations: an Expert Opinion. Clin Chem 2004;50:3-32.

- Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001. p. 35.

- Schreiner H, Göbel-Schreiner B, Durst C, Casper R, Walch S. Homocysteine: reference values. Clin Lab 1997;43:1121-4.

- Herrmann W, Quast S, Ullrich M, Schultze H, Geisel J. The importance of hyperhomocysteinemia in high age people. Clin Lab 1997;43:1005-9.

###### Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany