CRP U-hs FS *

С-реактивный белок универсальный/высокочувствительный

Информация для заказа

№ набора	              Фасовка

1 7045 99 10 930	R1 320 мл + R2  320 мл

Справка

C-реактивный белок (CRP) является наиболее известным из белков острой фазы – группы белков, концентрация которых в крови возрастает при воспалительных процессах (ответ острой фазы). В норме у здоровых людей CRP присутствует в крови в малой концентрации (менее 5 мг/л); его уровень очень быстро (уже через 6 часов) повышается до величины порядка 500 мг/л при острых воспалительных процессах, связанных с бактериальными инфекциями, послеоперационными состояниями или пов-реждениями тканей. Во время болезни концентрация CRP может сохраняться на достаточно высоком уровне – до 500 мг/л. Измерение CRP представляет собой важный лабораторный тест для диагностики острых инфекций, а также для мониторинга воспалительных процессов при ревматических и желудочно-кишечных заболеваниях. Тест на CRP обладает рядом преимуществ по сравнению с определением СОЭ и количества лейкоцитов. Действительно, этот тест является более чувствительным; кроме того, при заболевании, уровень CRP повышается значительно раньше СОЭ, а при лечении – быстрее приходит в норму. Многие исследования показали, что у внешне здоровых людей существует прямая связь между концентрацией CRP и риском развития ишемической болезни сердца (ИБС).

Метод

Иммунотурбидиметрический тест, с двумя возможными вариантами применения. Универсальный вариант (U) характеризуется чрезвычайно широким спектром определения (0,3–350 мг/ л) при малом объеме образца. Высокочувствительный вариант (hs) рекомендуется для образцов с концентрацией, ниже, чем 20 мг/л и когда требуется высокая точность и хорошее качество измерений в диапазоне 0,05 – 20 мг/л.

Принцип определения

Определение концентрации CRP методом кинетики фиксированного времени путем фотометрического измерения реакции антиген–антитело между антителами к человеческому CRP, иммобилизованными на полистироловых частицах, и присутствующим в образце CRP.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

Примечание: Концентрации приведены для окончательной тестовой смеси

| R1: | HEPES, ммоль/л | pH 7,2 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полиэтиленгликоль (ПЭГ), NaCl, детергенты, |  |  |
|  | стабилизаторы |  |  |
| R2: | Боратный буфер, ммоль/л | pH 7,2 | 4,6 |
|  | Поликлональные (козьи) и моноклональные (мышиные) антитела к человеческому CRP на карбокси-лированных полистироловых частицах |  |  |
|  | Полиэтиленгликоль (PEG), NaCl, детергенты, стабилизаторы |  |  |

Стабильность и хранение

Реактивы стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реактивы!

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не допускать их попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

3. Реагент 1 содержит вредные компоненты. Избегать попадания в рот, в случае попадания промыть рот водой

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Не встряхивать! При необходимости удалить с поверхности пену.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Стандартное лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка.

• Гепаринизированная или ЭДТА-плазма.

Стабильность [5]:

15 дней	при 20–25°C

2 месяца	при 4–8°C

3 года	при –20°C

Замораживать только один раз.

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Универсальное применение (U)

Процедура определения

Адаптации к автоматическим системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	505

Температура, °С	37

Измерение	по 2 точкам (кинетика фикс.

времени)

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 3 |
| Дист. вода, мкл | 3 | – |
| Реагент 1, мкл | 150 | 150 |
| Перемешайте, инкубируйте 5 мин, затем добавьте: |  |  |
| Реагент 2, мкл | 150 | 150 |
| Перемешать, измерить оптическую плотность (А1), инкубировать еще 5 мин и опять измерить оптическую плотность (А2). |  |  |

ΔA = (A2 – A1) образца/калибратора

Расчет

Концентрации CRP в анализируемых образцах определяются по калибровочной кривой с использованием соответствующей математической модели, такой как сплайн-аппроксимация. Калибровочная кривая строится путём измерения 5 калибраторов различных уровней и изотонического раствора NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Стабильность калибровки: 4 недели.

Калибраторы и контроли

Для калибровки рекомендуется использовать набор калибраторов DiaSys TruCal CRP U. Значения калибраторов определены по эталонному препарату IFCC/BCR/CAP для 15 белков плазмы (CRM 470) с использованием утвержденных протоколов. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов необходимо измерять контрольные сывортоки компании DiaSys TruLab CRP или TruLab Protein.

Кат. №                     Фасовка

TruLab CRP,

уровень 1	         5 9600 99 10 045	     12 мл

уровень 2	         5 9610 99 10 045	     12 мл

TruLab Protein

уровень 1	         5 9500 99 10 046	     11 мл

уровень 2	         5 9510 99 10 046	     11 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Диапазон измерения составляет от 0,3 мг/л до концентрации максимального калибратора (не менее 350 мг/л). Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+1, и полученный результат умножить на 2.

Предел прозоны

При концентрациях CRP до 800 мг/л эффект прозоны не наблюдался.

Специфичность/Помехоустойчивость

CRP U-hs FS DiaSys является надежным иммуно-логическим тестом благодаря наличию специфических антител к человеческому С-реактивному белку. При концентрации CRP 1,0 мг/л интерференция с липемией при концентрациях триглицеридов (интралипида) до 2000 мг/дл составляет менее 10%. Не наблюдалось интерференции с ревматоидным фактором при концентрациях до 700 МЕ/мл, билирубином при концентрациях до 40 мг/дл и гемоглобином при концентрациях до 1000 мг/дл.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения составляет 0,3 мг/л.

Воспроизводимость

(число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/л | SD, мг/л | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 1,00 | 0,04 | 3,9 |
| Образец 2 | 2,08 | 0,05 | 2,5 |
| Образец 3 | 220 | 4,35 | 2,0 |
| Межсерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 2,24 | 0,04 | 1,9 |
| Образец 2 | 24,6 | 0,29 | 1,2 |
| Образец 3 | 232 | 7,83 | 3,4 |
| Воспроизводимость в соответствии с протоколом EP-5 (NCCLS) |  |  |  |
| Образец 1 | 24,6 | 0,48 | 2,0 |
| Образец 2 | 233 | 8,38 | 3,6 |

Сравнение методов

Сравнение реагента CRP U-hs от DiaSys в универсальной адаптации (y) и нефелометрического теста (x) с использованием 111 образцов дало следующие резуль-таты:

y = 1,06x + 0,07 мг/л; r = 0,992.

Сравнение реагента CRP U-hs DiaSys в универсальной адаптации (y) и имеющихся в продаже иммуно-турбидиметрических тестов (x) с использованием 78 образцов дало следующие результаты:

y = 1,03 x + 0,34 мг/л; r = 0,998.

Высокочувствительное применение (hs)

Процедура определения

Адаптации к автоматическим системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	505

Температура, °С	37

Измерение                       по 2 точкам (кинетика фикс.

времени)

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 15 |
| Дист. вода, мкл | 15 | – |
| Реагент 1, мкл | 150 | 150 |
| Перемешайте, инкубируйте 5 мин, затем добавьте: |  |  |
| Реагент 2, мкл | 150 | 150 |
| Перемешать, измерить оптическую плотность (А1), инкубировать еще 5 мин и опять измерить оптическую плотность (А2). |  |  |

A = (A2 – A1)образца/калибратора

Расчет

Концентрации CRP в анализируемых пробах определяются по калибровочной кривой с использованием соответствующих математических моделей, таких как сплайн-аппроксимация. Калибровочная кривая строится путём измерения 5 калибраторов различных уровней и изотонического раствора NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Стабильность калибровки: 4 недели.

Калибраторы и контроли

Для калибровки рекомендуется использовать набор калибраторов DiaSys TruCal CRP hs. Значения калибраторов определены по эталонному препарату IFCC/BCR/CAP для 15 белков плазмы (CRM 470) с использованием утвержденных протоколов. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов необходимо проводить измерение контрольной сыворотки DiaSys TruLab CRP hs.

Кат. №              Фасовка

TruLab CRP hs

уровень 1                 5 9730 99 10 046	         11 мл

уровень 2                 5 9740 99 10 046	         11 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерения

Многоточечная калибровка: Диапазон измерения составляет от 0,05 мг/л до концентрации максимального калибратора (не менее 20 мг/л). Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+1, и полученный результат умножить на 2.

Предел прозоны

При концентрациях CRP до 800 мг/л эффект прозоны не наблюдался.

Специфичность/Помехоустойчивость

CRP U-hs FS DiaSys является надежным иммунологическим тестом благодаря наличию специфических антител к человеческому С-реактивному белку. При концентрации CRP 0,7 мг/л интерференция с липемией при концентрациях триглицеридов (интралипида) до 1200 мг/дл составляет менее 10%. Не наблюдалось интерференции с ревматоидным фактором при концентрациях до 700 МЕ/мл, билирубином при концентрациях до 40 мг/дл и гемоглобином при концентрациях до 1000 мг/дл.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения составляет 0,05 мг/л

Воспроизводимость

(число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/л |  | SD, мг/л |  | CV, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |  |  |
| Образец 1 | 0,40 |  | 0,01 |  | 2,6 |
| Образец 2 | 1,20 |  | 0,02 |  | 1,3 |
| Образец 3 | 17,5 |  | 0,48 |  | 2,7 |
| Межсерийная |  |  |  |  |  |
| Образец 1 | 0,68 |  | 0,01 |  | 1,3 |
| Образец 2 | 2,37 |  | 0,02 |  | 1,0 |
| Образец 3 | 10,7 |  | 0,10 |  | 1,0 |
| Воспроизводимость в соответствии с протоколом EP-5 (NCCLS) (число измерений n = 80) |  |  |  |  |  |
| Образец 1 | 2,37 | 0,04 |  | 1,7 |  |
| Образец 2 | 10,7 | 0,13 |  | 1,2 |  |

Сравнение методов

Сравнение реагента CRP U-hs от DiaSys в широкодиапазонной адаптации (y) и нефелометрических тестов (x) с использованием 59 образцов дало следующие результаты:

y = 0,99x + 0,01 мг/л; r = 0,990.

Сравнение реагента CRP U-hs DiaSys в широкодиапазонной адаптации (y) и имеющихся в продаже иммуно-турбидиметрических тестов (x) с использованием 59 образцов дало следующие результаты:

y = 0,99x – 0,06 мг/л; r = 0,994.

Референсные значения [6,7]

• Взрослые:				менее 5 мг/л

• Новорожденные (до 3 недель):	менее 4,1 мг/л

• Дети:				менее 2,8 мг/л

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

Литература

- Thompson D, Milford-Ward A, Whicher JT. The value of acute phase protein measurements in clinical practice. Ann Clin Biochem 1992;29:123-31.

- Gabay C, Kushner I. Acute-phase proteins and other systemic responses to inflammation. N Engl J Med 1999;340:448-54.

- Hansson LO, Lindquist L. C-reactive protein: its role in the diagnosis and follow-up of infectious diseases. Curr Opin Infect Diseases 1997; 10:196-201.

- Sipe JD. Acute-phase proteins in osteoarthritis. Semin Arthritis Rheum 1995;25:75-86.

- Ridker PM, Cushman M, Stampfer MJ, Tracy RP, Hennekens CH. Inflammation, aspirin and the risk of cardiovascular disease in apparently healthy men. N Engl J Med 1997;336:973-9.

- Dati F, Schumann G, Thomas L, Aguzzi F, Baudner S, Bienvenu J et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-20.

- Schlebusch H, Liappis N, Klein G. High sensitive CRP and creatinine: reference intervals from infancy to childhood. Poster presented at AACC/CSCC; July/August 2001, Chicago, Illinois.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH & Co. KG Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.