CRP FS *

С-реактивный белок

Информация для заказа

| Кат. № | Фасовка |
| --- | --- |
| 1 7002 99 10 935 | R1 220 мл + R2 18 мл |

Справка

С-реактивный белок (СРБ) наиболее известен среди белков острой фазы, группа белков, концентрация которых в крови резко возрастает в ответ на воспалительные процессы (ответ острой фазы) [1, 2]. Обычно, в крови здоровых людей, СРБ присутствует в низких концентрациях (<5 мг/л). В случае острых воспалительных процессов, связанных с бактериальными заражениями, послеоперационными условиями или повреждениями тканей, он повышается до 500 мг/л уже через 6 часов, достигая пика к 48 часам [1–3]. Измерение СРБ представляет собой полезный лабораторный тест для распознавания острой инфекции, так же как и для мониторинга воспалительных процессов, а также при острых ревматических и желудочно-кишечных болезнях [1, 4]. Исследование СРБ имеет многочисленные преимущества по сравнению со скоростью осаждения эритроцитов (СОЭ) и подсчетом лейкоцитов. СРБ более чувствителен, его увеличение происходит раньше, и после выздоровления его уровень быстрее возвращается к нормальным значениям [1, 3]. Недавние исследования показали, что у очевидно здоровых людей имеется прямая корреляция между концентрацией СРБ и риском развития ишемической болезни сердца (ИБС) [5].

Метод

Иммунотурбидиметрический тест.

Принцип определения

Определение концентрации СРБ по конечной точке путем фотометрического измерения реакции антиген–антитело между антителами к человеческому СРБ и присутствующим в образце СРБ.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

| R1: | Трис, ммоль/л | pH 7,5 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полиэтиленгликоль (ПЭГ), детергенты, |  |
|  | стабилизаторы |  |
| R2: | Трис, ммоль/л | pH 8,0 | 100 |
|  | Козьи антитела к человеческому СРБ со стабилизаторами |  |

Стабильность и хранение

Реактивы стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реактивы!

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не допускать их попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка.

• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.

Стабильность

15 дней	при 20–25°C

2 месяца	при 4–8°C

3 года	при –20°C

Допускается только однократное замораживание.

Не использовать загрязненные образцы.

Процедура определения

Адаптации к автоматическим системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	340, Hg 334 нм

Длина опт. пути, см	1

Температура, °С	37

Измерение	относительно холостой пробы

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 15 |
| Дист. вода, мкл | 15 | – |
| Реагент 1, мкл | 250 | 250 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин при 37°С, измерить оптическую плотность (А1), затем добавить: |
| Реагент 2, мкл | 50 | 50 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин при 37°С, измерить оптическую плотность (А2). |

A = (A2 – A1)образца/калибратора – (A2 – A1)холостой пробы

Расчет

Калибровка по одной или нескольким точкам.

Калибровка по одной точке

По калибратору:

СРБ [мг/л] =  х Конц. калибр. [мг/л]

Нелинейная калибровка по нескольким точкам

Концентрация СРБ в исследуемом образце определяется по калибровочной кривой с использованием подходящей математической модели, такой как logit/log. Калибровочная кривая строится по пяти калибраторам различных уровней и изотоническому раствору NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Стабильность калибровки: 4 недели.

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматизированных фотометрических систем рекомендуется калибратор TruCal CRP (1-5 уровень) компании DiaSys. Значения TruCal CRP определены по эталонному препарату IFCC/BCR/CAP для 15 белков плазмы CRM 470 с использованием утвержденных протоколов. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольной сыворотки TruLab CRP или TruLab Protein.

|  | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| TruLab CRP уровень 1 | 5 9600 99 10 045 | 12 мл |
| уровень 2 | 5 9610 99 10 045 | 1x2 мл |
| TruLab Protein уровень 1 | 5 9500 99 10 046 | 11 мл |
| уровень 2 | 5 9510 99 10 046 | 11 мл |

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

1. Калибровка по одной точке: Диапазон измерения 2–250 мг/л в зависимости от анализатора.

2. Нелинейная калибровка по нескольким точкам: Диапазон измерений от 2 мг/л до концентрации наивысшего калибратора (не менее чем 250 мг/л).

Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+1 и полученный результат умножить на 2.

Предел прозоны

При концентрациях СРБ до 2000 мг/л эффект прозоны не наблюдался.

Специфичность/Помехоустойчивость

CRP FS DiaSys является чувствительным иммуно-логическим тестом благодаря наличию специфических антител к человеческому С-реактивному белку. аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, билирубин до 40 мг/дл, гемоглобин до 500 мг/дл и липемия до 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа, так же как и антикоагулянты в их обычных концентрациях.

Чувствительность/Пределы определения

Нижний предел определения 2 мг/л.

Воспроизводимость

(число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/л | SD, мг/л | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |
| Образец 1 | 6,6 | 0,3 | 4,7 |
| Образец 2 | 20,4 | 0,6 | 0,3 |
| Образец 3 | 88,5 | 3,1 | 3,5 |
| Межсерийная, каждодневная калибровка |
| Образец 1 | 7,3 | 0,4 | 5,9 |
| Образец 2 | 22,1 | 0,6 | 2,6 |
| Образец 3 | 95,0 | 1,2 | 1,3 |
| Межсерийная, однократная калибровка |
| Образец 1 | 7,2 | 0,4 | 5,7 |
| Образец 2 | 22,2 | 0,4 | 1,8 |
| Образец 3 | 97,8 | 2,4 | 2,5 |

Сравнение методов

Сравнение реагента CRP FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже реагентов (x) с использованием 65 образцов, дало следующие результаты:

y = 0,99x + 0,00 мг/л; r = 0,997.

Референсные значения [3, 5–7]

Взрослые, мг/л	<5

Примечание: значения >3 мг/л могут указывать на риск ИБС.

Новорожденные до 3-х недель, мг/л	<4,1

Младенцы до 4-х недель, дети, мг/л	<2,8

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

Литература

1. Thompson D, Milford-Ward A, Whicher JT. The value of acute phase protein measurements in clinical practice. Ann Clin Biochem 1992; 29: 123-131.

2. Gabay C, Kushner I. Acute-phase proteins and other systemic responses to inflammation. N Engl J Med 1999; 340: 448-454.

3. Hansson LO, Lindquist L. C-reactive protein: its role in the diagnosis and follow-up of infectious diseases. Curr Opin Infect Diseases 1997; 10: 196-201.

4. Sipe JD. Acute-phase proteins in osteoarthritis. Semin Arthritis Rheum 1995; 25: 75-86.

5. Ridker PM, Cushman M, Stampfer MJ, Tracy RP, Hennekens CH. Inflammation, aspirin and the risk of cardiovascular disease in apparently healthy men. N Engl J Med 1997; 336: 973-979.

6. Dati F, Schumann G, Thomas L, Aguzzi F, Baudner S, Bienvenu J et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34: 517-520.

7. Schlebusch H, Liappis N, Klein G. High sensitive CRP and creatinine: reference intervals from infancy to childhood. Poster presented at AACC/CSCC; July/August 2001, Chicago, Illinois.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany