D-Dimer FS*

Д-Димер

Информация для заказа

Кат. №                         Фасовка

1 7268  99 10 935   R1 2 х 12 мл + R2 1 х 8 мл

Справка [1, 2]

В процессе коагуляции в плазме образуется растворимый фибрин под действием тромбина на фибриноген. Растворимый фибрин связывается со стенками сосудов с помощью фактора XIIIa. При расщеплении этого полимерно-связанного фибрина вырабатываются характерные продукты, называемые Д-Димерами. Повышенные концентрации Д-Димера обнаруживаются при тромботических болезнях и микротромботических событиях (например, в случае диссеминированного внутрисосудистого свертывания). Определение Д-Димера применяют для того, чтобы исключить тромбоз глубоких вен ног и эмболию сосудов легких.

Метод

Иммунотурбидиметрический тест, усиленный частицами.

Принцип определения

Концентрация Д-Димера определяется методом фиксированного времени путём фотометрического измерения реакции антиген-антитело между антителами против Д-Димера, конъюгированными с частицами, и присутствующим в образце Д-Димером.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

| R1: | Буфер, моль/л | рН 8,5 | 0,38 |
| --- | --- | --- | --- |
| R2: | Суспензия частиц | рН 7,5 |  |
|  | Полистероловые частицы, покрытые мышиными моноклональными антителами против челове-ческого Д-Димера |  |

Стабильность и хранение

Реактивы стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реактивы!

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не допускать их попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Реагент R2 следует перемешать перед первым применением, избегая пенообразования.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Стандартное лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Цитратная плазма

Стабильность [3]:

8 часов	при	20 – 25 °C

4 дня	при	4 – 8 °C

6 месяцев	при	–20 °C

Замораживать только один раз.

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматическим системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	570

Длина опт. пути, см	1

Температура, °С	37

Измерение	по 2 точкам (кинетика фикс.

времени)

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 30 |
| Дистил. вода, мкл | 30 | – |
| Реагент 1, мкл | 900 | 900 |
| Перемешать, инкубировать 3–5 мин, затем добавить: |
| Реагент 2, мкл | 300 | 300 |
| Перемешать, измерить оптическую плотность (А1) в течение 20 сек., инкубировать еще 5 мин и опять измерить оптическую плотность (А2). |

A = (A2 – A1)образца/калибратора

Расчет

Концентрация Д-Димера в исследуемом образце определяется по калибровочной кривой с использованием подходящей математической модели, такой как сплайн. Калибровочную кривую строят по 5 калибраторам различных уровней и изотоническому раствору NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Стабильность калибровки: 6 недель.

Калибраторы и контроли

Для калибровки применяют калибратор TruCal D-Dimer компании DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерение контрольной сыворотки DiaSys TruLab D-Dimer.

Кат. №               Фасовка

TruLab D-Dimer

уровень 1            5 9810 99 10 073         2 х 0,5 мл

уровень 2            5 9820 99 10 073         2 х 0,5 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций Д-Димера в диапазоне измерения от 0,2 до 8,7 мкг FEU/мл (до концентрации наивысшего калибратора). Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, образец не следует разбавлять, а полученный результат сообщать как > 8,7 мкг FEU/мл.

Предел прозоны

При концентрациях Д-Димера до 50 мкг FEU/мл эффект прозоны не наблюдался.

Специфичность/Помехоустойчивость

D-Dimer FS DiaSys является чувствительным иммунологическим тестом благодаря наличию специфических антител к человеческому Д-Димеру. Коньюгированный и неконьюгированный билирубин до 60 мг/дл, гемоглобин до 1000 мг/дл,  липемия до 350 мг/дл триглицеридов и ревматоидный фактор до 300 МЕ/мл не влияют на точность анализа.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения 0,07 мкг FEU/мл.

Воспроизводимость

(число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметичес-кое значение, мкг FEU/мл | SD,мкг FEU/мл | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |
| Образец 1 | 0,719 | 0,013 | 1,76 |
| Образец 2 | 1,02 | 0,014 | 1,35 |
| Образец 3 | 3,87 | 0,047 | 1,21 |
| Межсерийная |
| Образец 1 | 0,659 | 0,030 | 4,59 |
| Образец 2 | 0,953 | 0,021 | 2,18 |
| Образец 3 | 3,59 | 0,039 | 1,10 |

Сравнение методов

Сравнение реагента D-Dimer FS DiaSys (y) и иммунотурбидиметрических тестов  (x) с использованием 235 образцов дало следующие результаты:

y = 0,57x + 0,133  мкг FEU/мл; r = 0,985.

Референсные значения

Пограничное значение для исключения тромбоза глубоких вен ног: < 0,5 мкг FEU/мл.

В исследовании* по определению пограничного значения Д-Димера для исключения тромбоза глубоких вен ног обследовано 250 пациентов. У 50 пациентов подтверждено наличие тромбоза, у 100 пациентов заподозрили наличие тромбоза, который не был подтвержден, и у 100 пациентов не заподозрили наличие тромбоза.

В исследовании получены следующие результаты:

На основе реагента D-Dimer FS компании DiaSys и пограничного значения 0,5 мкг FEU/мл из 50 тромботических субъектов найдено 49 истинно положительных больных и один тромботический субъект оказался ложно-отрицательным. Из 200 нетромботических пациентов найдено 39 ложноположительных и 161 истиннно отрицательный результат.

* Образцы в работе охарактеризованы проф. Gualtiero Palareti, Angiologia e Malattie della Coagulazione “Marino Golinelli”, Bologna.

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

Литература

1. Dati F, Metzmann E. Proteins Laboratory Testing and Clinical Use. Holzheim: DiaSys; 2005.p 376.

2. Thomas L. Clinical Laboartory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998 p. 633-5.

3. Guder WG, Zatwa B et al. The11 quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: Git verlag, 2001: 26-7.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.