Immunoglobulin А FS *

Иммуноглобулин А

Информация для заказа

Кат. №                              Фасовка

1 7202 99 10 935	R1 220 мл + R2 18 мл

Справка

Классы человеческих иммуноглобулинов (IgG, IgA, IgM, IgE и IgD) – группа функционально и структурно схожих гликопротеинов. Человеческий иммуноглобулин А (IgA) имеет молекулярный вес около 160000 дальтон и состоит из двух идентичных тяжелых и двух идентичных легких цепей, которые связаны дисульфидными связями, образуя молекулу характерной Y-образной формы. Сывороточный IgA продуцируется плазматическими клетками (B-клетками) и составляет около 15% всех классов растворимых иммуноглобулинов. Примерно 90% сывороточного IgA представлено мономерными молекулами, остальная часть – димеры и полимеры. Но большей частью IgA присутствует не в сыворотке, а на поверхности слизистых оболочек. В слизистой ткани легких и желудочно-кишечного тракта иммуноглобулин A продуцируется плазматическими клетками в димерной форме; две Y-образные части связаны между собой не только соединением цепочек, но и особым пептидом, называемым «секреторным компонентом». Такой тип IgA называется «секреторным IgA». В организме человека он обычно присутствует не в сыворотке, а в других жидкостях тела, таких как пот, слезы, желудочно-кишечный и бронхиальный секрет. Основной функцией сывороточного IgA является связывание с антигенами и инициация дальнейшего катаболизма антигенов.

Уменьшение концентрации сывороточного IgA встречается как при первичных, так и при вторичных иммунодефицитных синдромах. Резкое повышение концентрации иммуноглобулина одного из классов по причине множественных миелом может привести к уменьшению концентрации для других классов, таких как IgA. К уменьшению концентрации может привести повышенная потеря IgA при серьезном энтерите. Увеличение концентрации IgA может наблюдаться при серьезных инфекциях и аутоиммунных заболеваниях, особенно при воспалительных процессах в печени [1, 2]. Как и для других классов иммуноглобулинов, многие виды миелом продуцируют большие количества моноклонального или поликлонального IgA. Количественное определение сывороточного IgA необходимо для дифференциальной диагностики этих заболеваний.

Все методы определения IgA калибруются для поликлонального сывороточного IgA. Количественное определение моноклонального IgA не стандартизовано, и значения для разных реагентов и методов могут различаться. Значения могут использоваться только для дальнейших исследований. Моноклональная иммуноглобулинемия требует подробного дифференциально-диагностического исследования в дополнение к количественному определению [3].

Метод

Иммунотурбидиметрический тест.

Принцип определения

Определение концентрации IgА по конечной точке путем фотометрического измерения  реакции антиген–антитело между антителами к человеческому IgА и присутствующим в образце иммуноглобулином А.

.Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

Примечание: Концентрации приведены для окончательной тестовой смеси

| R1: | Трис-буфер, ммоль/л | pH 7,5 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NaCl, ммоль/л |  | 150 |
|  | Полиэтиленгликоль (ПЭГ) Детергенты, стабилизаторы |  |  |
| R2: | Трис-буфер, ммоль/л | pH 8,0 | 100 |
|  | NaCl, ммоль/л |  | 300 |
|  | Козьи антитела к человеческому иммуноглобулину А, со стабилизаторами |  |  |

Стабильность и хранение

Реактивы стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реактивы!

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не допускать их попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Стандартное лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка.

• Гепаринизированная или ЭДТА-плазма.

Стабильность [4]:

3 месяца	при 20–25°C

3 месяца	при 4–8°C

6 месяцев 	при –20°C

Замораживать не более одного раза!

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматическим системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	570

Длина опт. пути, см	1

Температура, °С	37

Измерение	относительно холостой пробы

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 2 |
| Дистил. вода, мкл | 2 | – |
| Реагент 1, мкл | 250 | 250 |
| Перемешать, инкубировать 3-5 мин, измерить оптическую плотность (А1), затем добавить: |  |  |
| Реагент 2, мкл | 50 | 50 |
| Перемешать, инкубировать 3 мин, измерить оптическую плотность (А2). |  |  |

A = [(A2 – A1)образца/калибратора] – [(А2 - А1)хол. пробы]

Расчет

Концентрацию IgA в неизвестном образце определяют по калибровочной кривой с использованием принятых математических моделей, таких как logit/log. Калибровочную кривую строят по 5 калибраторам различных уровней и раствору NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Стабильность калибровки: 4 недели.

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматизированных фотометрических систем рекомендуется набор калибраторов TruCal Protein или калибратор TruCal Protein high компании DiaSys. Значения калибраторов определены по эталонному препарату IFCC/BCR/CAP для 15 белков плазмы CRM 470. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольной сыворотки TruLab Protein компании DiaSys.

Кат. №	Фасовка

TruLab Protein

уровень 1	5 9500 99 10 046	11 мл

уровень 2	5 9510 99 10 046	11 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест был разработан для определения концентраций IgA в пределах диапазона измерения от 30 до 900 мг/дл. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+1 и полученный результат умножить на 2.

Если результаты ниже нижней границы, повторите измерение с двойным объемом образца. Если результаты все равно не попадает в диапазон, проверьте на эффект прозоны разбавлением образца.

Предел прозоны

При концентрациях IgA до 5000 мг/дл эффект прозоны не наблюдался.

Специфичность/Помехоустойчивость

Immunoglobulin A FS DiaSys является чувствительным иммунологическим тестом благодаря наличию специфических антител к человеческому иммуноглобулину А. Свободный и конъюгированный билирубин до 60 мг/дл, гемоглобин до 1000 мг/дл, липемия до 2000 мг/дл триглицеридов и ревматоидный фактор до 1700 Ед/мл не влияют на точность анализа. Перекрестных реакций с иммуноглобулинами G и M при испытаниях не наблюдалось.

Чувствительность/Пределы определения

Нижний предел определения составляет 8 мг/дл (минимальная концентрация, которая может быть измерена и отличена от нуля).

Воспроизводимость

Согласно протоколу EP-5 Национального комитета клинических лабораторных стандартов США (NCCLS)

(число измерений n = 40)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/дл | SD, мг/дл | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 296 | 7,68 | 2,60 |
| Образец 2 | 407 | 10,9 | 2,68 |
| Образец 3 | 499 | 10,7 | 2,14 |
| Межсерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 296 | 3,90 | 1,32 |
| Образец 2 | 407 | 3,40 | 0,83 |
| Образец 3 | 499 | 8,43 | 1,69 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Immunoglobulin A FS DiaSys (y) и иммунотурбидиметрических тестов (x) с использованием 81 образца дало следующие результаты:

y = 0,86x + 19,1 мг/дл; r = 0,983.

Сравнение реагнета A Immunoglobulin A FS DiaSys (y) и нефелометрических тестов (x) с использованием 79 образцов дало следующие результаты:

y = 1,07x + 0,18 мг/дл; r = 0,996.

Референсные значения [6,5]

мг/дл

Взрослые 			70 -400

Дети:	до 1 месяца 		7-94

1-12 месяцев 		10-131

1-3 года			19-220

4-5 лет 			48 -345

6-7 лет			41-297

8-10 лет			51 - 297

11-13 лет		44-395

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

Литература

1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998, p. 667–678.

2. Johnson A. M., Rohlfs E. M., Silverman L. M. Proteins. In: Burtis C.A., Ashwood E. R., editors. Tietz textbook of clinical chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company; 1999, p. 507–512.

3. Bartl R., Hoechtlen-Vollmar W., Thomas L. Monoclonal immunoglobulins. In: Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998, p. 742–758.

4. Guder WG, Narayanan S et al. List of Analytes; Preanalytical Variables. 1st ed. Darmstadt: Git Verlag, 1996: 16-7.

5.Dati F., Schumann G., Thomas L., Aguzzi F., Baunder S., Bienvenu J. et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standartization againist the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur. J. Clim. Chem. Clin. Biochem., 1996; 34: 517–520.

6. Heil R, Koberstein R, Zawta B Reference Ranges for Aduts and Children, Roche Diagnostics, 2004, p44-45

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.