Immunoglobulin G FS*

Иммуноглобулин G

Информация для заказа

Кат. №                    Фасовка

1 7212 99 10 935	R1 220 мл + R2 18 мл

Справка

Классы человеческих иммуноглобулинов (IgG, IgA, IgM, IgE и IgD) – это группа функционально и структурно схожих гликопротеинов. Человеческий иммуноглобулин G (IgG) имеет молекулярный вес около 150000 дальтон и состоит из двух идентичных тяжелых и двух идентичных легких цепей, которые связаны дисульфидными связями, образуя молекулу характерной Y-образной формы. IgG продуцируется плазматическими клетками (B-клетками) и составляет около 75% всех классов растворимых иммуноглобулинов. Основной функцией IgG является связывание с антигенами, инициирующее активацию комплемента и запуск дальнейшего катаболизма антигенов.

Уменьшение концентрации IgG встречается как при первичных, так и при вторичных иммунодефицитных синдромах. Повышенная потеря белка вследствие нефротического синдрома также может уменьшить концентрацию IgG. Резкое повышение концентрации иммуноглобулина одного из классов по причине множественных миелом может привести к уменьшению ее для других классов, таких как IgG. Увеличение концентрации IgG может наблюдаться при серьезных инфекциях и аутоиммунных заболеваниях [1, 2]. Многие виды миелом продуцируют большие количества моноклонального или поликлонального IgG. Количественное определение IgG важно для дифференциальной диагностики этих заболеваний. Все методы определения IgG калибруются для поликлонального IgG. Количественное определение моноклонального IgG не стандартизовано, и значения для разных реагентов и методов могут различаться. Значения могут использоваться только для дальнейших исследований. Моноклональная иммуноглобулинемия требует подробного дифференциально-диагностического исследования в дополнение к количественному определению [3].

Метод

Иммунотурбидиметрический тест.

Принцип определения

Определение концентрации IgG по конечной точке путем фотометрического измерения реакции антиген–антитело между антителами к человеческому IgG и присутствующим в образце иммуноглобулином G.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

Примечание: Концентрации приведены для окончательной тестовой смеси

| R1: | Трис-буфер, ммоль/л | pH 7,5 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NaCl, ммоль/л |  | 150 |
|  | Полиэтиленгликоль (ПЭГ) Детергенты, стабилизаторы |  |  |
| R2: | Трис-буфер, ммоль/л | pH 8,0 | 100 |
|  | NaCl, ммоль/л | 300 |
|  | Козьи антитела к человеческому иммуноглобулину G, со стабилизаторами |  |

Стабильность и хранение

Реактивы стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реактивы!

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не допускать их попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Стандартное лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка.

• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.

Стабильность [4]:

3 месяца	при 20–25°C

3 месяца 	при 2–8°C

6 месяцев	при –20°C

Замораживать только один раз.

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматическим системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	570

Длина опт. пути, см	1

Температура, °С	37

Измерение	относительно холостой

пробы

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 2 |
| Дистил. вода, мкл | 2 | – |
| Реагент 1, мкл | 350 | 350 |
| Перемешать, инкубировать 3–5 мин, измерить оптическую плотность (А1), затем добавить: |
| Реагент 2, мкл | 70 | 70 |
| Перемешать, инкубировать 3 мин, измерить оптическую плотность (А2). |

A = [(A2 – A1)образца/калибратора] – [(А2 - А1)хол. пробы]

Расчет

Концентрацию IgG в неизвестном образце определяют по калибровочной кривой с использованием соответствующих математических моделей, таких как logit/log. Калибровочную кривую строят по 5 калибраторам различных уровней и изотоническому раствору NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Стабильность калибровки: 4 недели.

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматических фотометрических систем рекомендуется комплект калибраторов TruCal Protein или калибратор TruCal Protein high компании DiaSys. Значения калибраторов определены по эталонному препарату IFCC/BCR/CAP для 15 белков плазмы CRM 470. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольной сыворотки TruLab Protein компании DiaSys.

Кат. №	Фасовка

TruLab Protein

уровень 1	5 9500 99 10 046	11 мл

уровень 2	5 9510 99 10 046	11 мл

Рабочие характеристики

Тест был разработан для определения концентраций IgG в пределах диапазона измерения от 175 до 3500 мг/дл. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+1 и полученный результат умножить на 2.

Если результаты ниже нижней границы, повторите измерение с двойным объемом образца. Если результаты все равно не попадает в диапазон, проверьте на эффект прозоны разбавлением образца.

Предел прозоны

При концентрациях IgG до 8000 мг/дл эффект прозоны не наблюдался.

Специфичность/Помехоустойчивость

Immunoglobulin G FS DiaSys является чувствительным иммунологическим тестом благодаря наличию специи-фических антител к человеческому иммуноглобулину G. Свободный и конъюгированный билирубин до 60 мг/дл, гемоглобин до 1000 мг/дл, липемия до 2000 мг/дл триглицеридов и ревматоидный фактор до 1700 Ед/мл не влияют на точность анализа. Перекрестных реакций с иммуноглобулинами А и M при испытаниях не наблюдалось.

Чувствительность/Пределы определения

Нижний предел определения составляет 8 мг/дл (минимальная концентрация, которая может быть измерена и отличена от нуля).

Воспроизводимость

Согласно протоколу EP-5 Национального комитета клинических лабораторных стандартов США (NCCLS)

(число измерений n = 40)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/дл | SD, мг/дл | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |
| Образец 1 | 1173 | 14,1 | 1,20 |
| Образец 2 | 1854 | 29,1 | 1,57 |
| Образец 3 | 2217 | 36,0 | 1,62 |
| Межсерийная, каждодневная калибровка |
| Образец 1 | 1173 | 9,49 | 0,81 |
| Образец 2 | 1854 | 21,4 | 1,15 |
| Образец 3 | 2217 | 34,1 | 1,54 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Immunoglobulin G FS DiaSys (y) и иммунотурбидиметрических тестов (x) с использованием 81 образца дало следующие результаты:

y = 1,10x – 52,9 мг/дл; r = 0,997.

Сравнение реагента Immunoglobulin G FS DiaSys (y) и нефелометрических тестов (x) с использованием 79 образцов дало следующие результаты:

y = 1,08x – 51,6 мг/дл; r = 0,992.

Референсные значения [6,5]

мг/дл

Взрослые 		700 -1600

Дети:	новорожденные	700 -1600

1-3 месяца	250 -750

4-6 месяцев	180 -800

7-12 месяцев	300-1000

2 года		350-1000

3-5 лет		500 -1300

6-9 лет		600 - 1300

10-13 лет	700 -1400

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

Литература

1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998, p. 667–678.

2. Johnson A. M., Rohlfs E. M., Silverman L. M. Proteins. In: Burtis C.A., Ashwood E. R., editors. Tietz textbook of clinical chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company; 1999, p. 507–512.

3. Bartl R., Hoechtlen-Vollmar W., Thomas L. Monoclonal immunoglobulins. In: Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998, p. 742–758.

4. Guder WG, Narayanan S et al. List of Analytes; Preanalytical Variables. 1st ed. Darmstadt: Git Verlag, 1996: 16-7.

5.Dati F., Schumann G., Thomas L., Aguzzi F., Baunder S., Bienvenu J. et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standartization againist the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur. J. Clim. Chem. Clin. Biochem., 1996; 34: 517–520.

6. Heil R, Koberstein R, Zawta B Reference Ranges for Aduts and Children, Roche Diagnostics, 2004, p44-45

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.