Immunoglobulin M FS*

Иммуноглобулин M

Информация для заказа

Кат. №                       Фасовка

1 7222 99 10 935	R1 220 мл + R2 18 мл

Справка

Классы человеческих иммуноглобулинов (IgG, IgA, IgM, IgE и IgD) – группа функционально и структурно схожих гликопротеинов. Человеческий иммуноглобулин M (IgM) имеет молекулярный вес около 970000 дальтон и состоит из пяти Y-образных молекул, соединенных вместе пептидным мостиком. Каждая из пяти Y-образных молекул состоит из двух идентичных тяжелых и двух идентичных легких цепочек, связанных дисульфидными связями. IgM продуцируется плазматическими клетками (B-клетками) и представляет около 5% всех классов растворимых иммуноглобулинов. Основной функцией иммуноглобулина M является связывание с антигенами, инициирующее активацию комплемента и запуск дальнейшего катаболизма антигенов. IgM  является классом иммуноглобулинов, который синтезируется первым после контакта с новым антигеном.

Уменьшение концентрации IgM встречается как при первичных, так и при вторичных иммунодефицитных синдромах. Повышенная потеря белка из-за серьезных воспалений кишечника также может уменьшить концентрацию IgM. Резкое повышение концентрации иммуноглобулина одного из классов по причине множественных миелом может привести к уменьшению ее для других классов, таких как IgM.

Увеличение концентрации IgM может наблюдаться при серьезных инфекциях и аутоиммунных заболеваниях. Многие виды миелом, в первую очередь макроглобулинемия Вальденстрема, продуцируют большие количества моноклонального или поликлонального IgM. Количественное определение IgM необходимо для дифференциальной диагностики этих заболеваний.

Все методы определения IgM калибруются для поликлонального сывороточного IgM. Количественное определение моноклонального IgM не стандартизовано, и значения для разных реагентов и методов могут различаться. Значения могут использоваться только для дальнейших исследований. Моноклональная иммуноглобулинемия требует подробного дифференциально-диагностического исследования в дополнение к количественному определению [3].

Метод

Иммунотурбидиметрический тест.

Принцип определения

Определение концентрации IgМ по конечной точке путем фотометрического измерения реакции антиген–антитело между антителами к человеческому IgМ и присутствующим в образце иммуноглобулином М.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

| R1: | Трис-буфер, ммоль/л | pH 7,5 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NaCl, ммоль/л |  | 150 |
|  | Полиэтиленгликоль (ПЭГ) |  |
|  | Детергенты, стабилизаторы |  |
| R2: | Трис-буфер, ммоль/л | рН 8,0 | 100 |
|  | NaCl, ммоль/л |  | 1150 |
|  | Козьи антитела против человеческого иммуноглобулина М со стабилизаторами |  |

Стабильность и хранение

Реактивы стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реактивы!

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не допускать их попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Стандартное лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка.

• Гепаринизированная или ЭДТА-плазма.

Стабильность [4]:

7 дней		при 15–25°C

3 месяца 		при 2–8°C

6 месяцев		при –20°C

Замораживать только один раз.

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	415/700 (бихроматическое

определение)

Длина опт. пути, см	1

Температура, °С	37

Измерение	относительно холостой

пробы

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 2 |
| Дистил. вода, мкл | 2 | – |
| Реагент 1, мкл | 250 | 250 |
| Перемешать, инкубировать 3 мин, измерить оптическую плотность (А1), затем добавить: |
| Реагент 2, мкл | 50 | 50 |
| Перемешать, инкубировать 3 мин, измерить оптическую плотность (А2). |

A = (A2 – A1)образца/калибратора – (A2 – A1)холостой пробы

Расчет

Концентрацию IgМ в исследуемом образце определяют по калибровочной кривой с использованием соответствующей математической модели, такой как logit/log. Калибровочную кривую строят по 5 калибраторам различных уровней и изотоническому раствору NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Стабильность калибровки: 4 недели.

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматизированных фотометрических систем рекомендуется набор калибраторов TruCal Protein или калибратор TruCal Protein high компании DiaSys. Значения калибраторов установлены по эталонному препарату IFCC/BCR/ CAP для 15 белков плазмы (CRM 470).

Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольной сыворотки TruLab Protein компании DiaSys.

Кат. №	Фасовка

TruLab Protein

уровень 1	5 9500 99 10 046	11 мл

уровень 2	5 9510 99 10 046	11 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест был разработан для определения концентраций IgМ в диапазоне измерения от 25 до 800 мг/дл. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 1 и полученный результат умножить на 2.

Если результат ниже нижней границы, повторите измерение с двойным объемом образца. Если результаты все равно не попадает в диапазон, проверьте на эффект прозоны разбавлением образца.

Предел прозоны

При концентрациях IgМ до 8000 мг/дл эффект прозоны не наблюдался.

Специфичность/Помехоустойчивость

Immunoglobulin M FS DiaSys является чувствительным иммунологическим тестом благодаря наличию специфи-ческих антител к человеческому иммуноглобулину М. Свободный и конъюгированный билирубин до 60 мг/дл, гемоглобин до 1000 мг/дл, липемия до 2000 мг/дл триглицеридов и ревматоидный фактор до 1700 Ед/мл не влияют на точность анализа. Перекрестных реакций с иммуноглобулинами А и G при испытаниях не наблюдалось.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения составляет 3 мг/дл (минимальная концентрация, которая может быть измерена и отличена от нуля).

Воспроизводимость

(число измерений n = 40)

В соответствии с протоколом EP-5 Национального комитета клинических лабораторных стандартов США (NCCLS)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/дл | SD, мг/дл | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |
| Образец 1 | 87,3 | 2,05 | 2,35 |
| Образец 2 | 275 | 6,06 | 2,21 |
| Образец 3 | 420 | 8,92 | 2,12 |
| Межсерийная, каждодневная калибровка |
| Образец 1 | 87.3 | 1,78 | 2,04 |
| Образец 2 | 275 | 3,43 | 1,25 |
| Образец 3 | 420 | 7,12 | 1,69 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Immunoglobulin M FS DiaSys (y) и нефелометрических тестов (x) с использованием 77 образцов дало следующие результаты:

y = 0,93 x + 4,23 мг/дл; r = 0,992.

Референсные значения [6,5]

|  | мг/дл |
| --- | --- |
| Взрослые: | 40-230 |
| Дети: |  |
| новорожденные | 10-30 |
| 1-3 месяца | 10-70 |
| 4-6 месяцев | 20-100 |
| 7-12 месяцев | 30-100 |
| 2 года | 40-140 |
| 3-5 лет | 40-180 |
| 6-9 лет | 40-160 |
| 10-13 лет | 40-150 |

Литература

1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998, p. 667–678.

2. Johnson A. M., Rohlfs E. M., Silverman L. M. Proteins. In: Burtis C.A., Ashwood E. R., editors. Tietz textbook of clinical chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company; 1999, p. 507–512.

3. Bartl R., Hoechtlen-Vollmar W., Thomas L. Monoclonal immunoglobulins. In: Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998, p. 742–758.

4. Guder WG, Narayanan S et al. List of Analytes; Preanalytical Variables. 1st ed. Darmstadt: Git Verlag, 1996: 16-7.

5.Dati F., Schumann G., Thomas L., Aguzzi F., Baunder S., Bienvenu J. et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standartization againist the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur. J. Clim. Chem. Clin. Biochem., 1996; 34: 517–520.

6. Heil R, Koberstein R, Zawta B Reference Ranges for Aduts and Children, Roche Diagnostics, 2004, p44-45

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.