Иммуноглобулин G в моче 

IgG

	Код набора
	Компоненты набора

	IGG/LOW-000
	Антисыворотка, 1 × 5 мл

Буфер, 2 × 25 мл


Диагностическое значение

Определение IgG в моче может использоваться для дифференциации клубочковых и канальцевых протеинурий. Повышенные уровни IgG указывают на неизбирательную гломерулопатию или смешанную клубочково-канальцевую патологию.

Определение IgG в спинномозговой жидкости может применяться для выявления повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера для белков плазмы и повышенной интратекальной секреции иммуноглобулинов.

Метод

Измерение реакции антиген – антитело методом по конечной точке.

Состав реагентов набора

Антисыворотка:

Фосфат-буферизованный физиологический раствор (pH 7,43) 

Поликлональные козьи антитела к человеческому IgG (5,07 мг/мл)  (могут варьировать)

Азид натрия (0,95 г/л)

Буфер:

Фосфат-буферизованный физиологический раствор (pH 7,43) 

Полиэтиленгликоль (60 г/л)

Азид натрия (0,95 г/л)

Подготовка и стабильность реагентов

Подготовка реагентов:

Реагенты поставляются в жидком виде и готовы к использованию.

Условия и срок хранения:

Реагенты стабильны до окончания срока годности при хранении при 2 – 8 °C. В роторе прибора стабильность реагентов составляет 4 недели при условии отсутствия загрязнений. Реагенты не замораживать! 

Дополнительные необходимые реагенты 

0,9 % раствор хлорида натрия (9 г/л).

Калибраторы и контрольные пробы:

	Код
	Описание

	MPP/STD-001
	Калибратор специфических белков в моче, 1 мл

	MPP/CON-001
	Контрольная сыворотка специфических белков в моче, 1 мл


Представляет собой жидкую стабилизированную смесь человеческих сывороток. Содержат 0,95 г/л азида натрия. Номинальные значения указаны в прилагаемом вкладыше.

Забор проб

Для анализа пригодны разовые пробы мочи, а также пробы, собранные за некоторое время. Пробы мочи хранить при 4 °C и перед тестированием отцентрифурировать для удаления взвеси.

При тестировании СМЖ использовать свежую пробу. Если тест не может быть выполнен в день забора пробы, последняя может храниться до 48 часов при 2 – 8 °C. Для более длительного хранения пробу следует заморозить.

Автоматизация

Адаптации набора к анализаторам для клинической химии высылаются по запросу.

Процедура тестирования вручную

Проба/Контроль: Не разводить.

Калибровочная кривая: Построить калибровочную кривую, приготовив разведения калибратора в соотношениях 1:5, 1:10, 1:20, 1:40 и 1:80 физиологическим раствором с концентрацией 9 г/л. Для нулевой точки использовать чистый физиологический раствор с концентрацией 9 г/л.

Тестирование: Смешать 60 мкл проб, калибраторов и контрольных сывороток с 900 мкл буфера. Измерить оптическую плотность (ОП1) проб, калибраторов и контрольных сывороток при 340 нм. Внести 120 мкл антисыворотки, перемешать и инкубировать 5 минут при комнатной температуре. Повторно измерить оптическую плотность (ОП2) проб, калибраторов и контрольных сывороток при 340 нм.

Вычислить ∆ОП для всех проб, построить калибровочную кривуюи определить по ней концентрации IgG в пробах пациентов и контрольных сыворотках.

	λ=340 нм
	Холостая проба
	Проба/калибратор

	Проба или калибратор, мкл
	60
	60

	Буфер, мкл
	900
	900

	Перемешайте, измерьте оптическую плотность (ОП1), затем добавьте:

	Антисыворотка, мкл
	120
	120

	Перемешайте, инкубируйте 5 минут, измерьте оптическую плотность (ОП2)


∆ОП= (ОП2-ОП1) Пробы/калибратора

Клиническая норма

В  моче в норме присутствуют лишь следы IgG; его концентрации свыше 10 мг/л рассматриваются как патологические. В СМЖ (у взрослых) нормальный уровень IgG составляет 15 – 75 мг/л.

Данные интервалы приведены лишь в качестве ориентировочных. Каждая лаборатория должна сама установить пределы нормы для обследуемых пациентов.

Характеристики

Технические и статистические характеристики набора реагентов для определения IgG определялись с помощью анализатора для клинической химии (Cobas Mira).

Диапазон измерения:
0 – 300 мг/л

Предел определения:
4 мг/л

Чувствительность:
0,0012 единиц ABS на

единицу концентрации

Специфичность: 
Моноспецифичен

Интерференции: Не обнаружено интерференции с гемоглобином (1000 мг/дл), цитратом натрия (1000 мг/дл), гепарином (50 мг/дл), билирубином (20 мг/дл) и триглицеридами (2500 мг/дл).

Пределы применимости:
Нет

Стабильность при 4 °C: Не менее 3 лет с даты производства

Предупреждения и меры предосторожности

1. Только для диагностики in vitro.

2. Было обнаружено, что азид натрия способен вступать в реакцию с металлом труб лабораторной канализации с образованием взрывоопасных азидов свинца и меди. После слива в канализацию реагентов, содержащих азид натрия, следует тщательно промыть канализацию водой.

3. Полиэтиленгликоль биологически безопасен.

4. Вся донорская кровь, использованная для изготовления калибраторов и контрольных сывороток, была протестирована на антитела к ВИЧ1 и ВИЧ2, а также поверхностный антиген вируса гепатита B и антитела к вирусу гепатита C утверждёнными FDA методами и показала отрицательные результаты.

Литература

1. Waller, K.V., Ward, K.M. Mahan, J.D. and Wismatt, D.K., Clin. Chem. 35, 755 (1989).

2. Weber, M.H., Clin.Diag. Lab. Med. 88, 56 (1988).

3. Humbel, R.L., Schinker, C., Duhoux, D. and Poulthier, A., J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 26, 751 (1988).
