[image: image1.png]


Prealbumin FS*
Преальбумин
Информация для заказа

Кат. №
           Фасовка
1 0292 99 10 935
R1 220 мл + R2 18 мл

Справка [1-3]

Преальбумин или транстиретин представляет собой белок с молекулярной массой 55 кДа, синтезируемый в основном в печени. Происхождение названия преальбумин связано с его электрофоретической подвижностью, поскольку при электофорезе преальбумин идет впереди альбумина. Преальбумин выполняет роль транспортного белка для гормона тироксина. Он также переносит витамин А в присутствии ретинол-связывающего белка, и таким образом предотвращает его потерю через почки. Преальбумин имеет высокое содержание аминокислоты триптофана и одно из наиболее высоких соотношений незаменимых аминокислот к заменимым для любого белка в организме, делая его четким маркером синтеза белка. Из-за его короткого периода полувыведения от 1 до 2 дней, измерение его концентрации в сыворотке может предоставить своевременную и более чувствительную оценку белкового недоедания или дисфункции печени, чем трансферрин или альбумин.

Концентрация преальбумина в сыворотке подвержена влиянию различных факторов:

Преальбумин является негативным реактантом острой фазы, концентрация которого понижается при наличии воспаления, а также в непосредственный послеоперационный период. Уровни преальбумина в сыворотке уменьшаются также у больных, страдающих от белкового недоедания, например, злокачественной болезни, цирроза, энтеропатии с потерей белка, и недостатка цинка. Уровни преальбумина в сыворотке понижаются также под влиянием эстрогенов. Уровни преальбумина в сыворотке могут повышаться в результате применения глюкокортикоидов, анаболических стероидов и андрогенов, а также в случае острой алкогольной интоксикации.

Метод

Иммунотурбидиметрический тест.

Принцип определения

Определение концентрации преальбумина по конечной точке путем фотометрического измерения реакции антиген–антитело между антителами к человеческому преальбумину и присутствующем в образце преальбумином.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси
	R1:
	Трис-буфер, ммоль/л
	pH 7,5
	100

	
	NaCl, ммоль/л
	
	50

	
	Полиэтиленгликоль (ПЭГ)
	

	
	Детергенты, стабилизаторы
	

	R2:
	Трис-буфер, ммоль/л
	рН 7,8
	150

	
	NaCl, ммоль/л
	
	450

	
	Козьи антитела против человеческого преальбумина со стабилизаторами


Стабильность и хранение

Реактивы стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реактивы!
Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не допускать их попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор
• 0,9% раствор NaCl.

• Стандартное лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы
• Сыворотка.

• Гепаринизированная или ЭДТА-плазма.

Стабильность 

3 дня

при 2–8°C

6 месяцев

при –20°C
Замораживать только один раз.
Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматическим системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм
415

Длина опт. пути, см
1


Температура, °C
37


Измерение
относительно холостой пробы

	
	Холостая проба
	Образец/
калибратор

	Образец/калибратор, мкл
	–
	12

	Дист. вода, мкл
	12
	–

	Реагент 1, мкл
	1000
	1000

	Перемешать, инкубировать 5 мин, измерить оптическую плотность (А1), затем добавить:

	Реагент 2, мкл
	200
	200

	Перемешать, инкубировать еще 5 мин, измерить оптическую плотность (А2).


A = (A2 – A1)образца/калибратора.

Расчет
Концентрация преальбумина в исследуемом образце определяется по калибровочной кривой с использованием соответствующей математической модели, такой как logit/log. Калибровочная кривая строится по пяти калибраторам различных уровней и изотоническому раствору NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Стабильность калибровки: 6 недель.

Калибраторы и контроли
Для калибровки автоматизированных фотометрических систем рекомендуется набор калибраторов TruCal Protein или калибратор TruCal Protein high компании DiaSys. Значения калибратора TruCal Protein установлены по эталонному препарату IFCC/BCR/ CAP для 14 белков плазмы (CRM 470). 
Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерение контрольной сыворотки TruLab Protein компании DiaSys.

      Кат. №
Фасовка

TruLab Protein

уровень 1
5 9500 99 10 046
  11 мл

уровень 2
5 9510 99 10 046
  11 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций преальбумина в диапазоне измерения от 0,04 до 1,50 г/л. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 3 и полученный результат умножить на 4.

Предел прозоны

При концентрациях преальбумина до 2,6 г/л эффект прозоны не наблюдался.

Специфичность/Помехоустойчивость

Prealbumin FS DiaSys является чувствительным иммунологическим тестом благодаря наличию специфических антител к человеческому преальбумину. Не наблюдалось интерференции со связанным билирубином при концентрациях до 40 мг/дл, несвязанным билирубином при концентрациях до 35 мг/л, гемоглобином при концентрациях до 150 мг/дл, липемии при концентрациях до 2000 мг/дл триглицеридов, и РФ при концентрациях до 500 МЕ/мл.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения 0,01 г/л.

Воспроизводимость
(число измерений n = 20)
	Образец
	Среднеарифметическое значение, г/л
	SD, г/л
	CV, %

	Внутрисерийная

	Образец 1
	0,198
	0,002
	1,12

	Образец 2
	0,341
	0,005
	1,41

	Образец 3
	0,520
	0,008
	1,52

	Межсерийная

	Образец 1
	0,213
	0,011
	4,99

	Образец 2
	0,353
	0,013
	3,74

	Образец 3
	0,533
	0,014
	2,58


Сравнение методов

Сравнение реагента Prealbumin FS DiaSys (y) и иммунотурбидиметрических тестов (x) с использованием 100 образцов дало следующие результаты: 

y = 0,954 x + 0,011 г/л; r = 0,994 
Сравнение реагента Prealbumin FS DiaSys (y) и нефелометрических тестов (x) с использованием 100 образцов дало следующие результаты: 

y = 0,983 x + 0,013 г/л; r = 0,990

Референсные значения [5]

Сыворотка/плазма, г/л: 
0,2 – 0,4

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

Литература
1. Dati F, Metzmann E. Proteins Laboratory Testing and Clinical Use. Holzheim: DiaSys; 2005. p. 42, 333-4.

2. Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B/ Saunders Company; 1999. p.500, 1144, 1384-5.

3. Beck FK, Rosenthal TC. Prealbumin: A Marker for Nutritional Evaluation. American Family Physician 2002; 65:8:1575-8.

4. Guder WG, Zawta B et al.  The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001. p. 40-1.

5. Dati F et al. Consensus of a Group of Professional Societies and Diagnostic Companies on Guidelines for Interim Reference Ranges for 14 Proteins in Serum Based on the Standardization Against the IFCC/BCR/CAP Reference Material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34:517-20/ 

Изготовитель
DiaSys Diagnostic Systems GmbH 
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.
















*FS – жидкие стабильные (Fluid stable)

