Rheumatoid factor FS*

Ревматоидный фактор

Информация для заказа

Кат. №                          Фасовка

1 7022 99 10 935	R1	220 мл + R2 18 мл

Справка

Ревматоидные факторы (РФ) – это группа антител, принадлежащих ко всем классам иммуноглобулинов (Ig), направленных против Fc фрагмента измененного или связанного IgG [1]. Диагностические тесты для определения РФ в основном идентифицируют РФ класса IgM, образующиеся при некоторых ревматических болезнях в основном воспалительного происхождения [2].

РФ присутствуют приблизительно у 70–80% пациентов с ревматоидными артритами (РА), но они не специфичны для РА, поскольку повышенные концентрации также наблюдаются при различных неревматических болезнях, а также примерно у 10% пожилого населения без клинических симптомов РА [3]. Наличие или отсутствие ревматоидных факторов представляет собой ценный инструмент для дифференциальной диагностики ревматических заболеваний [4]. Кроме этого, высокие концентрации РФ при РА часто связаны с прогрессивным клиническим течением болезни [2, 3]. Однако положительные значения РФ необходимо подтверждать клиническими и другими лабораторными данными.

Метод

Иммунотурбидиметрический тест.

Принцип определения

Определение концентрации РФ по конечной точке путем фотометрического измерения реакции антиген–антитело между IgG, агрегированного теплом, и присутствующими в образце РФ.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

| R1: | Фосфатный буфер, ммоль/л | рН 7,4 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| R2: | Человеческий IgG, агрегированный теплом, мг/мл |  | ≤0,4 |

Стабильность и хранение

Реактивы стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реактивы!

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не допускать их попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Стандартное лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка.

• Гепаринизированная или ЭДТА-плазма.

Для сбора крови не использовать пробирки с фтористым натрием.

Стабильность:

3 дня		при 4–8°C

1 день		при 20–25°C

4 недели		при –20°C

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматическим системам за-прашивайте дополнительно

Длина волны, нм	340, Hg 334

Длина опт. пути, см	1

Температура, °С	37

Измерение	относительно холостой пробы

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 15 |
| Дистил. вода, мкл | 15 | – |
| Реагент 1, мкл | 250 | 250 |
| Перемешать, инкубировать 3-5 мин, измерить оптическую плотность (А1), затем добавить: |  |  |
| Реагент 2, мкл | 50 | 50 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, измерить оптическую плотность (А2). |  |  |

A = (A2 – A1)образца/калибратора

Расчет

Концентрация РФ в исследуемом образце определяется по калибровочной кривой с использованием принятой математической модели, такой как logit/log. Калибровочная кривая строится по пяти калибраторам различных уровней и изотоническому раствору NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Стабильность калибровки: 3 недели.

Контроли и калибраторы

Для калибровки автоматизированных фотометрических систем рекомендуется набор калибраторов TruCal RF компании DiaSys. Значения калибраторов определены по эталонному препарату 1-го Британского Стандарта 64/002.

Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольной сыворотки TruLab Protein.

Кат. №	Фасовка

TruLab Protein

уровень 1	5 9500 99 10 046	11 мл

уровень 2	5 9510 99 10 046	11 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций РФ в диапазоне от 10 до 500 МЕ/мл. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 2 и полученный результат умножить на 3.

Предел прозоны

При концентрациях РФ до 3000 МЕ/мл эффект прозоны не наблюдался.

Специфичность/Помехоустойчивость

Не было обнаружено интерференции со стороны аскорбиновой кислоты до 30 мг/дл, билирубина до 40 мг/дл гемоглобина до 500 мг/дл и липемии до 2000 мг/дл триглицеридов.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения 2 МЕ/мл (минимальная концентрация, которая может быть измерена и отлична от нуля).

Воспроизводимость

(t = 37°C, число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, МЕ/мл | SD, МЕ/мл | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 41,8 | 1,86 | 4,45 |
| Образец 2 | 76,4 | 2,21 | 2,90 |
| Образец 3 | 239 | 4,37 | 1,83 |
| Межсерийная, каждодневная калибровка |  |  |  |
| Образец 1 | 44,6 | 2,56 | 5,74 |
| Образец 2 | 81,5 | 3,46 | 4,25 |
| Образец 3 | 245 | 7,64 | 3,12 |
| Межсерийная, однократная калибровка |  |  |  |
| Образец 1 | 37,1 | 2,10 | 5,65 |
| Образец 2 | 72,7 | 3,06 | 4,21 |
| Образец 3 | 237 | 7,98 | 3,36 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Rheumatoid factor FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже иммунотурбидиметрических тестов (x) с использованием 73 образцов дало следующие результаты:

y = 1,057x + 8,846 МЕ/мл; r = 0,968.

Сравнение реагента Rheumatoid factor FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже нефелометрических тестов (х) с использованием 47 образцов дало следующие результаты:

у = 0,945 х + 17,852 МЕ/мл; r = 0,943.

Референсные значения[5]

Предполагается, что значения РФ у здорового населения обычно должно быть менее 15 МЕ/мл (95%).

Для учета всех влияющих факторов, каждая лаборатория должна определить нормальные значения своего контингента пациентов.

Литература

1. Winchester RJ. Characterization of IgG complexes in patients with rheumatoid arthritis. Ann N Y Acad Sci 1975; 256: 73-81.

2. Moore TL, Dorner RW. Rheumatoid factors. Clin Biochem 1993; 26: 75-84.

3. Shmerling RH, Delbanco TL. The rheumatoid factor: an analysis of clinical utility. Am J Med 1991; 91: 528-534.

4. Mannik M. Rheumatoid factors in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. J Rheumatol Suppl 1992; 32: 46-49.

5. Mierau R, Genth E. Autoantibodies in rheumatoid arthritis. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 810-813.

6. Mierau R, Genth E.. Autoantibodies in rheumatoid

arthritis. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory

diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft;

1998. p. 810-3.

7. Guder WG, Zatwa B et al. The quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: Git Verlag, 2001: 42-3.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany