Transferrin FS*

Трансферрин

Информация для заказа

Кат. №                          Фасовка

1 7252 99 10 935	R1 220 мл + R2 18 мл

Справка [1, 2]

Трансферрин – гликопротеин с молекулярным весом 79570 дальтон, который существует в различных изомерных формах и может связывать два иона Fe3+. Он переносит железо в плазме между желудочно-кишечным трактом, железонакопительными органами, такими как печень, селезёнка и костный мозг, и железопотребляющими органами, такими как кроветворная ткань. Синтез трансферрина в печени зависит от потребности в железе и резервов железа в организме; таким образом, концентрации трансферрина могут указывать на избыток или недостаток железа. Тестирование на трансферриновую насыщенность используется для скрининга гемохроматоза, для исключения избытка железа при патологиях его распределения в организме, например, заболеваниях печени, и для мониторинга эритропоэтиновой терапии пациентов с почечной недостаточностью. Метод измерения трансферриновой насыщенности заменяет метод определения общей железосвязывающей способности.

Метод

Иммунотурбидиметрический тест.

Принцип определения

Метод определения концентрации трансферрина по конечной точке основан на фотометрическом измерении реакции антиген–антитело между антителами к человеческому трансферрину и трансферрину, присутствующему в пробе.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

Примечание: Концентрации приведены для окончательной тестовой смеси

| R1: | Трис-буфер, ммоль/л | pH 7,5 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NaCl, ммоль/л |  | 180 |
|  | Полиэтиленгликоль (ПЭГ) |  |  |
|  | Детергенты, стабилизаторы |  |  |
| R2: | Трис-буфер | рН 8,0 | 100 |
|  | NaCl, ммоль/л |  | 300 |
|  | Козьи антитела к человеческому трансферину со стабилизаторыми |  |  |

Стабильность и хранение

Реактивы стабильны до конца указанного месяца срока годности при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реактивы!

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не допускать их попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Стандартное лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка.

• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.

Стабильность:

8 дней	при 20–25°C

8 дней	при 4–8°C

6 месяцев	при –20°C

Замораживать не более одного раза!

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматическим системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	570

Длина опт. пути, см	1

Температура, °С	37

Измерение	относительно холостой пробы

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 2 |
| Дистил. вода, мкл | 2 | – |
| Реагент 1, мкл | 250 | 250 |
| Перемешать, инкубировать 3-5 мин, измерить оптическую плотность (А1), затем добавить: |  |  |
| Реагент 2, мкл | 50 | 50 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, измерить оптическую плотность (А2). |  |  |

A = (A2 – A1)образца/калибратора – (A2 – A1)холостой пробы

Расчет

Концентрацию трансферрина в неизвестном образце определяют по калибровочной кривой с использованием соответствующих математических моделей, таких как logit/log. Калибровочную кривую строят по 5 калибраторам различных уровней и изотоническому раствору NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Стабильность калибровки: 4 недели.

Трансферриновая насыщенность (%) =

=Железо(мкг/дл)×79570Тфр(мг/дл)×2×56×10.

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматических фотометрических систем рекомендуется использовать набор калибраторов TruCal Protein или калибратор TruCal Protein high компании DiaSys. Значения TruCal Protein установлены по эталонному препарату IFCC/BCR/CAP для 15 белков плазмы (CRM 470).

Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольной сыворотки DiaSys TruLab Protein.

Кат. №	  Фасовка

TruLab Protein

уровень 1	5 9500 99 10 046	    11 мл

уровень 2	5 9510 99 10 046	    11 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест был разработан для определения концентраций трансферрина в диапазоне измерения от 3 до 800 мг/дл. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 1 и полученный результат умножить на 2.

Предел прозоны

При концентрациях трансферрина до 2000 мг/дл эффект прозоны не наблюдался.

Специфичность/Помехоустойчивость

Transferrin FS DiaSys является чувствительным иммунологическим тестом благодаря наличию специфических антител к человеческому трансферрину. Свободный и конъюгированный билирубин до 60 мг/дл, гемоглобин до 1000 мг/дл, липемия до 2000 мг/дл триглицеридов и ревматоидный фактор до 1700 Ед/мл не влияют на точность анализа.

Чувствительность/Пределы определения

Нижний предел определения составляет 3 мг/дл.

Воспроизводимость

(число измерений n = 40)

В соответствии с протоколом EP-5 Национального комитета клинических лабораторных стандартов США (NCCLS)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/дл | SD, мг/дл | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 222 | 5,29 | 2,38 |
| Образец 2 | 394 | 7,25 | 1,84 |
| Образец 3 | 543 | 9,08 | 1,67 |
| Межсерийная, каждодневная калибровка |  |  |  |
| Образец 1 | 222 | 0,91 | 0,41 |
| Образец 2 | 394 | 0,93 | 0,24 |
| Образец 3 | 543 | 7,45 | 1,37 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Transferrin FS DiaSys (y) и иммунотурбидиметрических тестов (x) с использованием 70 образцов дало следующие результаты:

y = 0,98x – 0,93 мг/дл; r = 0,993.

Сравнение реагента Transferrin FS DiaSys (y) и нефелометрических тестов (x) с использованием 71 образца дало следующие результаты:

y = 1,10x – 16,6 мг/дл; r = 0,974.

Референсные значения [3]

200–360 мг/дл		(2,0–3,6 г/л)

Литература

1. Wick M., Pingerra W., Lehmann P. Iron metabolism: diagnostics and therapy of anemias. 3rd ed. Vienna, New York: Springer Verlag, 1996.

2. Fairbanks V.F., Klee G.G. Biochemical aspects of hematology. In: Burtis C.A., Ashwood E.R., editors. Tietz textbook of clinical chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company; 1999, p. 1642–1710.

3. Dati F., Schumann G., Thomas L., Aguzzi F., Baunder S., Bienvenu J. et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standartization againist the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur. J. Clim. Chem. Clin. Biochem., 1996; 34: 517–520.

4. Guder WG, Narayanan S et al. List of Analytes; Preanalytical Variables. 1st ed. Darmstadt: Git Verlag, 1996: 22-3.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany