Cystatin C FS*

Цистатин С

Информация для заказа

Кат. №                           Фасовка

1 7158 99 10 930	R1 4х12 мл + R2 2х8 мл

Справка [1 - 9]

Цистатин С представляет собой негликозилированный основной белок (120 аминокислотных остатков) с низким молекулярным весом 13,4 кДа. Он действует как ингибитор цистеиновой протеазы и эндогенно образуется в организме человека с постоянной скоростью всеми исследованными ядерными клетками, свободно фильтруется в ренальных клубочках и почти полностью реабсорбируется и разрушается в почечных канальцах у здоровых людей. В почечных канальцах не происходит секреция цистатина. Кроме того, уровни цистатина С в крови не зависят от пола и мышечной массы.  Считается, что цистатин С является более надёжным и чувствительным маркером скорости клубочковой фильтрации (СКФ), чем клиренс креатинина или сывороточный креатинин, особенно при умеренном нарушении функции почек. Определение уровня цистатина С может быть особенно полезным у детей, лиц пожилого возраста, диабетических пациентов, больных с циррозом печени, пациентов после трансплантации почек, онкобольных и у беременных с подозрением на преэклампсию.

Метод

Усиленный частицами иммунотурбидиметрический тест.

Принцип определения

Определение концентрации цистатина С путём фотометрического измерения реакции антиген-антитело между антителами к цистатину С, иммобилизованными на полистироловых частицах, и присутствующим в образце цистатином С.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

| R1: | Трис-буфер, ммоль/л | pH 7,5 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NaCl, ммоль/л |  | 200 |
|  | Полиэтиленгликоль (ПЭГ) |  |  |
|  | Детергенты, стабилизаторы |  |  |
| R2: | Борат, ммоль/л |  | 7,5 |
|  | Козьи поликлональные антитела против человеческого цистатина С, иммобилизованные на карбоксилированные полистироловые частицы |  |  |
|  | Стабилизаторы |  |  |

Стабильность и хранение

Реактивы стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реактивы!

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не допускать их попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Стандартное лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

Сыворотка, гепаринизированная плазма

Стабильность [10]:

2 дня		при 20 – 25 °C

1 неделя		при 2 – 8 °C

1 месяц		при –20 °C

Замораживать только один раз.

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	505

Длина опт. пути, см	1

Температура, °С	37

Измерение	по 2 точкам (кинетика фикс.

времени), относительно холостой пробы

|  | Холостая проба | Образец / калибратор |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец/калибратор | – | 7 мкл |  |
| Дист. вода | 7 мкл | – |  |
| Реагент 1 | 630 мкл | 630 мкл |  |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить: |  |  |  |
| Реагент 2 | 210 мкл |  | 210 мкл |
| Перемешать, измерить оптическую плотность (А1) инкубировать 5 мин, затем вновь измерить оптическую плотность (А2). |  |  |  |

ΔA = (A2 – A1)образца/калибратора – (A2 – A1)холостой пробы

Расчет

Концентрация цистатина С в исследуемом образце определяется по калибровочной кривой с использованием соответствующих математических моделей, таких как logit/log или сплайн-аппроксимация. Калибровочная кривая строится по пяти калибраторам различных уровней и изотоническому раствору NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Стабильность калибровки: 6 недель.

Для расчета СКФ по концентрации цистатина С используются различные формулы. Для реагента DiaSys Cystatin C FS рекомендуется уравнение Хоука (Hoek et al [11]):

СКФ [мл/мин/1,73 м2] = (80,35/цистатин C [мг/л]) – 4,32.

Однако каждая лаборатория должна самостоятельно оценить уравнения, используемые для вычисления СКФ прежде, чем внедрить их в рутинную клиническую практику.

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматических фотометрических систем рекомендуется калибратор TruCal Cystatin C компании DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерение контрольной сыворотки DiaSys TruLab Cystatin C.

Кат. №	  Фасовка

TruLab Cystatin C

уровень 1	5 9870 99 10 046	    11 мл

уровень 2	5 9880 99 10 046	    11 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций цистатина С в диапазоне измерений от 0,1 до 8 мг/л (по уровню наивысшего калибратора). Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, образец следует развести изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+1 и полученный результат умножить на 2.

Предел прозоны

При концентрациях цистатина С до 30 мг/л эффект прозоны не наблюдался.

Специфичность/Помехоустойчивость

Cystatin C FS DiaSys является чувствительным иммунологическим тестом благодаря наличию специфических антител к человеческому цистатину С. Конъюгированный и неконъюгированный билирубин до 60 мг/дл, гемоглобин до 1000 мг/дл, липемия до 1000 мг/дл, триглицериды и ревматоидный фактор до 600 МЕ/мл не влияют на точность анализа. Имеются данные о том, что на уровень цистатина С влияет дисфункция щитовидной железы [12].

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения 0,08 мг/л.

Воспроизводимость (при)

(t=37ºС, число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/л | SD, мг/л | CV, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |  |
| Образец 1 | 0,62 | 0,01 |  | 2,00 |
| Образец 2 | 0,89 | 0,01 |  | 1,52 |
| Образец 3 | 3,19 | 0,02 |  | 0,63 |
| Межсерийная |  |  |  |  |
| Образец 1 | 0,87 | 0,03 |  | 3,18 |
| Образец 2 | 1,15 | 0,04 |  | 3,31 |
| Образец 3 | 3,19 | 0,05 |  | 1,64 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Cystatin C FS DiaSys (y) и нефелометрических тестов (x) с использованием 100 образцов дало следующие результаты:

y = 0,972x + 0,049 мг/л; r = 0,999.

Референсные значения [13, 14, 15]

|  | мг/л |
| --- | --- |
| Дети: |  |
| новорожденные | 1,22-1,68 |
| < 1 месяца | 1,37-1,89 |
| 1-12 месяцев | 0,73-1,17 |
| > 12 месяцев | 0,6-0,84 |
| Указаны средние значения +/- 1SD |  |
| Взрослые: |  |
| 19-49 лет | 0,53-0,92 |
| > 50 лет | 0,58-1,02 |
| Указаны значения в диапазоне 2SD |  |

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

Литература

1. Erland J.E., Randers E., Kristensen J.H. Reference intervals for serum cystatin C and serum creatinine in adults. Clin Chem Lab Med 1998; 36(6):393-397.

2. Lamb E., Newman DJ, Price CP Kidney function tests. In: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4th edition St. Louis Missouri: Elsevier Saunders; 2006; p. 823-835.

3. Kyhse-Andersen, Schmidt C., Nordin G. et al. Serum cystatin C, determined by a rapid, automated particle-enhanced turbidimetric method, is a better marker than serum creatinine for glomerular filtration rate. ClinChem 1994; 40 (10):1921-6.

4. Le Bricon T., Leblanc I et al. Evaluation of renal function in intensive care: plasma cystatin C vs. creatinine and derived glomerular filtration rates Clin Chem Lab Med 2005; 43(9):953-957.

5. Le Bricon T., Thervet E., Benlakehal M. et al. Changes in Plasma cystatin C after renal transplantation and acute rejection in adults. Clin Chem 1999; 45(12):2243-9

6. Ustundag Y., Samsar U. et al. Analysis of glomerular filtration rate, serum cystatin C levels, and resistive index values in cirrhosis patients. Clin Chem Lab Med 2007; 45(7):890-94.

7. Stabuc B., Vrhovec L. et al. Improved prediction of decreased creatinine clearance by serum cystatin C : Use in cancer patients before and during chemotherapy. Clin Chem 2000; 46(2):193-7.

8. Pucci L., Triscornia S., Lucchesi D. et al. Cystatin C and estimates of renal function: searching for a better measure of kidney function in diabetic patients. Clin Chem 2007; 53(3):480-8.

9. Strevens H, Wide-Swensson D, Grubb A. Serum cystatin C is abetter marker for preeclampsia than serum creatinine or serum urate. Scand J Clin Lab Invest 2001; 61:575-80.

10. Guder WG, Zawta B. et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001; p. 24-5.

11. Hoek FJ, Kemperman FAW, Krediet RT. A comparison between cystatin C, plasma creatinine and the Cockcroft and Gault formula for the estimation of glomerular filtration rate. Nephrol Dial Transplant 2003; 18:2024-31.

12. Wiesli P., Schwegler B. et al. Serum cystatin C is sensitive to small changes in thyroid function. Clinica Chimica Acta 2003; 338: 87-90.

13. Bökenkamp A, Grabensee A, Stoffel-Wagner B, Hasan C, Henne T, Offner G, Lentze MJ. The ß2-microglobulin/cystatin C ratio: a potential marker of post-transplant lymphoproliferative disease. Clin Nephrol 2001; 58: 417-22.

14. Randers E, Krue S, Erlandsen EJ, Danielsen H, Hansen H, Hansen LG. Reference interval for serum cystatin C in children. ClinChem 1999; 45:1856-60.

15. Finney H, Newman DJ, Price CP. Adult reference ranges for serum cystatin C, creatinine and predicted creatinine clearance. Ann Clin Biochem 2000; 37: 49-59.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany