CK-MB FS*

Креатинкиназа МБ

Информация для заказа

Кат. №                                 Фасовка

1 1641 99 10 021	R1 520 мл + R2 125 мл

Для повышения чувствительности и точности определения дополнительно заказывать дополнительный реагент для креатинкиназы МБ (CK-MB DS)

1 1690 99 10 065		 3х3 мл

Справка [1, 2]

Креатинкиназа (КФК) это фермент, в основном состоящий из изоферментов мышц (КФК-M) и мозга (КФК-B). В сыворотке КФК существует в форме димеров КФК-ММ, КФК-МБ, КФК-ББ и макроферментов. Измерение КФК-МБ - достаточно специфический тест для определения повреждения сердечной мышцы и поэтому он используется для диагностики и мониторинга инфарктов миокарда.

Метод

Оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями DGKC (Германское Общество Клинической Химии) и IFCC (Международная Федерация Клинической Химии и Лабораторной Медицины) для КФК с ингибированием изофермента КФК-М моноклональными антителами.

Принцип определения

КФК-МБ состоит из субъединиц КФК-М и КФК-Б. Специфические антитела против КФК-М полностью подавляют активность КФК-ММ (основная часть общей активности КФК) и активность КФК-М субъединицы КФК-МБ. Измеряется только активность КФК-Б, которая составляет половину активности КФК-МБ.

Принцип реакции

Креатин фосфат + АДФКреатин + АТФ

Глюкоза + АТФГлюкозо-6-фосфат + АДФ

Глюкозо-6-фосфат + НАДФ+

 6-фосфоглюконо лактон + НАДФ + Н+

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

r1: Имидазол/Good’s буфер, ммоль/л   pH 6,5		120

Глюкоза, ммоль/л		25

N-Ацетил цистеин, ммоль/л		25

Ацетат магния, ммоль/л		12,5

EDTA-Na2, ммоль/л		2

НАДФ, ммоль/л		2,5

Гексокиназа (HK), кЕд/л		5,0

Моноклональные антитела против КФК-М человека;

ингибирующая способность, Ед/л		2500

R2:Имидазол/ Good’s буфер, ммоль/л                		90

АДФ, ммоль/л		10

AMФ, ммоль/л		28

Пентафосфат диаденозина, мкмоль/л		50

Глюкоза-6-фосфат дегидрогеназа, кЕд/л		15

Креатинфосфат, ммоль/л			150

Стабилизаторы

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°С, в защищенном от света месте. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагенты!

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат морфолиноэтансульфоновую кислоту и имидазол. Следуйте инструкции по безопасности.

2. В качестве консерванта реагенты содержат азид натрия (0.95 г/л). Не глотать! Избегать контакта реактивов с кожей и слизистыми.

3. Обычные меры предосторожности, принимаемые при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Запуск реакции субстратом

Реагенты готовы к использованию.

Запуск реакции образцом

Смешайте 4 части реагента 1 с одной частью реагента 2 (например, 20 мл R1 + 5 мл R2) = монореагент.

Стабильность монореагента:

2 недели 	при 2–8°С

24 часа	при 15–25°С

Монореагент хранить в темноте

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9 % раствор NaCl

• Стандартное лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка, плазма.

Стабильность [8]

7 дней	при 4–8°С

2 дня	при 20–25°С

4 недели	при –20°С

Загрязненные образцы хранению не подлежат

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	340, Hg 334

Длина опт. пути, см	1

Температура, °С 	37

Измерение	относительно холостой пробы

Запуск реакции субстратом

|  | Холостая проба | Образец/стандарт |
| --- | --- | --- |
| Образец, мкл | – | 50 |
| Дист. вода, мкл | 50 | – |
| Реагент 1, мкл | 1000 | 1000 |
| Перемешать, инкубировать примерно 3 мин, затем добавить: |
| Реагент 2, мкл | 250 | 250 |
| Перемешать. Через 2 мин измерить оптическую плотность и включить секундомер. Измерить оптическую плотность через 1, 2, 3, 4 и 5 мин. |

Запуск реакции образцом

|  | Холостая проба | Образец/ стандарт |
| --- | --- | --- |
| Образец, мкл | – | 40 |
| Дист. вода, мкл | 40 | – |
| Монореагент, мкл | 1000 | 1000 |
| Перемешать. Через 5 мин измерить оптическую плотность и включить секундомер. Измерить оптическую плотность через 1, 2, 3, 4 и 5 мин. |

Расчет

По фактору:

Из значений оптической плотности вычислить A/мин и умножить на соответствующий фактор из таблицы:

A/мин  фактор = активность КФК-МБ [Ед/л].

С CK-MB DS              Без CK-MB DS

334 нм	4207	8414

340 нм	4127	8254

По калибратору:

КФК-МБ [Ед/л] =   Конц.калибратора [Ед/л]

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматизированных фотометрических систем рекомендуется калибратор TruCal U компании DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольной сыворотки TruLab N, P.

Кат. №	Фасовка

TruCal U	5 9100 60 10 060	13 мл

TruLab N	5 9000 60 10 060	15 мл

TruLab P	5 9050 60 10 060	15 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Реагент разработан для определения активности креатинкиназы МБ до концентрации 2000 Ед/л. Если активность превосходит это значение, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) до активности менее 2000 Ед/л.

Специфичность/Помехоустойчивость

аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, свободный и связанный билирубин до 25 мг/дл и липемия до 900 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Гемоглобин интерферирует даже в минимальных концентрациях.

Чувствительность/Пределы определения

Нижний предел определения 2 Ед/л.

Воспроизводимость

(t = 37°C, число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, Ед/л | SD, Ед/л | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |
| Образец 1 | 26,7 | 0,7 | 2,61 |
| Образец 2 | 46,6 | 0,85 | 1,82 |
| Образец 3 | 106 | 1,03 | 0,97 |
| Межсерийная |
| Образец 1 | 28,2 | 1,05 | 3,72 |
| Образец 2 | 52,7 | 1,66 | 3,15 |
| Образец 3 | 109 | 2,32 | 2,13 |

Сравнение методов

Сравнение реагента CK-MB FS DiaSys (у) и имеющихся в продаже реагентов (х) с использованием 35 образцов дало следующие результаты:

у = 1,00х + 2,08 Ед/л; r = 1,00.

Референсные значения

Инфаркт миокарда: риск инфаркта миокарда высок при наличии трех условий [6]:

1.	КФК (мужчины)	>190 Ед/л (3,12 μкат/л)*

КФК (женщины)	>167 Ед/л (2,87 μкат/л)*

2.	КФК-МБ	>24 Ед/л (0,40 μкат/л)*

3.	Активность КФК-МБ составляет от 6 до 25% от общей активности КФК.

*Рассчитывается с использованием температурного фактора конверсии 2,38 (25°С→37°С).

Если есть подозрение на инфаркт миокарда, а все три условия не выполняются, то это может означать недавний инфаркт. В этом случае измерения следует повторить через 4 часа со свежими образцами.

У здоровых людей значения могут быть разными в зависимости от расы и возраста [6, 7].

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин. Для клинической цели значения КФК должны всегда определяться в комплексе с анамнезом и результатами клинических обследований и другими данными.

Литература

1. Stein W. Creatine kinase (total activity), creatine kinase isoenzymes and variants. In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p.71–80.

2. Moss DW, Henderson AR. Clinical enzymology. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 617–721.

3. Wűrzburg U, Hennrich N, Orth HD, Lang H. Quantitative determination of creatine kinase isoenzyme catalytic concentrations in serum using immunological methods. J Clin Chem Clin Biochem 1977; 15: 131–137.

4. Recommendations of the German Society for Clinical Chemistry. Standardization of methods for the estimation of enzyme activities in biological fluids: Standard method for the determination of creatine kinase activity. J Clin Chem Clin Biochem 1977; 15: 255–260.

5. Schumann G, Bonora R, Ceriotti F, Ferard G et al. IFCC primary reference procedure for the measurement of catalytic activity concentrations of enzymes at 37°C. Part 5: Reference procedure for the measurement of catalytic concentration of creatine kinase. Clin Chem Lab Med 2002; 40: 635–42.

6. Stein W. Strategic der klinisch-chemischen Diagnostik des frischen Myokardinfarkts. Med Welt 1985: 36: 572–7.

7. Myocardial infarction redefined – a consensus document of the Joint European society of Cardiology/America College of Cardiology Committee fort he redefinition of myocardial Infarction. Eur Heart J. 2000; 21: 1502–13.

8. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001, p. 24-5.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany