Лактатдегидрогеназа ФС

LDH FS DGKC

Информация для заказа

Кат. №	                 Фасовка

10 420 021  	R1 520 мл	+ R2 125 мл

10 420 022 	R1 580 мл	+ R2 1100 мл

Справка [1, 2]

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) – это фермент, состоящий из пяти различных изоферментов, катализирующих превращение L-лактата в пируват и наоборот. ЛДГ присутствует в цитоплазме всех тканей человека, в высоких концентрациях в печени, сердечной и скелетных мышцах, в меньших концентрациях в эритроцитах, поджелудочной железе, почках и желудке. Увеличение активности ЛДГ обнаруживается при различных патологических состояниях, таких как инфаркт миокарда, рак, болезни печени, крови или мышц. Однако, для дифференциальной диагностики, из-за отсутствия органоспецифичности ЛДГ, необходимо определение её изоферментов, либо других ферментов, таких как щелочная фосфатаза или АЛТ/АСТ.

Метод

Оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями DGKC (Германское Общество Клинической Химии).

Принцип определения

Пируват + НAДH + H+ ЛДГ Лактат + НAД+

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

Примечание: Концентрации приведены для окончательной тестовой смеси

R1:	Фосфатный буфер, ммоль/л   pH 7,5		50

Пируват, ммоль/л 				0,60

R2:	Good’s буфер		pH 9,6

НAДH, ммоль/л			0,18

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°С. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагенты! Реагент 2 хранить в темноте.

Меры предосторожности

1. В качестве консерванта реагенты содержат азид натрия (0.95 г/л). Не глотать! Избегать контакта реактивов с кожей и слизистыми.

2. Обычные меры предосторожности, принимаемые при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Запуск реакции субстратом

Реагенты готовы к использованию.

Запуск реакции образцом

Смешать 4 части реагента 1 с одной частью реагента 2 (например, 20 мл R1 + 5 мл R2) = монореагент.

Стабильность монореагента:

5 дней	при 2–8°С

8 часов	при 15–25°С

Монореагент хранить в темноте!

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка

• Гепаринизированная или ЭДТА-плазма.

Потеря активности за 3 дня

при 2–8°С	<8%

при 15–25°С	<2%

Стабильность при –20°С: 6 недель.

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	340, Hg 365, Hg 334

Длина опт. пути, см	1

Температура, °С	25/30/37

Измерение	относительно воздуха

Запуск реакции субстратом

Температура, °С		25/30		37

Образец, мкл			20		10

Реагент 1, мкл			1000		1000

Перемешать, инкубировать примерно 1–5 мин, затем добавить:

Реагент 2, мкл	 		250		250

Перемешать. Через 1 мин измерить оптическую плотность и включить секундомер. Измерить оптическую плотность через 1, 2 и 3 мин

Запуск реакции образцом

Температура, °С		25/30		37

Образец, мкл			20		10

Монореагент, мкл		1000		1000

Перемешать. Через 1 мин измерить оптическую плотность и включить секундомер. Измерить оптическую плотность через 1, 2 и 3 мин.

Расчет

Из значений оптической плотности вычислить A/мин и умножить на соответствующий фактор из нижеследующей таблицы:

A/мин  фактор = активность ЛДГ [Ед/л].

Запуск реакции субстратом

25/30°C	 37°C

340 нм	10080	20000

334 нм	10275	20390

365 нм	18675	37060

Запуск реакции образцом

25/30°C	  37°C

340 нм	 8095	16030

334 нм	 8250	16345

365 нм	15000	29705

Калибраторы и контроли

Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.

Кат. №	Фасовка

TruLab N	5 9000 60 10 060	 15 мл

TruLab P	5 9050 60 10 060	 15 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения активности лактатдегидрогеназы, соответствующей изменению оптической плотности не более A/мин = 0,15 при 340 и 334 нм (для условий запуска реакции образцом при 37°C диапазон измерения активности лактатдегидрогеназы составляет 20-2400 Ед/л) или 0,08 при 365 нм. Если активность превосходит эти значения, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 10 и полученный результат умножить на 11.

Специфичность/Помехоустойчивость

аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, билирубин до 40 мг/дл и липемия до 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Гемоглобин мешает определению, так как ЛДГ высвобождается из эритроцитов.

Чувствительность/Пределы определения

Нижний предел определения 10 Ед/л.

Воспроизводимость

(t = 25°C, число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, Е/л | SD, Ед/л | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 142 | 5,50 | 3,86 |
| Образец 2 | 245 | 4,95 | 2,01 |
| Образец 3 | 497 | 8,39 | 1,69 |
| Межсерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 144 | 3,09 | 2,13 |
| Образец 2 | 248 | 4,53 | 1,82 |
| Образец 3 | 492 | 6,23 | 1,26 |

Референсные значения [3]

25°C	  30°C	  37°C

Взрослые, Ед/л	<240	<346	<480

Литература

1. Thomas L. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft;1998.p.89-94.

2. Moss DW, Henderson AR. Clinical enzymology In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company;1999.617-721.

3. Deutsche Gesellschaft fűr klinische Chemie. Empfehlungen der deutschen Gesellschaft für Klinische Chemie (DGKC). Standardisierung von Methoden zur Bestimmung von Enzymaktivitäten in biologischen Flűssigkeiten.(Recommendation of the German Society of Clinical Chemistry. Standardization of methods for measurement of enzymatic activities in biological fluids.) Z Klin Chem Klin Biochem 1972; 10:182-192.

4. Fischbach F, Zawta B. Age-dependent reference limits of several enzymes in plasma at different measuring temperatures. Klin Lab 1992; 38:555-561.

Изготовитель

ЗАО «ДИАКОН-ДС»

142290, Московская область, г. Пущино,

ул. Грузовая, д. 1а.