Лямбда легкие цепи 

Lambda Light Chain 

(для мочи)

	Код 
	Компоненты

	LAM/AUS-000
	Антисыворотка, 1 × 5 мл

Буфер, 2 × 25 мл


Диагностическое значение

Присутствие в моче моноклональных свободных лёгких цепей иммуноглобулинов, т.е. белков Бенс-Джонса, имеет большую важность при диагностике B-клеточных злокачественных опухолей, таких как множественная миелома или неходжкинская лимфома, и при мониторинге их лечения.

В то время как целые молекулы иммуноглобулинов не проникают через нормально функционирующий барьер клубочковой фильтрации, их свободные лёгкие цепи фильтруются в клубочках и подвергаются реабсорбции в канальцах. Повышенные концентрации свободной лёгкой лямбда-цепи в сыворотке, например, при её продукции моноклональными плазматическими клетками, может превысить предел канальцевой реабсорбции и, тем самым, привести к появлению лёгкой лямбда-цепи в моче.

Метод

Измерение реакции антиген – антитело методом по конечной точке.

Состав реагентов набора

Антисыворотка:

Фосфат-буферизованный физиологический раствор (pH 7,43) 

Поликлональные козьи антитела к человеческой лёгкой лямбда-цепи (3 мг/мл)  (могут варьировать)

Азид натрия (0,95 г/л)

Буфер:

Фосфат-буферизованный физиологический раствор (pH 7,43) 

Полиэтиленгликоль (60 г/л)

Азид натрия (0,95 г/л)

Подготовка и стабильность реагентов

Подготовка реагентов:

Реагенты поставляются в жидком виде и готовы к использованию.

Условия и срок хранения:

Реагенты стабильны до окончания срока годности при хранении при 2 – 8 °C. В роторе прибора стабильность реагентов составляет 4 недели при условии отсутствия загрязнений. Реагенты не замораживать! 

Дополнительные необходимые реагенты 

0,9 % раствор хлорида натрия (9 г/л).

Калибраторы и контрольные пробы для определения в моче:

	Код
	Описание

	MPP/STD-001
	Калибратор специфических белков в моче, 1 мл

	MPP/CON-001
	Контрольная сыворотка специфических белков в моче, 1 мл


Представляют собой жидкую стабилизированную смесь человеческих сывороток. Содержат 0,95 г/л азида натрия. Номинальные значения указаны в прилагаемом вкладыше.

Забор проб

Использовать свежую отцентрифугированную мочу. Если тест не может быть выполнен в день забора пробы, последняя может храниться до 48 часов при 2 – 8 °C. Для более длительного хранения пробу следует заморозить.

Автоматизация

Адаптации набора к анализаторам для клинической химии высылаются по запросу.

Процедура тестирования вручную для определения в моче

Проба/Контроль: Не разводить.

Калибровочная кривая: Построить калибровочную кривую, приготовив разведение калибратора в соотношении 1:2 физиологическим раствором с концентрацией 9 г/л. Для нулевой точки использовать чистый физиологический раствор с концентрацией 9 г/л.

Тестирование: Смешать 16 мкл проб, калибраторов и контрольных сывороток с 900 мкл буфера. Измерить оптическую плотность (ОП1) проб, калибраторов и контрольных сывороток при 340 нм. Внести 60 мкл антисыворотки, перемешать и инкубировать 5 минут при комнатной температуре. Повторно измерить оптическую плотность (ОП2) проб, калибраторов и контрольных сывороток при 340 нм.

Вычислить ∆ОП для всех проб, построить калибровочную кривую и определить по ней концентрации LAM в пробах пациентов и контрольных сыворотках.

	λ=340 нм
	Холостая проба
	Проба/калибратор

	Проба или калибратор, мкл
	16
	16

	Буфер, мкл
	900
	900

	Перемешайте, измерьте оптическую плотность (ОП1), затем добавьте:

	Антисыворотка, мкл
	60
	60

	Перемешайте, инкубируйте 5 минут, измерьте оптическую плотность (ОП2)


∆ОП= (ОП2-ОП1) Пробы/калибратора

Клиническая норма

Менее 10 мг/л.

Данное значение приведено лишь в качестве ориентировочного. Каждая лаборатория должна сама установить пределы нормы для обследуемых пациентов.

Характеристики

Технические и статистические характеристики набора реагентов для определения лёгкой лямбда-цепи определялись с помощью анализатора для клинической химии (Cobas Mira).

Диапазон измерения:
0 – 200 мг/л

Эффект прозоны:
Отсутствует

Специфичность: 
Моноспецифичен

Стабильность при 4 °C: Не менее 3 лет с даты производства

Предупреждения и меры предосторожности

1. Только для диагностики in vitro.

2.Было обнаружено, что азид натрия способен вступать в реакцию с металлом труб лабораторной канализации с образованием взрывоопасных азидов свинца и меди. После слива в канализацию реагентов, содержащих азид натрия, следует тщательно промыть канализацию водой.

3.Полиэтиленгликоль биологически безопасен.

4. Вся донорская кровь, использованная для изготовления калибраторов и контрольных сывороток, была протестирована на антитела к ВИЧ1 и ВИЧ2, а также поверхностный антиген вируса гепатита B и антитела к вирусу гепатита C утверждёнными FDA методами и показала отрицательные результаты.

Литература

1.Boege, F. et al., J. Clin. Chem. Clin. Biochem.  28, 37 (1990).

2.Tillyer, C. R., Int. J. Clin. Lab. Res. 22, 152 (1982).

3.Tillyer, C. R., Int. J. Clin. Lab. Res. 23, 25  (1993).

