Magnesium XL FS* Магний

Информация для заказа

Кат. №	                    Фасовка

1 4610 99 10 021	R1	525 мл + 13 мл стандарт

1 4610 99 10 026	R1	6100 мл+ 23 мл стандарт

Справка

Недостаток магния – это наиболее общее нарушение, которое может быть вызвано недостаточным питанием, малабсорбцией, потерей через почки или эндокринными расстройствами. Осложнения, связанные с понижен-ными концентрациями магния: нейромышечная раздражимость (например, тремор, припадки) и сердечные симптомы (например, тахикардия, аритмия). Пониженные концентрации магния очень часто сопровождается понижением уровня кальция и калия, принимая во внимание, что гипомагнеземия может быть первичной причиной гипокальцемии. Повышенные уровни магния могут наблюдаться при обезвоживании, нарушениях работы почек, после приема избыточных количеств антацидов и могут быть ассоциированы со слабостью рефлексов и низким кровяным давлением [1, 2].

Метод

Фотометрический тест с ксилидиновым синим.

Принцип определения

В щелочной среде, ионы магния образуют с ксилидиновым синим комплекс пурпурного цвета. В присутствии ГЭДТА, связывающей ионы кальция, реакция специфична. Интенсивность пурпурной окраски пропорциональна концентрации магния.

Реагенты

Компоненты реакционной смеси и их концентрации

| R1: | Этаноламин, ммоль/л рН 11,0 | 750 |
| --- | --- | --- |
|  | ГЭДТА (Гликольэфирдиамин-тетраук-сусная кислота), мкмоль/л | 60 |
|  | Ксилидиновый синий, мкмоль/л | 110 |
|  | Детергенты |  |
| Стандарт,мг/дл(ммоль/л) |  | 2 (0,82) |

Стабильность и хранение

Реагент стабилен до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°С при отсутствии загрязнения. Не замораживать реагент!

Стандарт стабилен до конца указанного в сроке годности месяца при хранении при температуре 2–25°С.

Меры предосторожности

Обычные меры предосторожности, принимаемые при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагента

Реагент и стандарт готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка.

• Плазма.

• Спинномозговая жидкость или моча.

Не использовать ЭДТА-плазму.

Стабильность:

в сыворотке/плазме:

7 дней	при 20–25°C

7 дней	при 4–8°C

1 год	при –20°C

в моче:

3 дня	при 20–25°C

3 дня	при 4–8°C

1 год	при –20°C

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Мочу подкислить несколькими каплями HCl до рН 3–4, затем разбавить дистиллированной водой в соотношении 1 + 4, результат умножить на 5.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	520, Hg 546, 500–550

(увеличение поглощения)

628, Hg 623, 570–650

(уменьшение поглощения)

Длина опт. пути, см  	1

Температура, °С	20–25/37

Измерение	относительно холостой

пробы

|  | Холостая проба | Образец/ стандарт |
| --- | --- | --- |
| Образец/стандарт, мкл | – | 10 |
| Дист. вода, мкл | 10 | – |
| Реагент, мкл | 1000 | 1000 |
| Перемешать, через 5–60 мин измерить оптическую плотность (А) при 20 – 25 0С/37. |  |  |

Расчет

По калибратору или стандарту:

Магний [мг/дл] = ΔAобразцаΔAстанд.кал..

Конц.станд./кал. [мг/дл].

Фактор пересчета:

Магний [мг/дл]  0,4114 = Магний [ммоль/л].

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматизированных фотометрических систем рекомендуется калибратор TruCal U компании DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab N и P или TruLab Urine.

Кат. №                           Фасовка

TruCal U	        5 9100 60 10 060	             13 мл

TruLab N	        5 9000 60 10 060	             15 мл

TruLab P	        5 9050 60 10 060	             15 мл

TruLab Urine

уровень 1       5 9170 99 10 061                 15 мл

уровень 2       5 9180 99 10 061                 1х5 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций магния в диапазоне измерения от 0,05 до 5 мг/дл (0,02–2,05 ммоль/л). Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 4 и полученный результат умножить на 5.

Специфичность/Помехоустойчивость

аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, билирубин до 40 мг/дл, кальций до 25 мг/дл и липемия до 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Гемоглобин мешает определению, так как из эритроцитов высвобождается магний.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения 0,05 мг/дл (0,02 ммоль/л).

Воспроизводимость

(t = 37°C, число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/дл | SD, мг/дл | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 1,88 | 0,02 | 0,92 |
| Образец 2 | 2,34 | 0,02 | 0,87 |
| Образец 3 | 4,02 | 0,03 | 0,83 |
| Межсерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 1,84 | 0,02 | 1,09 |
| Образец 2 | 2,38 | 0,03 | 1,12 |
| Образец 3 | 4,11 | 0,06 | 1,43 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Magnesium XL FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже реагентов (x) с использованием 81 образца дало следующие результаты:

y = 1,01x – 0,03 мг/дл; r = 0,999.

Референсные значения [1, 5]

| Сыворотка/плазма | мг/мл | моль/л |
| --- | --- | --- |
| Новорожденные | 1,2–2,6 | 0,48–1,05 |
| Дети | 1,5–2,3 | 0,60–0,95 |
| Женщины | 1,9–2,5 | 0,77–1,03 |
| Мужчины | 1,8–2,6 | 0,73–1,06 |
| Моча | мг/24 ч | ммоль/24 ч |
|  | 73–122 | 3-5 |
| СМЖ | мг/дл | ммоль/л |
|  | 2,1–3,3 | (0,85–1,35) |

Литература

1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 231-241.

2. Endres DB, Rude RK. Mineral and bone metabolism. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 1395-1457.

3. Mann CK, Yoe JH. Spectrophotometric determination of magnesium with 1-Azo-2-hydroxy-3-(2.4-dimethyl-carboxanilido) - naphthalene-1’-(2-hydroxybenzene). Anal Chim Acta 1957; 16: 155-160.

4. Bohoun C. Microdosage du magnesium dans divers milieux biologiques. Clin Chim Acta 1962; 7: 811-817.

5. Sitzmann FC. Normalwerte. München: Hans Marseille Verlag GmbH: 1986. p. 166.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.