Микроальбумин 

Microalbumin

	Код 
	Компоненты 

	102C002
	Антисыворотка, 1 × 5 мл

Буфер, 2 × 25 мл


Диагностическое значение

Диабетическая нефропатия, сопровождающаяся необратимым поражением почек и постоянной протеинурией, является основной причиной смерти при инсулинозависимом сахарном диабете. Ранним признаком диабетической нефропатии является выделение с мочой малых количеств альбумина, называемое микроальбуминурией. Тем самым, определение микроальбумина в моче имеет важное значение для диагностики лёгкого и ещё обратимого повреждения почечных клубочков.

Метод

Измерение реакции антиген – антитело методом по конечной точке.

Состав реагентов 

Антисыворотка:

Фосфат-буферизованный физиологический раствор (pH 7,43) 

Поликлональные козьи антитела к человеческому альбумину (1,2 мг/мл)   (могут варьировать)

Азид натрия (0,95 г/л)

Буфер:

Фосфат-буферизованный физиологический раствор (pH 7,43) 

Ускоритель реакции

Азид натрия (0,95 г/л)

Подготовка и стабильность реагентов

Подготовка реагентов:

Реагенты поставляются в жидком виде и готовы к использованию.

Условия и срок хранения:

Реагенты стабильны до окончания срока годности при хранении при 2 – 8 °C. В роторе прибора стабильность реагентов составляет 4 недели при условии отсутствия загрязнений. Реагенты не замораживать! 

Дополнительные необходимые реагенты 

0,9 % раствор хлорида натрия (9 г/л).

Калибраторы и контрольные пробы: 

	Код
	Описание

	MAL/STD-001
	Калибратор микроальбумина, 1 мл

	MAL/STS-5X1
	Калибратор микроальбумина (5 уровней), 5 × 1 мл

	MAL/CON-001
	Контроль микроальбумина, 1 мл


Представляют собой жидкую стабилизированную смесь человеческих сывороток. Содержат 0,95 г/л азида натрия. Номинальные значения указаны в прилагаемом вкладыше.

Забор проб

Собрать суточную мочу или разовую мочу на середине мочеиспускания. Если тест не может быть выполнен в день забора пробы, моча может храниться до 48 часов при 2 – 8 °C. Для более длительного хранения пробу следует заморозить. Перед тестированием мочу рекомендуется отцентрифугировать.

Автоматизация

Адаптации набора к анализаторам для клинической химии высылаются по запросу.

Процедура тестирования вручную

Проба/Контроль: Не разводить.

Калибровочная кривая: Построить калибровочную кривую, приготовив разведение калибратора в соотношении 1:2 физиологическим раствором с концентрацией 9 г/л или по готовым калибраторам (набор 5 калибраторов). Для нулевой точки использовать чистый физиологический раствор с концентрацией 9 г/л.

Тестирование: Смешать 60 мкл проб, калибраторов и контрольных сывороток с 900 мкл буфера. Измерить оптическую плотность (ОП1) проб, калибраторов и контрольных сывороток при 340 нм. Внести 150 мкл антисыворотки, перемешать и инкубировать 5 минут при комнатной температуре. Повторно измерить оптическую плотность (ОП2) проб, калибраторов и контрольных сывороток при 340 нм.

	λ=340 нм
	Холостая проба
	Проба/калибратор

	Проба или калибратор, мкл
	60
	60

	Буфер, мкл
	900
	900

	Перемешайте, измерьте оптическую плотность (ОП1), затем добавьте:

	Антисыворотка, мкл
	150
	150

	Перемешайте, инкубируйте 5 минут, измерьте оптическую плотность (ОП2)


∆ОП= (ОП2-ОП1) Пробы/калибратора

Вычислить ∆ОП для всех проб, построить калибровочную кривуюи определить по ней концентрации микроальбумина в пробах пациентов и контрольных сыворотках.

Клиническая норма

0 – 25 мг/л (IFCC).

Данный интервал приведён лишь в качестве ориентировочного. Каждая лаборатория должна сама установить пределы нормы для обследуемых пациентов.

Характеристики

Технические и статистические характеристики набора реагентов для определения микроальбумина определялись с помощью анализатора для клинической химии (Cobas Mira).

	Диапазон измерения:
	0 – 400 мг/л

	Предел определения:
	0,7 мг/л


Эффект прозоны:
                > 6000 мг/л

Чувствительность:
28,5 единиц ABS на

единицу концентрации

Специфичность: 
Моноспецифичен

Интерференции: Не обнаружено интерференции с гепарином (50 мг/дл), натрий-цитратом (1000 мг/дл), ЕДТА (5 мг/дл), триглицеридами (2500 мг/дл),.гемоглобином (1000 мг/дл) и билирубином (более 15 мг/дл) и мутностью (>0,63%).

Пределы применимости:
Нет

Регрессионное сравнение с нефелометрией:

y = 1,0096x – 0,2344; r = 0,9979.

Стабильность при 4 °C: Не менее 3 лет с даты производства

Предупреждения и меры предосторожности

1.Набор для определения микроальбумина предназначен только для диагностики in vitro.

2.Было обнаружено, что азид натрия способен вступать в реакцию с металлом труб лабораторной канализации с образованием взрывоопасных азидов свинца и меди. После слива в канализацию реагентов, содержащих азид натрия, следует тщательно промыть канализацию водой.

3.Полимерный усилитель реакции (полиэтиленгликоль) биологически безопасен.

4.Все донорские материалы, использованные для изготовления калибраторов и контрольных сывороток, была протестированы на антитела к ВИЧ1 и ВИЧ2, а также поверхностный антиген вируса гепатита B и антитела к вирусу гепатита C утверждёнными FDA методами и показала отрицательные результаты.

Литература

1. Mount, J.N., J. Clin. Pathology, 22, 12 (1986).

2. Schmidtz, A., et al., Diabetic Medicine, 5, 126 (1988).

