Total protein UC FS* Общий белок в моче

Информация для заказа

Кат. №	       Фасовка

1 0210 99 10 021	R 525 мл + 13 мл cтандарт

1 0210 99 10 026	R 6100 мл+ 23 мл cтандарт

Справка [1, 2]

Повышенные концентрации общего белка в моче обнаруживаются при большинстве болезней почек. Первичные и вторичные нефропатии могут вызвать увеличенную гломерулярную проходимость или уменьшенную тубулярную реабсорбцию. Постренальные причины протеинурии – это инфекции, кровотечения или злокачественные заболевания мочевого тракта. Повышенный уровень белка в моче также может быть связан с другими острыми расстройствами, такими как лихорадка, а также с физическим или психологическим стрессом.

Повышенные уровни белка в спинномозговой жидкости (СМЖ) наблюдаются в случае увеличенного давления (из-за опухолей мозга, спинномозговых кровоизлияний или ранений), при воспалениях (особенно бактериальном менингите), также как при множественном склерозе. Увеличенная проницаемость барьера кровь/СМЖ отражается в повышении соотношения СМЖ/кровь для общего белка.

Метод

Фотометрический тест с пирогаллоловым красным.

Принцип определения

Белок образует с пирогаллоловым красным /молибдатом комплекс красного цвета. Окраска прямо пропорциональна концентрации белка.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

| R1: | Пирогаллоловый красный, мкмоль/л | 60 |
| --- | --- | --- |
|  | Молибдат натрия, мкмоль/л | 40 |
|  | Детергенты |  |
| Стандарт,г/л(мг/л) | 1,3(1300) |

Стабильность и хранение

Реагент и стандарт стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°С, в защищенном от света месте. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагент!

Меры предосторожности

- Каждая индивидуальная порция крови, использованная для производства стандарта общего белка в моче, была надлежащим образом протестирована на отсутствие поверхностного антигена вируса гепатита В (HbsAg), антител к ВИЧ 1+2 и антител к вирусу гепатита С. Поскольку полностью гарантировать отсутствие инфек-ционных агентов в реактивах на основе биологических жидкостей человека, при работе с такими реагентами следует соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

- Реагенты содержат азид натрия в качестве консерванта консервант. Не глотать! Избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками.

- Предпринимать меры предосторожности, обычные при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагента

Реагент и стандарт готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Спинномозговая жидкость или моча.

Стабильность в моче:

1 день	при 20–25°C

7 дней	при 4–8°C

1 месяц	при –20°C

Стабильность в спинномозговой жидкости:

1 день	при 20–25°C

6 дней	при 4–8°C

1 год	при –20°C

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	600

Длина опт. пути, см	1

Температура, °С	20–25/37

Измерение	относительно

холостой пробы

|  | Холостая проба | Образец/ стандарт |
| --- | --- | --- |
| Образец/стандарт, мкл | – | 20 |
| Дист. вода, мкл | 20 | – |
| Реагент, мкл | 1000 | 1000 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин при 20–25/37°C. Измерить оптическую плотность (А) не позднее, чем через 30 мин. |

Расчет

По калибратору или стандарту:

Общий белок [мг/л] = Конц.станд./кал. [мг/л].

Калибраторы и контроли

Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab Urine.

TruLab Urine Кат.№ Фасовка уровень 1 5 9170 99 10 061 15 мл уровень 2 5 9180 99 10 061 15 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций общего белка в диапазоне измерения от 20 до 3000 мг/л. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, образец должен быть разведен изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 1 и полученный результат умножить на 2. Образцы с более низкими концентрациями следует брать в увеличенных объемах (например, 50 мкл образца + 1000 мкл реагента).

Специфичность/Помехоустойчивость

Ошибки из-за компонентов мочи, мешающих определению <2%.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения 20 мг/л.

Воспроизводимость

(t = 37°C, число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/л | SD, мг/л | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |
| Образец 1 | 178 | 5,23 | 2,94 |
| Образец 2 | 450 | 5,10 | 1,14 |
| Образец 3 | 1564 | 27,6 | 1,77 |
| Межсерийная |
| Образец 1 | 170 | 3,94 | 2,32 |
| Образец 2 | 449 | 9,68 | 2,16 |
| Образец 3 | 1484 | 42,5 | 2,86 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Total protein UC FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже реагентов (x) с использованием 69 образцов дало следующие результаты:

y = 1,02x + 2,20 мг/л; r = 0,990.

Референсные значения [2, 3]

Моча, мг/24 ч		24–141

Спинномозговая жидкость, мг/л		<500*

* Это только ориентировочное значение.

Литература

1. Johnson AM, Rohlfs EM, Silverman LM. Proteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 477-540.

2. Felgenhauer K. Laboratory diagnosis of neurological diseases. In: Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p.1308-1326.

3. Boege F. Urinary proteins. In: Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 382-400.

4. Orsonneau JL, Douet P, Massoubre C, Lustenberger P, Bernard S. An improved pyrogallol red-molybdate method for determining total urinary protein. Clin Chem 1989; 35: 2233-2236.

5. Watanabe N, Kamei S, Ohkubo A, Yamanaka M, Ohsawa S, Makino K et al. Urinary protein as measured with a pyrogallol red-molybdate complex. Manually and in a Hitachi 726 automated analyzer. Clin Chem 1986; 32: 1551-1554.

6. Guder WG, Zawta et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1sted. Darmstadt: GIT Verlag; 2001 p 52-3; 54-5

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.