Pancreatic amylase CC* FS** - Панкреатическая амилаза

Информация для заказа

Кат. №				Фасовка

1 0551 99 10 021 	R1 520 мл+ R2 125 мл

Справка [1, 2]

-амилазы – это гидролитические ферменты, разлагающие крахмал до мальтозы. В организме человека -амилазы имеют различное происхождение: панкреатическая амилаза вырабатывается поджелудочной железой и высвобождается в кишечный тракт, слюнная амилаза синтезируется в слюнных железах и секретируется в слюну. Поскольку структуры панкреатической и слюнной амилазы гомологичны на 97%, единственный метод для достаточно точного их различения заключается в использование анализа, основанного на подавлении слюнного фермента моноклональными антителами. Присутствующая в крови амилаза выводится через почки и экскретируется в мочу. Следовательно, увеличение сывороточной активности отражается в повышении мочевой амилазной активности.

В основном, измерение панкреатической амилазы в сыворотке и в моче используется для диагностики нарушений работы поджелудочной железы и для обнаружения развития осложнений [1, 2]. При острых панкреатитах активность амилазы крови повышается в течение нескольких часов после начала болей в животе, примерно через 12 часов достигает пика и возвращается к нормальным значениям по прошествии 5 дней. Несмотря на то, что панкреатическая амилаза гораздо более специфична для заболеваний поджелудочной железы, чем общая амилаза, для подтверждения острого панкреатита рекомендуется дополнительно проводить измерение активности липазы.

Метод

Ферментативный фотометрический тест, в котором субстрат 4,6-этилиден-(G7)-π-нитрофенил-(G1)--D-мальтогептазид (EPS-G7) расщепляется -амилазами на различные фрагменты. Далее, они, в свою очередь расщепляются -глюкозидазой, с образованием глюкозы и π-нитрофенола. Поскольку изофермент слюны селективно ингибируеся во время фазы преинкубации комбинацией двух моноклональных антител, увеличение оптической плотности представляет панкреатическую амилазную активность образца [3–5].

Принцип определения

5EPS-G7+5H2O α−амилаза2Этилиден-G5 +

+ 2G2PNP + 2Этилиден-G4 + 2G3PNP +

+ Этилиден-G3 + G4PNP

2G2PNP + 2G3PNP + G4PNP + 14H2O

α−глюкозидаза5PNP + 14G

(PNP = п-Нитрофенол, G = Глюкоза)

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

R1:	Good’s буфер, моль/л       pH 7,15	0,1

NaCl, ммоль/л	62,5

MgCl2, ммоль/л	12,5

-Глюкозидаза, кЕд/л	2,5

Моноклональные антитела

против слюнной амилазы, мг/л                     31

R2:	Good’s буфер, моль/л        pH 7,15	0,1

EPS-G7, ммоль/л	8,5

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°С, в защищенном от света месте. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагенты!

Меры предосторожности

1. Остаточная активность слюнной -амилазы до 3%. В очень редких случаях крайне высокие активности слюнной -амилазы могут привести к завышенным показаниям панкреатической -амилазы. Поскольку слюна и кожа содержат -амилазу, запрещается пипетировать реагенты ртом и необходимо избегать контакта реагента с кожей.

2. В качестве консерванта реагенты содержат азид натрия (0.95 г/л). Не глотать! Избегать контакта реагентов с кожей и слизистыми.

3. Обычные меры предосторожности, принимаемые при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка.

• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.

• Моча.

Стабильность в сыворотке или плазме:

7 дней		при 20–25°С

7 дней		при 4–8°С

1 год		при –20°С

Стабильность в моче:

2 дня		при 20–25°С

10 дней		при 4–8°С

3 недели		при –20°С

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	405

Длина опт. пути, см	1

Температура, °C	37

Измерение 	относительно

холостой пробы

| Холостая проба |  | Сыворотка/плазма | Моча |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец, мкл | – | 20 | 10 |
| Реагент 1, мкл | 1000 | 1000 | 1000 |
| Перемешать, инкубировать примерно 3 мин, затем добавить: |  |  |  |
| Реагент 2, мкл | 250 | 250 | 250 |
| Перемешать, через 2 мин измерить оптическую плотность (А1) и включить секундомер. Измерить оптическую плотность (А2) через 1, 2 и 3 мин. |  |  |  |

А/мин = А/минобразца – А/минхолостой пробы.

Расчет

По фактору

Из значений оптической плотности вычислить A/мин  и умножить на фактор:

A/мин  5670 = Активность панкр. амилазы [Ед/л]

По калибратору

Панкр.амилаза [Ед/л] = ΔАминобразцаΔАминкалибратора 

Конц.калибратора [Ед/л]

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматизированных фотометрических систем рекомендуется калибратор TruCal U компании DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерение контрольных сывороток TruLab N и P.

|  | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| TruCal U | 5 9100 60 10 060 | 13 мл |
| TruLab N | 5 9000 60 10 060 | 15 мл |
| TruLab P | 5 9050 60 10 060 | 15 мл |

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения панкреатической амилазной активности, соответствующей изменению оптической плотности не более A/мин = 0,35. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 10 и полученный результат умножить на 11. Для автоматизированных систем предел определения составляет 2000 Ед/л

Специфичность/Помехоустойчивость

аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, билирубин до 40 мг/дл и липемия до 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Гемоглобин даже при минимальных концентрациях мешает определению.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения 5 Ед/л.

Воспроизводимость

(число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, Ед/л | SD, Ед/л | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 69,7 | 2,18 | 3,13 |
| Образец 2 | 207 | 2,61 | 1,26 |
| Образец 3 | 370 | 3,36 | 0,91 |
| Межсерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 68,3 | 1,48 | 2,17 |
| Образец 2 | 204 | 1,61 | 0,79 |
| Образец 3 | 371 | 3,14 | 0,85 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Pancreatic amylase CC FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже реагентов (x) с использованием 58 образцов дало следующие результаты:

y = 0,97x – 1,66 Е/л; r = 0,994.

Референсные значения [7]

|  | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка/плазма, Ед/л | <53 | <53 |
| Моча, Ед/л | <319 | <356 |

Литература

1. Lorentz K. -Amylase. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p.192-202.

2. Moss DW, Henderson AR. Digestive enzymes of pancreatic origin. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p.689-698.

3. Gerber M, Naujoks K, Lenz H, Wulff K. A monoclonal antibody that specifically inhibits human salivary alpha-amylase. Clin Chem 1987; 33. 1158-1162.

4. Kruse-Jarres JD, Kaiser C, Hafkenscheid JC, Hohenwallner W, Stein W., Bohner J et al. Evaluation of a new alpha-amylase assay using 4,6-ethylidene-(G7)-1-4-nitrophenyl-(G1)-alpha,D-maltoheptao-side as substrate. J Clin Chem Biochem 1989; 27: 103-1013.

5. Tietz NW, Burlina A, Gerhardt W, Junge W, Maffertheimer P, Mural T et al. Multicenter evaluation of a specific pancreatic isoamylase assay based on a double monoclonal-antibody technique. Clin Chem 1988; 34: 2096–2102.

6. Junge W, Troge B, Klein G, Poppe W, Gerber M. Evaluation of a new assay for pancreatic amylase: Performance characteristics and estimation of reference interval. Clin Biochem 1989; 22: 109-114.

7. Junge W., Wortmann W., Wilke B., Waldenstroem J et al. Development and evaluation of assays for determination of total and pancreatic amylase at 37°C according to the principles recommended by the IFCC. Clin Biochem 2001; 34: 607-15.

8. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001. p. 16-17, 50-51.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.