Free сholesterol FS* Свободный холестерин

###### Информация для заказа

| Кат. № | Фасовка |
| --- | --- |
| 1 1360 99 10 930 | R 6 × | 20 мл |  |  |

#### Справка [1,6]

Холестерин – это компонент клеточных мембран, а также предшественник стероидных гормонов и желчных кислот, синтезируемый клетками и получаемый с пищей. Поскольку холестерин нерастворим в воде, то он транспортируется в крови с помощью липопротеинов, а именно – комплексов липидов и аполипопротеинов. Эфиры холестерина не могут быть гидролизованы в случае заболеваний, связанных с нарушением метаболизма липидов таких как аутосомальная рецессивная наследственная болезнь Вольмана и болезнь накопления эфиров холестерина, которая приводит к повреждению клеток и тканей. Более того, повышенный уровень ЛПНП может быть вызван замедлением распада холестерина.

###### Метод

Ферментативный фотометрический тест «CHOD – PAP».

###### Принцип определения

Определение свободного неэтерифицированного холестерина в сыворотке и плазме. Окрашенным индикатором является хинонимин, который образуется из 4-аминоантипирина, 4-хлорфенола и перекиси водорода под каталитическим воздействием пероксидазы (реакция Триндера) [2,3].

Холестерин + О2Холестерин-3- + Н2О2

2Н2О2 +4-аминоантипирин+Фенол

Хинонемин + 4 Н2О

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

| R1 | Good’s буфер, ммоль/л | pH 6,7 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фенол, ммоль/л |  | 5 |
|  | 4-аминоантипирин, ммоль/л |  | 0,3 |
|  | Холестериноксидаза (ХО), Ед/л | ≥100 |
|  | Пероксидаза (ПОД), кЕд/л |  | ≥3 |

###### Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2 – 8 °C в защищённом от света месте. Не допускать загрязнений! Не замораживать реагенты!

Примечание:

Случайно возникающие изменения окраски не влияют на качество измерений до тех пор, пока абсорбция реагента не превышает 0,3 при 546 нм.

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки!

2. Следуйте мерам предосторожности, соблюдаемым при использовании лабораторных реагентов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

#### Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включённые в набор

• 0,9 % раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

###### Исследуемые образцы

• Сыворотка;

• Гепаринизированная или ЭДТА-плазма

Стабильность:

7 дней 		при 20-25 °C

7 дней 		при 4-8°C

3 месяца 	при –20°C

Загрязнённые образцы хранению не подлежат.

###### Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	546, Hg 546

Длина опт. пути, см	1

Температура, °C	37

Измерение	относительно

холостой пробы

|  | Холостая проба | Образец/ стандарт |
| --- | --- | --- |
| Образец/стандарт, мкл | – | 10 |
| Дист. вода, мкл | 10 | – |
| Реагент, мкл | 1000 | 1000 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин при 37°С, измерить оптическую плотность относительно холостой пробы не позднее, чем через 20 мин |

Расчёт

Со стандартом:

СХл [мг/дл] = Конц.калибратора. [мг/дл]

Коэффициент пересчета:

Холестерин [мг/дл] х 0,02586= Холестерин

[ммоль/л]

Расчет холестеринового эфира:

Холестериновый эфир [ммоль/л] = Общий Хл

[ммоль/л] – Свободный Хл [ммоль/л]

Расчет соотношения эфира:

Соотношение эфира (%) =

=100%

Расчет свободного холестерина:

Свободный холестерин (%) =

=100%

###### Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматизированных фотомет-рических систем рекомендуется калибратор TruCal U компании DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab L, N и P.

Кат. №	Фасовка

TruCal U	5 9100 60 10 060	1  3 мл

TruLab L	5 9020 99 10 065	1  3 мл

TruLab N	5 9000 60 10 060	1  5 мл

TruLab P	5 9050 60 10 060	1  5 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций свободного холестерина в диапазоне измерения от 0,9 до 400 мг/дл (0,023 – 10,3 ммоль/л). Если значение превосходит верхний предел этого диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+4 и полученный результат умножить на 5.

Специфичность/Помехоустойчивость

аскорбиновая кислота до 5 мг/дл, билирубин до 20 мг/дл гемоглобин до 200 мг/дл и липемия до 1000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения составляет 0,9 мг/дл (0,023 ммоль/л).

##### Воспроизводимость

(число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/дл | SD, мг/дл | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |
| Образец 1 | 24,4 | 0,25 | 1,03 |
| Образец 2 | 28,3 | 0,37 | 1,30 |
| Образец 3 | 45,1 | 0,53 | 1,18 |
| Межсерийная |
| Образец 1 | 31,7 | 0,90 | 2,82 |
| Образец 2 | 48,2 | 0,80 | 1,67 |
| Образец 3 | 60,0 | 1,73 | 2,89 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Free сholesterol FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже тестов (x) с использованием 100 образцов дало следующие результаты:

y = 1,054x - 0,161 мг/дл, r = 0,996.

Референсные значения [4]

Общий холестерин

мг/дл	ммоль/л

Допустимые 	200	5,2

Пограничные	200–240	5,2–6,2

Повышенные	>240	>6,2

Холестериновый эфир [5]

70-78% от концентрации общего холестерина

Свободный холестерин [5]

22-30% от концентрации общего холестерина

#### Литература

1. Rifai N, Bachorik PS, Albers JJ. Lipids, lipoproteins and apolipoproteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 809-861.

2. Artiss JD, Zak B. Measurement of cholesterol concentration. In: Rifai N, Warnick GR, Dominiczak MH, eds. Handbook of lipoprotein testing. Washington: AACC Press, 1997:99-114.

3. Deeg R, Ziegenhorn J. Kinetic enzymatic method for automated determination of total cholesterol in serum. Clin Chem 1983;29:1798-1802.

4. Schaefer EJ, McNamara J. Overview of the diagnosis and treatment of lipid disorders. In: Rifai N, Warnick GR, Dominiczak MH, eds. Handbook of lipoprotein testing. Washington: AACC press, 1997: 25–48.

5.Klinisches Labor: Darmstadt: Merck, 12. Auflage, 1974, p. 254

6.Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 5 nd ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 185.

7. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001. p. 22-3.

###### Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany