Трансферрин в моче 

Transferrin

	Код набора
	Компоненты набора

	TRF/SEL-000
	Антисыворотка, 1 × 5 мл

Буфер, 5 × 25 мл


Диагностическое значение

Определение трансферрина в моче может использоваться для дифференциации клубочковых и канальцевых протеинурий. Повышенные уровни указывают на неизбирательную гломерулопатию или смешанную клубочково-канальцевую патологию.

Метод

Измерение реакции антиген – антитело методом по конечной точке.

Состав реагентов 

Антисыворотка:

Фосфат-буферизованный физиологический раствор (pH 7,43) 

Поликлональные козьи антитела к человеческому трансферрину  (7,5 мг/мл)  (могут варьировать)

Азид натрия (0,95 г/л)

Буфер:

Фосфат-буферизованный физиологический раствор (pH 7,43)

Полиэтиленгликоль (40 г/л)

Азид натрия (0,95 г/л)

Подготовка и стабильность реагентов

Подготовка реагентов:

Реагенты поставляются в жидком виде и готовы к использованию.

Условия и срок хранения:

Реагенты стабильны до окончания срока годности при хранении при 2 – 8 °C. В роторе прибора стабильность реагентов составляет 4 недели при условии отсутствия загрязнений. Реагенты не замораживать! 

Дополнительные необходимые реагенты 

0,9 % раствор хлорида натрия (9 г/л).

Калибраторы и контрольные пробы:

	Код
	Описание

	MPP/STD-001
	Калибратор специфических белков в моче, 1 мл

	MPP/CON-001
	Контрольная сыворотка специфических белков в моче, 1 мл


Представляет собой жидкую стабилизированную смесь человеческих сывороток. Содержат 0,95 г/л азида натрия. Номинальные значения указаны в прилагаемом вкладыше.

Забор проб

Для анализа пригодны разовые пробы мочи, а также пробы, собранные за некоторое время. Пробы мочи хранить при 4 °C и перед тестированием отцентрифурировать для удаления взвеси. Для  длительного хранения пробу следует заморозить.

Автоматизация

Адаптации набора к анализаторам для клинической химии высылаются по запросу.

Процедура тестирования вручную

Проба/Контроль: Не разводить.

Калибровочная кривая: Приготовить последовательность двукратных разведений калибратора, начиная с разведения 1:20, физиологическим раствором с концентрацией 9 г/л. Для нулевой точки использовать чистый физиологический раствор с концентрацией 9 г/л.

Тестирование: Смешать 150 мкл проб, калибраторов и контрольных сывороток с 750 мкл буфера. Измерить оптическую плотность (ОП1) проб, 
калибраторов и контрольных сывороток при 340 нм. Внести 100 мкл трансферриновой антисыворотки, перемешать и инкубировать 5 минут при комнатной температуре. Повторно измерить оптическую плотность (ОП2) проб, калибраторов и контрольных сывороток при 340 нм.

Вычислить ∆ОП для всех проб, построить калибровочную кривую и определить по ней концентрации трансферрина в пробах пациентов и контролях.

	λ=340 нм
	Холостая проба
	Проба/калибратор

	Проба или калибратор, мкл
	150
	150

	Буфер, мкл
	750
	750

	Перемешайте, измерьте оптическую плотность (ОП1), затем добавьте:

	Антисыворотка, мкл
	100
	100

	Перемешайте, инкубируйте 5 минут, измерьте оптическую плотность (ОП2)


∆ОП= (ОП2-ОП1) Пробы/калибратора

Клиническая норма

В норме трансферрин в моче не обнаруживается; концентрации свыше 1 мг/л считаются патологическими. Каждая лаборатория должна сама установить пределы нормы для обследуемых пациентов.

Характеристики

Технические и статистические характеристики набора реагентов для определения трансферрина в моче определялись с помощью анализатора для клинической химии (Cobas Mira).

Диапазон измерения:
0 – 20 мг/л

Предел определения:
0,5 мг/л

Чувствительность:
0,0088 единиц ABS на

единицу концентрации

Специфичность: 
Моноспецифичен

Интерференции: Не обнаружено интерференции с гемоглобином (1000 мг/дл), цитратом натрия (1000 мг/дл), гепарином (50 мг/дл), билирубином (20 мг/дл) и триглицеридами (2500 мг/дл).

Пределы применимости:
Нет

Стабильность при 4 °C: Не менее 3 лет с даты производства

Предупреждения и меры предосторожности

1.Только для диагностики in vitro.

2.Было обнаружено, что азид натрия способен вступать в реакцию с металлом труб лабораторной канализации с образованием взрывоопасных азидов свинца и меди. После слива в канализацию реагентов, содержащих азид натрия, следует тщательно промыть канализацию водой.

3.Полиэтиленгликоль биологически безопасен.

4.Вся донорская кровь, использованная для изготовления калибраторов и контрольных сывороток, была протестирована на антитела к ВИЧ1 и ВИЧ2, а также поверхностный антиген вируса гепатита B и антитела к вирусу гепатита C утверждёнными FDA методами и показала отрицательные результаты.

Литература

1. Humbel, R.L., Schinker, C., Duhoux, D. and Poulthier, A., J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 26, 751 (1988).

2. Dati, F. and Lammens. M., Clin. Diag. Lab. Med. 1, 71 (1988).

