TruCal HDL/LDL
для использования в качестве калибратора для Аполипопротеина А1

Информация для заказа

№ набора
    
Фасовка

1 3520 99 10 065
1х3 мл

Описание

TruCal HDL/LDL – лиофилизованный калибратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки. Может быть использован как калибратор для Аполипопротеина А1 (Apolipoprotein A1 FS) (Кат. № 1 7102…)

Стабильность

Стабильность Аполипопротеина А1 после  восстановления из лиофилизата:

1 месяц 
при -200С



5 дней 

при +40С

2 дня

при +250С

Замораживание возможно только 1 раз!

В нераскрытых флаконах калибратор стабилен до конца срока годности. Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с калибратором.

Подготовка 

Лиофилизат укупорен во флаконы в условиях вакуума. При вскрытии флакона соблюдать осторожность во избежание потери сухого материала. Для восстановления из лиофилизата добавить точно 2 мл дистиллированной воды. Флакон тщательно закрыть и содержимое растворить в течение 30 минут при осторожном перемешивании круговыми движениями флакона. Не трясти! Избегать вспенивания! 

Подготовка уровней калибраторов
Для калибровки Аполипопротеина А1 (Apolipoprotein A1 FS) требуются 3 уровня калибратора. Приготовьте разведением 3 уровня калибратора, используя восстановленный TruCal HDL/LDL и NaCl (9 г/л) согласно следующей инструкции:

Уровень3: Не требует разведения востановленного. TruCal HDL/LDL.
Уровень 2: Развести 1 часть TruCal HDL/LDL с 1 частью раствора NaCl.

Уровень 1: Развести 1 часть TruCal HDL/LDL с 3 частью раствора NaCl.

Для определения нулевого значения  используется раствор NaCl (9 г/л).

Примечание: Разведенные уровни должны быть гомогенизированы путем перемешивания перед их использованием. Стабильность 1 и 2 уровней 1 день.
Значения калибратора TruCal HDL/LDL для использования с Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A1 FS) 
	
	Лот №
	Срок годности
	Разведение
	Уровень
	Значение калибратора

	Аполипопротеин А1
	-
	-
	Разведение 1+3
	Уровень 1
	50,8 мг/дл

	
	
	
	
	
	508мг/л

	
	-
	-
	Разведение 1+1
	Уровень 2
	101,5 мг/дл

	
	
	
	
	
	1015 мг/л

	
	11 974
	2012-02
	Без разведения
	Уровень 3
	203 мг/дл

	
	
	
	
	
	2030 мг/л


	
	Лот №
	Срок годности
	Разведение
	Уровень
	Значение калибратора

	Аполипопротеин А1
	-
	-
	Разведение 1+3
	Уровень 1
	53,0 мг/дл

	
	
	
	
	
	530 мг/л

	
	-
	-
	Разведение 1+1
	Уровень 2
	106,0 мг/дл

	
	
	
	
	
	1060 мг/л

	
	14 288
	2012-09
	Без разведения
	Уровень 3
	212 мг/дл

	
	
	
	
	
	2120 мг/л


