Creatinine PAP FS* Креатинин ферментативный

Информация для заказа

Кат. №	        Фасовка

1 1759 99 10 021	R1  320 мл	+	R2  215 мл

+ 	13 мл  стандарт

1 1759 99 10 026	R1  4100 мл	+	R2 2100 мл

Справка [1, 2]

Креатинин – продукт обмена веществ, выделяемый почками, главным образом, путем гломерулярной фильтрации. У здоровых людей концентрация креатинина в плазме крови практически постоянна и не зависит от потребления воды, физической нагрузки и скорости выделения мочи. Таким образом, повышенные значения креатинина в плазме всегда указывают на пониженное выделение, т.е. на нарушение функции почек. Клиренс креатинина позволяет оценить скорость гломерулярной фильтрации, что позволяет лучше диагностировать почечные заболевания и контролировать работу почек. С этой целью креатинин измеряется одновременно в сыворотке и моче, собранной за определённый период времени.

Метод

Ферментативный колориметрический тест.

Принцип определения

Креатинин определяется следующим образом:

Креатинин + H2O Креатининаза Креатин

Креатин + H2O Креатиназа Саркозин + Мочевина

Саркозин + O2 + H2O Саркозиноксидаза

 Глицин + HCHO + H2O2

H2O2 + HTIB + 4-АА Пероксидаза

Хиноновый краситель

Поглощение образовавшегося красного красителя при 545 нм пропорционально концентрации креатинина в образце.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

| R1: | Good’s буфер, ммоль/л |  | pH 8,1 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Креатиназа, кЕд/л |  |  | ≥30 |
|  | Саркозиноксидаза, кЕд/л |  |  | ≥10 |
|  | Аскорбатоксидаза, кЕд/л |  |  | ≥2,5 |
|  | Каталаза, кЕд/л |  |  | ≥350 |
|  | HTIB (3-гидрокси 2,4,6-трийодо бен-зойная кислота), ммоль/л |  |  | 2,3 |
|  | Детергент |  |  |  |
| R2: | Good’s буфер, ммоль/л |  | pH 8,1 | 25 |
|  | Креатининаза, кЕд/л |  |  | ≥150 |
|  | 4-Аминоантипирин (4-АА), ммоль/л |  |  | 2 |
|  | Пероксидаза, кЕд/л |  |  | ≥50 |
|  | Калия гексацианоферрат, ммоль/л |  |  | 0,18 |
| Стандарт |  | 2 мг/дл (177 мкмоль/л) |  |  |

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°C, в защищенном от света месте. Не допускать загрязнений! Не замораживать реагенты!

Стандарт стабилен до истечения срока годности при хранении при 2–25°C

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки!

2. Некоторые биохимические реагенты могут оказывать влияние. Избегайте контаминации и загрязнения. Необходимо принимать особые меры предосторожности при использовании реагентов для определения ЛПВП и ЛПНП. Расходные материалы и посуда должны быть тщательно промыты после работы с другими тестами. При автоматическом определении смотрите руководство пользователя для специальных программ.

3. Высокие концентрации гомогентизиновой кислоты в образцах мочи могут дать неправильные результаты.

4. В очень редких случаях образцы пациентов с гаммопатией могут давать неправильные результаты [9].

5. Применение лекарственных препаратов N-ацетилцистеина,  ацетаминофена и метамизола приводит к получению ложно заниженных результатов при измерении проб пациентов.

6. Следуйте обычным правилам предосторожности при работе с лабораторными реагентами. Для диагностических целей результаты следует оценивать в совокупности с анамнезом, результатами клинических исследований и других испытаний.

7. Только для профессионального использования!

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты и стандарт готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка

• Гепаринизированная плазма

• Моча (развести дист. водой в соотношении 1+9, результат умножить на 10. Контрольную мочу TruLab Urine необходимо развести также как и образцы пациентов.)

Стабильность:

в сыворотке/плазме:

7 суток	при	4–25°C

3 месяца	при	–20°C

в моче:	2 суток	при	20–25°C

6 суток	при	4–8°C

6 месяцев	при	–20°C

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	Hg 546

длина опт. пути, см	1

Температура, °C	37

Измерение		относительно

холостой пробы

|  | Холостая проба | Образец/ стандарт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец/стандарт, мкл | – | 24 |  |
| Дист. вода, мкл | 24 | – |  |
| Реагент 1, мкл | 1000 | 1000 |  |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, измерить А1, затем добавить: |  |  |  |
| Реагент 2, мкл | 500 |  | 500 |
| Перемешать и измерить оптическую плотность (А2) точно через 5 мин инкубации при 37°С |  |  |  |

ΔА = (А2 – 0,672А1)образца/стандарта

Расчет

По стандарту или калибратору:

Сыворотка/Плазма

Креатинин [мг/дл] =ΔAобразцаΔAстанд.кал..  Конц.станд./кал. [мг/дл]

Моча

Креатинин [мг/дл] = ΔAобразцаΔAстанд.кал..  Конц. станд/ кал [мг/дл]  10

Клиренс креатинина [мл/мин/1,73 м2] =

= Креатинин, мг/100 мл мочи× Моча, мл/24 чКреатинин, мг/100 мл сыворотки ×Т

Т - время сбора мочи в минутах

Вычисленный клиренс креатинина относится к средней площади поверхности тела взрослых (1,73 м2).

Коэффициент пересчета:

Креатинин [мг/дл]  88,4 = Креатинин [мкмоль/л]

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматических фотометров рекомендуется калибратор DiaSys TruCal U. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток DiaSys TruLab N и TruLab P.

Кат. №			Фасовка

TruCal U	     5 9100 60 10 060			 13 мл

TruLab N	     5 9000 60 10 060			 15 мл

TruLab P	     5 9050 60 10 060	 		15 мл

TruLab Urine ур.1     5 9170 99 10 061            		   1х5 мл

TruLab Urine Ур. 2    5 9180 99 10 061              	 1х5 мл

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций креатинина в диапазоне измерения от 0,03 до 160 мг/дл (2,65–14144 мкмоль/л). Если значение превосходит верхнюю границу этого диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+1 и полученный результат умножить на 2.

Специфичность/Помехоустойчивость

Аскорбиновая кислота до 25 мг/дл, билирубин до 20 мг/дл, гемоглобин до 400 мг/дл, креатин до 40 мг/дл и липемия триглицериды до 1500 мг/дл не влияют на точность анализа.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения составляет 0,03 мг/дл (2,65 мкмоль).

Воспроизводимость

(число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/дл | SD, мг/дл | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 0,53 | 0,01 | 1,92 |
| Образец 2 | 1,33 | 0,02 | 1,27 |
| Образец 3 | 8,79 | 0,04 | 0,49 |
| Межсерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 0,53 | 0,02 | 4,02 |
| Образец 2 | 1,10 | 0,03 | 3,00 |
| Образец 3 | 8,49 | 0,14 | 1,63 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Creatinine PAP FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже реагентов (x) с использованием 75 образцов сыворотки в диапазоне 0,4 – 18 мг/дл (35 - 1591 мкмоль/л) дало следующие результаты:

y = 1,06x - 0,105 мг/дл; r = 1,00.

Сравнение реагента Creatinine PAP FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже реагентов (x) с использованием 29 образцов мочи в диапазоне 1,4 – 27 мг/дл (124 - 2387 мкмоль/л) дало следующие результаты:

y = 1,06x - 0,105 мг/дл; r = 1,00.

Референсные значения [3]

Сыворотка/Плазма,              мг/дл       мкмоль/л

Женщины	0,51 – 0,95	45–84

Мужчины	0,67 – 1,17	59–104

Дети:

0 - 7 дней                              0,6 - 1,1         53 - 97

1неделя - месяц                   0,3 – 0,7        27 – 62

1 – 6 месяцев                       0,2 - 0,4         18 - 35

7 - 12 месяцев                      0,2 – 0,4        18 - 35

до 18 лет                               0,2 – 0,7        18 - 62

Моча (утренние значения),  мг/дл	ммоль/л

Женщины	29–226       2,55–20

Мужчины	40–278       3,54–24,6

Суточная моча [6]

Женщины, мг/сут 	720 -1510 (6 – 13 ммоль/сут)

Мужчины, мг/сут.	980 – 2200 (9–19 ммоль/сут)

Соотношение альбумин/креатинин (ранняя утренняя моча) [10]:

<30 мг/гКреатинина

Клиренс креатинина [6]:

66,3 – 143 мл/мин/1,73 м2

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

Литература

1. Newman DJ, Price CP. Renal function and nitrogen metabolites. In:

Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry.

3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 1204-1270.

2. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books

Verlagsgesellschaft; 1998. p. 366-74.

3. Mazzachi BC, Peake M, Erhardt V. Reference range and method

comparison for enzymatic and Jaffé Creatinine assays in plasma and

serum and early morning urine. Clin Lab 2000; 46: 53-5.

4. Guder WG, Zawta B. Recommendations of the Working group on

Preanalytical Quality of the German Society for Clinical Chemistry and

the German Society for Laboratory Medicine: The Quality of

Diagnostic Samples. 1st ed Darmstadt: GIT Verlag 2001; p. 24-5,50-1.

5. Levey AS, Coresh J, Greene T, Marsh J et al: Expressing the

Modification of Diet in Renal Disease Study Equation for Estimating

Glomerular Filtration Rate with Standardized Serum Creatinine

Values. Clin Chem 2007; 53 (4): 766-72.

6. Junge W, Wilke B, Halabi A, Klein G. Determination of reference

intervals for serum creatinine, creatinine excretion and creatinine

clearance with an enzymatic and a modified Jaffé method. Clin Chim

Acta 2004; 344: 137-148

7. Soldin SJ, HicksJM. Pediatric reference ranges . Washington: AACC

Press, 1995:50.

8. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5th. ed.

Volume 1 and 2. Washington, DC: The American Association for

Clinical Chemistry Press 2000.

9. Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry

assays: mechanisms, detection and prevention. ClinChemLabMed

2007;45(9):1240-1243.

10. Dati F, Metzmann E. Proteins-Laboratory testing and clinical use. 1st

ed. Holzheim: DiaSys Diagnostic Systems; 2005: p. 93.