Phospholipids FS* Фосфолипиды

###### Информация для заказа

Кат №                                Фасовка

1 5741 99 10 930	R1 420 мл + R2 2x10 мл

Справка [1,2]

Фосфолипиды являются основным компонентом всех биологических бислойных мембран. По их химической структуре, они подразделяются на две группы: фосфоглицериды и сфингомиелины. Фосфатидилхолин (известный как Лецитин) представляет собой наиболее распространенный природный фосфолипид. Отсутствие фосфатидилхолина в структуре сурфактанта легких недоношенных детей (рожденных на 25 – 29 недели беременности) ведет к слипанию альвеол легких и, как следствие, нарушению развития дыхательной системы малыша (пониженная аэрация).

###### Метод

###### Ферментативный колориметрический тест.

###### Принцип определения

Фосфатидилхолин + Н2О Фосфолипаза D

Холин + Фосфатидовая кислота

Холин + 2 О2 + Н2О ХолиноксидазаБетаин +

+ 2 Н2О2

2 Н2О2+4-аминоантипирин+ТВНВА ПОД

Хиноновый краситель + 4 Н2О

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

| R1 | Трис буфер, ммоль/л | pH 8,0 | 75 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТВНВА (2,4,6,-трибром-3-окси-бензойная кислота), ммоль/л |  | 3 |
|  | Холиноксидаза, кЕд/л |  | ≥3 |
|  | Детергенты, стабилизаторы |  |  |
| R2 | Трис буфер, ммоль/л | pH 8,0 | 75 |
|  | 4-Аминоантипирин, ммоль/л |  | 6 |
|  | Пероксидаза (ПОД), кЕд/л |  | ≥30 |
|  | Фосфолипаза D, кЕд/л |  | ≥3 |
|  | Детергенты, стабилизаторы и консерванты |  |  |

- Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2 – 8 °C в защищённом от света месте и отсутствии загрязнения.

Не замораживайте реагенты!

Меры предосторожности

1.Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать контакта реагента с кожей и слизистыми оболочками.

2.Реагенты содержат биологический материал. Обращайтесь с реагентами, как с потенциально инфицированными образцами пациентов.

3.В очень редких случаях, пробы пациентов с гаммапатиями могут давать ложные результаты [6]

4. Применение лекарственных препаратов N-ацетилцистеина,  ацетаминофена и метамизола приводит к получению ложно заниженных результатов при измерении проб пациентов.

5. Следуйте мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов. В диагностических целях результаты всегда должны быть ассоциированы с историей болезни пациента, анамнезом, результатами лабораторных исследований и другими имеющимися данными.

6. Только для профессионального использования!

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Избегайте образования пены. Не встряхивайте реагенты.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка и плазма.

Стабильность:

5 дней		при 20 – 25°C

1 месяц		при 2 – 8°C

1 месяц		при – 20°C

###### Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно.

Длина волны, нм	570

Длина опт. пути, см	1

Температура, °C	37

Измерение	относительно

холостой пробы

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 10 |
| Дист. вода, мкл | 10 | – |
| Реагент 1 , мкл | 1200 | 1200 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, измерить оптическую плотность А1, затем добавить: |  |  |
| Реагент 2 , мкл | 300 | 300 |
| Перемешать и измерить оптическую плотность точно через 5 минут |  |  |

А = (А2 – А1) образца/калибратора

###### Расчёт

С калибратором:

Фосфолипиды [мг/дл] = ΔAобразцаΔAстандарта.  Конц.станд. [мг/дл]

Коэффициент пересчета:

Фосфолипиды [мг/дл]  0,0129 = Фосфолипиды [ммоль/л]

Калибраторы и контроли

Для калибровки фотометрических систем рекомендуется использовать Phospholipids

Standard FS компании DiaSys. (кат.№ 1 5740 30 10 030, 1х1 мл). Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерение контрольной сыворотки TruLab L компании DiaSys.

Кат. №	    Фасовка

TruLab L

Уровень 1	5 9020 99 10 065		13 мл

Уровень 2	5 9030 99 10 065		13 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентрации фосфолипидов в пределах диапазона измерений от 0,09 до 13,3 ммоль/л (7 – 1030 мг/дл). Если значения превосходят верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 1 и полученный результат умножить на 2.

Специфичность/Помехоустойчивость

аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, билирубин до 60 мг/дл, гемоглобин до 500 мг/дл и липемия до 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа.

##### Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения составляет 0,09 ммоль/л (7 мг/дл).

##### Воспроизводимость

(число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, ммоль/л | SD, ммоль/л | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 0,62 | 0,01 | 1,44 |
| Образец 2 | 3,20 | 0,03 | 1,09 |
| Образец 3 | 3,36 | 0,03 | 1,03 |
| Межсерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 0,99 | 0,04 | 3,83 |
| Образец 2 | 1,59 | 0,04 | 2,75 |
| Образец 3 | 2,80 | 0,08 | 2,82 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Phospholipids FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже тестов (x) с использованием 110 образцов сыворотки и плазмы дало следующие результаты

y = 0,830x + 0,163 ммоль/л; r = 0,996

Референсные значения [1]

| Сыворотка/плазма | ммоль/л | мг/дл |
| --- | --- | --- |
| Новорожденные | 0,9 – 2,19 | 70 - 170 |
| Младенцы | 1,29 – 3,55 | 100 – 275 |
| Дети | 2,32 – 3,81 | 180 – 295 |
| Взрослые | 1,61 – 3,55 | 125 – 275 |

#### Литература

1 Pennell C, et al. Reference information for the clinical laboratory. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 1788–1846.

2. Subbajah P.V. Determination and Clinical Significance of Phospholipids. In Rifai N. Warnick G.R Dominiczak M.H. Handbook of lipoprotein testing. 2 nd ed. AACC Press 2000. p. 521-36

3. Hilbert T, Lifshitz MS. Lipids and Dyslipoproteinemia. In: Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 21st ed. Philadelphia. Saunders Elsevier 2007. p. 200–218

4. Data on file at DiaSys Diagnostic Systems GmbH.

5. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5th ed. Volume 1 and 2. Washington, DC: The American Association for Clinical Chemistry Press 2000.

6. Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: Mechanisms, detection and prevention. Clin Chem Lab Med 2007; 45()): 1240–1243.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany