HDL-C Immuno FS* Холестерин ЛПВП (прямой иммуно)

Информация для заказа

Кат. №	            Фасовка

1 3521 99 10 021	R1	5х20 мл	+ R2 1х25 мл

Справка [1, 2]

Холестерин – это компонент клеточных мембран, а также предшественник стероидных гормонов и желчных кислот, синтезируемый клетками и получаемый с пищей. Холестерин транспортируется в плазме с помощью липопротеинов, а именно комплексов липидов и аполипопротеинов. Существует четыре класса липопротеинов: липопротеины высокой плотности (ЛПВП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины очень низкой плотности и хиломикроны. ЛПНП принимают участие в транспорте холестерина к периферийным клеткам, тогда как ЛПВП отвечают за извлечение холестерина из клеток. Четыре разных класса липопротеинов проявляют явно выраженную взаимосвязь с коронарным атеросклерозом. ЛПНП-холестерин вносит вклад в формирование атеросклерозных бляшек внутри интимы артерий и неотделим от ишемической болезни сердца (ИБС) и связанной с ней смертности. Повышенная концентрация ЛПНП-холестерина указывает на высокий риск даже в том случае, когда общий холестерин находится в пределах нормы. ЛПВП-холестерин обладает защитным действием, препятствующим формированию бляшек и развитию ИБС. На самом деле низкие значения ЛПВП-холестерина представляют собой независимый фактор риска. Определение лишь уровня общего холестерина используется в целях скрининга, тогда как для более точной оценки риска необходимо кроме этого измерять ЛПВП- и ЛПНП-холестерин.

В последние несколько лет многочисленные клинические испытания с использованием диет, изменения образа жизни и/или лекарств (особенно ингибиторов редуктазы HMG CoA (статинов)) показали, что уменьшение уровня холестерина и ЛПНП-холестерина радикально снижают риск ИБС.

Метод

Ранее определение ЛПВП-холестерина проводилось осадительными методами [3], требующими много времени.

HDL-C Immuno FS -  это гомогенный метод измерения ЛПВП-холестерина без стадий центрифугирования. Антитела против человеческих липопротеинов используются для того, чтобы связать ЛПНП, ЛПОНП и хиломикроны в комплексы антиген–антитело, в то время как ЛПВП-холестерин селективно определяется ферментативным измерением холестерина [4].

Принцип определения

ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП,

хиломикрон Антитела к человеческимЛПВП +

-липопротеинам

+ комплексы антиген–антитело

ЛПВП холестерин + H2O + O2 ХЭ ∧ ХО

Холестенон + жирная кислота + H2O2

H2O2 + F-DAOS + 4-Аминоантипирин ПОД

Комплекс синего цвета + H2O

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

| R1: | Good’s буфер, ммоль/л | pH 7,0 | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-Аминоантипирин, ммоль/л |  | 0,75 |  |
|  | Пероксидаза (ПOД), Ед/л |  | 2000 |  |
|  | Аскорбатоксидаза, Ед/л |  | 2250 |  |
|  | Овечьи антитела к человеческим β-липо-протеинам, % |  |  |  |
| R2: | Good’s буфер, ммоль/л | рН 7,0 | 30 |  |
|  | Холестеринэстераза (ХЭ), Ед/л |  | 4000 |  |
|  | Холестериноксидаза (ХO), Ед/л |  | 20000 |  |
|  | N-Этил-N-(2-гидрокси-3-сульфо-пропил)-3,5-диметокси-4-фторанилин натриевая соль (F-DAOS), ммоль/л |  | 0,8 |  |

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°С в защищенном от света месте. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагенты!

Примечание: Необходимо упомянуть, что случайные изменения окраски не влияют на точность измерения, если оптическая плотность реагента (4 части R1 +1 часть R2) меньше 0,03 при 600 - 700 нм

Стабильность на борту анализатора: 4 недели при 2–8°С.

Меры предосторожности

1. Реагент R1 содержит консервант. Может вызывать раздражение кожи. Избегать контакта с кожей. Использовать перчатки.

2. Предпринимать меры предосторожности, обычные при работе с лабораторными реактивами.

3. В очень редких случаях образцы пациентов с гаммапатией могут давать сфальсифицированные результаты.

4. Применение лекарственных препаратов N-ацетилцистеина,  ацетаминофена и метамизола приводит к получению ложно заниженных результатов при измерении проб пациентов

5. Только для профессионального использования!

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагента

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка.

• Гепаринизированная плазма.

Стабильность:

2 дня	при 20–25°C

7 дней	при 4-8°C

3 месяца	при –20°C

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	600/700 (бихроматическое

определение)

Длина опт. пути, см	1

Температура, °C 	37

Измерение	относительно холостой пробы

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 2,4 |
| Реагент 1, мкл | 240 | 240 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин при 37°С, измерить оптическую плотность А1, затем добавить: |  |  |
| Реагент 2, мкл | 60 | 60 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин при 37°С. Измерить оптическую плотность А2. |  |  |

A = [(A2 – A1) образец/калибратор] - [(A2 – A1) хол.проба]

Расчет

По калибратору или стандарту:

ЛПВП-холестерин [мг/дл] =

=ΔAобразцаΔAкалибр.Конц. калибр. [мг/дл.]

Фактор пересчета:

ЛПВП-холестерин [мг/дл]0,02586 =

= ЛПВП-холестерин [ммоль/л]

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматизированных фотометрических систем необходимо использовать калибратор TruCal HDL/LDL компании DiaSys. Калибровочные значения TruCal HDL/LDL сопоставимы с контрольными материалами наборов CDC для ЛПНП и ЛПВП при использовании утвержденных протоколов. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерение контрольной сыворотки TruLab L.

Кат. №		  Фасовка

TruLab L

Уровень 1	5 9020 99 10 065	13 мл

Уровень 2	5 9030 99 10 065	13 мл

TruCal HDL/LDL	1 3520 99 10 065	13 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций ЛПВП-холестерина в диапазоне измерения от 1 до 180 мг/дл (0,03–4,7 ммоль/л). Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 2 и полученный результат умножить на 3.

Специфичность/Помехоустойчивость

аскорбиновая кислота до 50 мг/дл, билирубин до 40 мг/дл гемоглобин до 500 мг/дл и липемия до 1200 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения 1 мг/дл (0,03 ммоль/л).

Воспроизводимость

(число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/дл | SD, мг/дл | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 20,4 | 0,17 | 0,81 |
| Образец 2 | 56 | 0,41 | 0,73 |
| Образец 3 | 125 | 1,03 | 0,82 |
| Межсерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 44 | 0,83 | 1,88 |

Сравнение методов

Сравнение реагента HDL-C Immuno FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже реагентов (x) с использованием 60 образцов дало следующие результаты:

y = 0,97x + 1,19 мг/дл; r = 0,994.

Референсные значения [5]

35 мг/дл (0,9 ммоль/л)

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

Клиническая интерпретация

Эпидемиологические исследования показали, что низкие концентрации ЛПВП-холестерина <39 мг/дл (0,9 ммоль/л) у мужчин и <43 мг/дл (1,0 ммоль/л) у женщин, особенно в сочетании с триглицеридами (при измерении натощак) >180 мг/дл (2 ммоль/л), указывают на высокий риск ишемической болезни сердца [2].

Литература

1.  Rifai N, Bachorik PS, Albers JJ. Lipids, lipoproteins and

apolipoproteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz

Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B

Saunders Company; 1999. p. 809-61.

2. Recommendation of the Second Joint Task Force of

European and other Societies on Coronary Prevention.

Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Eur

Heart J 1998; 19: 1434-503.

3. Wiebe DA, Warnick GR. Measurement of high-density

lipoprotein cholesterol. In: Rifai N, Warnick GR, Dominiczak

MH, eds. Handbook of lipoprotein testing. Washington: AACC

Press, 1997. p. 127-44.

4. Nauck M, Maerz W, Wieland H. New immunoseparationbased

homogenous assay for HDL-cholesterol compared with three homogenous and two heterogeneous methods for HDLcholesterol.

Clin Chem 1998; 44: 1443-51.

5. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples.

1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001; p. 22-3.

6. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5th

ed. Volume 1 and 2. Washington, DC: The American

Association for Clinical Chemistry Press 2000.

7. Schaefer EJ, McNamara J. Overview of the diagnosis and

treatment of lipid disorders. In: Rifai N, Warnick GR,

Dominiczak MH, eds. Handbook of lipoprotein testing.

Washington: AACC Press; 1997. p. 25–48.

8. Bakker AJ, Mьcke M. Gammopathy interference in clinical

chemistry assays: Mechanism, detection and prevention. Clin

Chem Lab Med 2007; 45(9): 1240–1243..

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany